## Fort.SO2 240207
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb | Span | Inds v skift af ref | Liniaritet
90 | 2254.62 | 11 | 11.45 | 15 | 75.792
90 | 2254.62 | 12 | 12.46 | 15 | 82.4408
90 | 2254.62 | 13 | 13.46 | 15 | 89.018
90 | 2254.62 | 14 | 14.47 | 15 | 95.6551
90 | 2254.62 | 15 | 15.47 | 15 | 102.2206
60 | 1531.78 | 11 | 11.45 | 15 | 111.2925
60 | 1531.78 | 12 | 12.46 | 15 | 121.0304
60 | 1531.78 | 13 | 13.46 | 15 | 130.6593
60 | 1531.78 | 14 | 14.47 | 15 | 140.3719
60 | 1531.78 | 15 | 15.47 | 15 | 149.9758
60 | 1531.78 | 16 | 16.47 | 15 | 159.5673
60 | 1531.78 | 17 | 17.46 | 15 | 169.0506
60 | 1531.78 | 18 | 18.46 | 15 | 178.6175
60 | 1531.78 | 19 | 19.45 | 15 | 188.0766
60 | 1531.78 | 20 | 20.44 | 15 | 197.5235
60 | 1531.78 | 21 | 21.43 | 15 | 206.9585
60 | 1531.78 | 22 | 22.41 | 15 | 216.2863
60 | 1531.78 | 23 | 23.4 | 15 | 225.6973
60 | 1531.78 | 24 | 24.38 | 15 | 235.0015
60 | 1531.78 | 25 | 25.36 | 15 | 244.294
60 | 1531.78 | 26 | 26.34 | 15 | 253.5748
60 | 1531.78 | 27 | 27.32 | 15 | 262.8439
60 | 1531.78 | 28 | 28.29 | 15 | 272.007
60 | 1531.78 | 29 | 29.27 | 15 | 281.253
60 | 1531.78 | 30 | 30.24 | 15 | 290.3932
60 | 1531.78 | 31 | 31.21 | 15 | 299.5221
60 | 1531.78 | 32 | 32.18 | 15 | 308.6396
60 | 1531.78 | 33 | 33.15 | 15 | 317.7458
60 | 1531.78 | 34 | 34.12 | 15 | 326.8408
60 | 1531.78 | 35 | 35.08 | 15 | 335.8309
60 | 1531.78 | 36 | 36.05 | 15 | 344.9035
60 | 1531.78 | 37 | 37.01 | 15 | 353.8715
60 | 1531.78 | 38 | 37.98 | 15 | 362.9217
60 | 1531.78 | 39 | 38.94 | 15 | 371.8677
60 | 1531.78 | 40 | 39.9 | 15 | 380.8027
60 | 1531.78 | 41 | 40.86 | 15 | 389.7268
60 | 1531.78 | 42 | 41.82 | 15 | 398.6401 | L
60 | 1531.78 | 43 | 42.78 | 15 | 407.5424
60 | 1531.78 | 44 | 43.74 | 15 | 416.4339
60 | 1531.78 | 45 | 44.7 | 15 | 425.3146
60 | 1531.78 | 46 | 45.66 | 15 | 434.1845
60 | 1531.78 | 47 | 46.62 | 15 | 443.0436
60 | 1531.78 | 48 | 47.58 | 15 | 451.8919
60 | 1531.78 | 49 | 48.53 | 15 | 460.6375
60 | 1531.78 | 50 | 49.49 | 15 | 469.4644
60 | 1531.78 | 51 | 50.45 | 15 | 478.2807
60 | 1531.78 | 52 | 51.41 | 15 | 487.0862
60 | 1531.78 | 53 | 52.36 | 15 | 495.7895
60 | 1531.78 | 54 | 53.32 | 15 | 504.5738
60 | 1531.78 | 55 | 54.28 | 15 | 513.3475
60 | 1531.78 | 56 | 55.24 | 15 | 522.1106
60 | 1531.78 | 57 | 60.2 | 15 | 567.2182
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No T3230001E kalibreret 240122 (Ny MFC pga gl larmede og ustabil)
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 240123
Dette skema anvendes fra og med 7/2-2024
SO2 refgas Flaske nr:7523112199126. Analyse nr:100703680 15,0 ppm

## Fort.SO2 240131
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb | Span | Inds v skift af ref | Liniaritet
90 | 2254.62 | 11 | 11.45 | 14.5 | 73.2656
90 | 2254.62 | 12 | 12.46 | 14.5 | 79.6928
90 | 2254.62 | 13 | 13.46 | 14.5 | 86.0508
90 | 2254.62 | 14 | 14.47 | 14.5 | 92.4666
90 | 2254.62 | 15 | 15.47 | 14.5 | 98.8133
60 | 1531.78 | 11 | 11.45 | 14.5 | 107.5828
60 | 1531.78 | 12 | 12.46 | 14.5 | 116.9961
60 | 1531.78 | 13 | 13.46 | 14.5 | 126.304
60 | 1531.78 | 14 | 14.47 | 14.5 | 135.6928
60 | 1531.78 | 15 | 15.47 | 14.5 | 144.9766
60 | 1531.78 | 16 | 16.47 | 14.5 | 154.2483
60 | 1531.78 | 17 | 17.46 | 14.5 | 163.4156
60 | 1531.78 | 18 | 18.46 | 14.5 | 172.6636
60 | 1531.78 | 19 | 19.45 | 14.5 | 181.8073
60 | 1531.78 | 20 | 20.44 | 14.5 | 190.9394
60 | 1531.78 | 21 | 21.43 | 14.5 | 200.0599
60 | 1531.78 | 22 | 22.41 | 14.5 | 209.0768
60 | 1531.78 | 23 | 23.4 | 14.5 | 218.1741
60 | 1531.78 | 24 | 24.38 | 14.5 | 227.1682
60 | 1531.78 | 25 | 25.36 | 14.5 | 236.1509
60 | 1531.78 | 26 | 26.34 | 14.5 | 245.1223
60 | 1531.78 | 27 | 27.32 | 14.5 | 254.0825
60 | 1531.78 | 28 | 28.29 | 14.5 | 262.9401
60 | 1531.78 | 29 | 29.27 | 14.5 | 271.8779
60 | 1531.78 | 30 | 30.24 | 14.5 | 280.7134
60 | 1531.78 | 31 | 31.21 | 14.5 | 289.538
60 | 1531.78 | 32 | 32.18 | 14.5 | 298.3516
60 | 1531.78 | 33 | 33.15 | 14.5 | 307.1543
60 | 1531.78 | 34 | 34.12 | 14.5 | 315.9461
60 | 1531.78 | 35 | 35.08 | 14.5 | 324.6365
60 | 1531.78 | 36 | 36.05 | 14.5 | 333.4067
60 | 1531.78 | 37 | 37.01 | 14.5 | 342.0757
60 | 1531.78 | 38 | 37.98 | 14.5 | 350.8243
60 | 1531.78 | 39 | 38.94 | 14.5 | 359.4721
60 | 1531.78 | 40 | 39.9 | 14.5 | 368.1093
60 | 1531.78 | 41 | 40.86 | 14.5 | 376.7359
60 | 1531.78 | 42 | 41.82 | 14.5 | 385.3521
60 | 1531.78 | 43 | 42.78 | 14.5 | 393.9577
60 | 1531.78 | 44 | 43.74 | 14.5 | 402.5528
60 | 1531.78 | 45 | 44.7 | 14.5 | 411.1375
60 | 1531.78 | 46 | 45.66 | 14.5 | 419.7117
60 | 1531.78 | 47 | 46.62 | 14.5 | 428.2755
60 | 1531.78 | 48 | 47.58 | 14.5 | 436.8288
60 | 1531.78 | 49 | 48.53 | 14.5 | 445.2829
60 | 1531.78 | 50 | 49.49 | 14.5 | 453.8156
60 | 1531.78 | 51 | 50.45 | 14.5 | 462.338
60 | 1531.78 | 52 | 51.41 | 14.5 | 470.85
60 | 1531.78 | 53 | 52.36 | 14.5 | 479.2632
60 | 1531.78 | 54 | 53.32 | 14.5 | 487.7547
60 | 1531.78 | 55 | 54.28 | 14.5 | 496.236
60 | 1531.78 | 56 | 55.24 | 14.5 | 504.7069
60 | 1531.78 | 57 | 60.2 | 14.5 | 548.3109
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No T3230001E kalibreret 240122 (Ny MFC pga gl larmede og ustabil)
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 240123
Dette skema anvendes fra og med 31/1-2024
SO2 refgas Flaske nr:7523112285943. Analyse nr:100660349 14,5 ppm

## Fort.SO2 230428
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb | Span | Inds v skift af ref | Liniaritet
90 | 2263.67 | 8 | 11.92 | 14.5 | 75.9539
90 | 2263.67 | 9 | 19.96 | 14.5 | 126.7368
90 | 2263.67 | 10 | 14 | 14.5 | 89.1262
90 | 2263.67 | 11 | 15.05 | 14.5 | 95.7665
90 | 2263.67 | 12 | 16.09 | 14.5 | 102.3375
60 | 1538.75 | 8 | 11.92 | 14.5 | 111.4615
60 | 1538.75 | 9 | 19.96 | 14.5 | 185.6792
60 | 1538.75 | 10 | 14 | 14.5 | 130.7358
60 | 1538.75 | 11 | 15.05 | 14.5 | 140.446
60 | 1538.75 | 12 | 16.09 | 14.5 | 150.0508
60 | 1538.75 | 13 | 17.14 | 14.5 | 159.7349
60 | 1538.75 | 14 | 18.18 | 14.5 | 169.314
60 | 1538.75 | 15 | 19.23 | 14.5 | 178.9721
60 | 1538.75 | 16 | 20.27 | 14.5 | 188.5255
60 | 1538.75 | 17 | 21.32 | 14.5 | 198.1578
60 | 1538.75 | 18 | 22.36 | 14.5 | 207.6856
60 | 1538.75 | 19 | 23.41 | 14.5 | 217.2921
60 | 1538.75 | 20 | 24.45 | 14.5 | 226.7944
60 | 1538.75 | 21 | 25.5 | 14.5 | 236.3753
60 | 1538.75 | 22 | 26.55 | 14.5 | 245.9433
60 | 1538.75 | 23 | 27.59 | 14.5 | 255.4075
60 | 1538.75 | 24 | 28.64 | 14.5 | 264.95
60 | 1538.75 | 25 | 29.69 | 14.5 | 274.4797
60 | 1538.75 | 26 | 30.74 | 14.5 | 283.9967
60 | 1538.75 | 27 | 31.78 | 14.5 | 293.4105
60 | 1538.75 | 28 | 32.83 | 14.5 | 302.9022
60 | 1538.75 | 29 | 33.88 | 14.5 | 312.3812
60 | 1538.75 | 30 | 34.93 | 14.5 | 321.8475
60 | 1538.75 | 31 | 35.98 | 14.5 | 331.3012
60 | 1538.75 | 32 | 37.03 | 14.5 | 340.7424
60 | 1538.75 | 33 | 38.08 | 14.5 | 350.1709
60 | 1538.75 | 34 | 39.13 | 14.5 | 359.5869
60 | 1538.75 | 35 | 40.18 | 14.5 | 368.9904
60 | 1538.75 | 36 | 41.23 | 14.5 | 378.3814
60 | 1538.75 | 37 | 42.28 | 14.5 | 387.7599
60 | 1538.75 | 38 | 43.33 | 14.5 | 397.1259
60 | 1538.75 | 39 | 44.38 | 14.5 | 406.4796
60 | 1538.75 | 40 | 45.43 | 14.5 | 415.8208
60 | 1538.75 | 41 | 46.49 | 14.5 | 425.2384
60 | 1538.75 | 42 | 47.54 | 14.5 | 434.5548
60 | 1538.75 | 43 | 48.59 | 14.5 | 443.8589
60 | 1538.75 | 44 | 49.64 | 14.5 | 453.1507
60 | 1538.75 | 45 | 50.7 | 14.5 | 462.5185
60 | 1538.75 | 46 | 51.75 | 14.5 | 471.7856
60 | 1538.75 | 47 | 52.81 | 14.5 | 481.1286
60 | 1538.75 | 48 | 53.86 | 14.5 | 490.3712
60 | 1538.75 | 49 | 54.92 | 14.5 | 499.6894
60 | 1538.75 | 50 | 55.97 | 14.5 | 508.9075
60 | 1538.75 | 51 | 57.03 | 14.5 | 518.2011
60 | 1538.75 | 52 | 58.08 | 14.5 | 527.3949
60 | 1538.75 | 53 | 59.14 | 14.5 | 536.664
60 | 1538.75 | 54 | 60.2 | 14.5 | 545.9208
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 230426
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 230427
Dette skema anvendes fra og med 28/04-23
SO2 refgas Flaske nr:7523112285943. Analyse nr:100660349 14,5 ppm

## Fort.SO2 221109
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb | Span | Inds v skift af ref
90 | 2272 | 8 | 11.73 | 14.5 | 74.4768
90 | 2272 | 9 | 12.78 | 14.5 | 81.1063
90 | 2272 | 10 | 13.83 | 14.5 | 87.7296
90 | 2272 | 11 | 14.88 | 14.5 | 94.3469
90 | 2272 | 12 | 15.93 | 14.5 | 100.9581
60 | 1544.78 | 8 | 11.73 | 14.5 | 109.2733
60 | 1544.78 | 9 | 12.78 | 14.5 | 118.9745
60 | 1544.78 | 10 | 13.83 | 14.5 | 128.6627
60 | 1544.78 | 11 | 14.88 | 14.5 | 138.3378
60 | 1544.78 | 12 | 15.93 | 14.5 | 147.9999
60 | 1544.78 | 13 | 16.98 | 14.5 | 157.6491
60 | 1544.78 | 14 | 18.03 | 14.5 | 167.2852
60 | 1544.78 | 15 | 19.08 | 14.5 | 176.9084
60 | 1544.78 | 16 | 20.13 | 14.5 | 186.5187
60 | 1544.78 | 17 | 21.18 | 14.5 | 196.1161
60 | 1544.78 | 18 | 22.23 | 14.5 | 205.7007
60 | 1544.78 | 19 | 23.27 | 14.5 | 215.1813
60 | 1544.78 | 20 | 24.32 | 14.5 | 224.7403
60 | 1544.78 | 21 | 25.37 | 14.5 | 234.2865
60 | 1544.78 | 22 | 26.42 | 14.5 | 243.82
60 | 1544.78 | 23 | 27.46 | 14.5 | 253.2501
60 | 1544.78 | 24 | 28.51 | 14.5 | 262.7583
60 | 1544.78 | 25 | 29.56 | 14.5 | 272.2538
60 | 1544.78 | 26 | 30.6 | 14.5 | 281.6463
60 | 1544.78 | 27 | 31.65 | 14.5 | 291.1166
60 | 1544.78 | 28 | 32.7 | 14.5 | 300.5743
60 | 1544.78 | 29 | 33.74 | 14.5 | 309.9296
60 | 1544.78 | 30 | 34.79 | 14.5 | 319.3622
60 | 1544.78 | 31 | 35.84 | 14.5 | 328.7824
60 | 1544.78 | 32 | 36.89 | 14.5 | 338.19
60 | 1544.78 | 33 | 37.93 | 14.5 | 347.4958
60 | 1544.78 | 34 | 38.98 | 14.5 | 356.8786
60 | 1544.78 | 35 | 40.03 | 14.5 | 366.249
60 | 1544.78 | 36 | 41.07 | 14.5 | 375.5179
60 | 1544.78 | 37 | 42.12 | 14.5 | 384.8636
60 | 1544.78 | 38 | 43.17 | 14.5 | 394.1969
60 | 1544.78 | 39 | 44.22 | 14.5 | 403.5179
60 | 1544.78 | 40 | 45.27 | 14.5 | 412.8266
60 | 1544.78 | 41 | 46.32 | 14.5 | 422.1231
60 | 1544.78 | 42 | 47.36 | 14.5 | 431.3189
60 | 1544.78 | 43 | 48.41 | 14.5 | 440.5909
60 | 1544.78 | 44 | 49.46 | 14.5 | 449.8507
60 | 1544.78 | 45 | 50.51 | 14.5 | 459.0983
60 | 1544.78 | 46 | 51.56 | 14.5 | 468.3338
60 | 1544.78 | 47 | 52.61 | 14.5 | 477.5571
60 | 1544.78 | 48 | 53.66 | 14.5 | 486.7683
60 | 1544.78 | 49 | 54.72 | 14.5 | 496.055
60 | 1544.78 | 50 | 55.77 | 14.5 | 505.2419
60 | 1544.78 | 51 | 56.82 | 14.5 | 514.4168
60 | 1544.78 | 52 | 57.87 | 14.5 | 523.5797
60 | 1544.78 | 53 | 58.93 | 14.5 | 532.8177
60 | 1544.78 | 54 | 59.98 | 14.5 | 541.9564
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 220121
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 220124
Dette skema anvendes fra og med 09/11-22
SO2 refgas Flaske nr:7523112285943. Analyse nr:100660349 14,5 ppm

## Fort.SO2 220124
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb | Span | Inds v skift af ref
90 | 2272 | 8 | 11.73 | 14.6 | 74.9905
90 | 2272 | 9 | 12.78 | 14.6 | 81.6656
90 | 2272 | 10 | 13.83 | 14.6 | 88.3347
90 | 2272 | 11 | 14.88 | 14.6 | 94.9976
90 | 2272 | 12 | 15.93 | 14.6 | 101.6543
60 | 1544.78 | 8 | 11.73 | 14.6 | 110.0269
60 | 1544.78 | 9 | 12.78 | 14.6 | 119.7951
60 | 1544.78 | 10 | 13.83 | 14.6 | 129.55
60 | 1544.78 | 11 | 14.88 | 14.6 | 139.2919
60 | 1544.78 | 12 | 15.93 | 14.6 | 149.0206
60 | 1544.78 | 13 | 16.98 | 14.6 | 158.7363
60 | 1544.78 | 14 | 18.03 | 14.6 | 168.4389
60 | 1544.78 | 15 | 19.08 | 14.6 | 178.1285
60 | 1544.78 | 16 | 20.13 | 14.6 | 187.805
60 | 1544.78 | 17 | 21.18 | 14.6 | 197.4686
60 | 1544.78 | 18 | 22.23 | 14.6 | 207.1193
60 | 1544.78 | 19 | 23.27 | 14.6 | 216.6653
60 | 1544.78 | 20 | 24.32 | 14.6 | 226.2902
60 | 1544.78 | 21 | 25.37 | 14.6 | 235.9023
60 | 1544.78 | 22 | 26.42 | 14.6 | 245.5015
60 | 1544.78 | 23 | 27.46 | 14.6 | 254.9967
60 | 1544.78 | 24 | 28.51 | 14.6 | 264.5704
60 | 1544.78 | 25 | 29.56 | 14.6 | 274.1314
60 | 1544.78 | 26 | 30.6 | 14.6 | 283.5887
60 | 1544.78 | 27 | 31.65 | 14.6 | 293.1243
60 | 1544.78 | 28 | 32.7 | 14.6 | 302.6473
60 | 1544.78 | 29 | 33.74 | 14.6 | 312.067
60 | 1544.78 | 30 | 34.79 | 14.6 | 321.5647
60 | 1544.78 | 31 | 35.84 | 14.6 | 331.0498
60 | 1544.78 | 32 | 36.89 | 14.6 | 340.5224
60 | 1544.78 | 33 | 37.93 | 14.6 | 349.8923
60 | 1544.78 | 34 | 38.98 | 14.6 | 359.3398
60 | 1544.78 | 35 | 40.03 | 14.6 | 368.7748
60 | 1544.78 | 36 | 41.07 | 14.6 | 378.1076
60 | 1544.78 | 37 | 42.12 | 14.6 | 387.5178
60 | 1544.78 | 38 | 43.17 | 14.6 | 396.9155
60 | 1544.78 | 39 | 44.22 | 14.6 | 406.3008
60 | 1544.78 | 40 | 45.27 | 14.6 | 415.6737
60 | 1544.78 | 41 | 46.32 | 14.6 | 425.0343
60 | 1544.78 | 42 | 47.36 | 14.6 | 434.2935
60 | 1544.78 | 43 | 48.41 | 14.6 | 443.6294
60 | 1544.78 | 44 | 49.46 | 14.6 | 452.9531
60 | 1544.78 | 45 | 50.51 | 14.6 | 462.2645
60 | 1544.78 | 46 | 51.56 | 14.6 | 471.5637
60 | 1544.78 | 47 | 52.61 | 14.6 | 480.8506
60 | 1544.78 | 48 | 53.66 | 14.6 | 490.1254
60 | 1544.78 | 49 | 54.72 | 14.6 | 499.4761
60 | 1544.78 | 50 | 55.77 | 14.6 | 508.7264
60 | 1544.78 | 51 | 56.82 | 14.6 | 517.9645
60 | 1544.78 | 52 | 57.87 | 14.6 | 527.1906
60 | 1544.78 | 53 | 58.93 | 14.6 | 536.4923
60 | 1544.78 | 54 | 59.98 | 14.6 | 545.6941
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 220121
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 220124
Dette skema anvendes fra og med 24/01-22
SO2 refgas 7523112552612 14,6 ppm

## Fort.SO2 190228 (2)
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb | Span | Inds v skift af ref
80 | 2041.62 | 7 | 10.25 | 12.05 | 60.1951
80 | 2041.62 | 8 | 11.25 | 12.05 | 66.0356
80 | 2041.62 | 9 | 12.25 | 12.05 | 71.8704
80 | 2041.62 | 10 | 13.26 | 12.05 | 77.7578
80 | 2041.62 | 11 | 14.27 | 12.05 | 83.6394
50 | 1313.26 | 8 | 11.25 | 12.05 | 102.3492
50 | 1313.26 | 9 | 12.25 | 12.05 | 111.3628
50 | 1313.26 | 10 | 13.26 | 12.05 | 120.4528
50 | 1313.26 | 11 | 14.27 | 12.05 | 129.5289
50 | 1313.26 | 12 | 15.28 | 12.05 | 138.5912
50 | 1313.26 | 13 | 16.3 | 12.05 | 147.7293
50 | 1313.26 | 14 | 17.31 | 12.05 | 156.764
50 | 1313.26 | 15 | 18.33 | 12.05 | 165.8743
50 | 1313.26 | 16 | 19.36 | 12.05 | 175.0597
50 | 1313.26 | 17 | 20.38 | 12.05 | 184.1419
50 | 1313.26 | 18 | 21.41 | 12.05 | 193.2991
50 | 1313.26 | 19 | 22.44 | 12.05 | 202.4422
50 | 1313.26 | 20 | 23.48 | 12.05 | 211.6597
50 | 1313.26 | 21 | 24.51 | 12.05 | 220.7745
50 | 1313.26 | 22 | 25.55 | 12.05 | 229.9635
50 | 1313.26 | 23 | 26.59 | 12.05 | 239.1383
50 | 1313.26 | 24 | 27.64 | 12.05 | 248.3869
50 | 1313.26 | 25 | 28.68 | 12.05 | 257.5331
50 | 1313.26 | 26 | 29.73 | 12.05 | 266.7529
50 | 1313.26 | 27 | 30.78 | 12.05 | 275.9583
50 | 1313.26 | 28 | 31.83 | 12.05 | 285.1493
50 | 1313.26 | 29 | 32.89 | 12.05 | 294.4133
50 | 1313.26 | 30 | 33.94 | 12.05 | 303.5756
50 | 1313.26 | 31 | 35 | 12.05 | 312.8106
50 | 1313.26 | 32 | 36.06 | 12.05 | 322.0311
50 | 1313.26 | 33 | 37.12 | 12.05 | 331.2371
50 | 1313.26 | 34 | 38.18 | 12.05 | 340.4287
50 | 1313.26 | 35 | 39.25 | 12.05 | 349.6924
50 | 1313.26 | 36 | 40.31 | 12.05 | 358.8551
50 | 1313.26 | 37 | 41.38 | 12.05 | 368.0897
50 | 1313.26 | 38 | 42.45 | 12.05 | 377.3097
50 | 1313.26 | 39 | 43.52 | 12.05 | 386.5151
50 | 1313.26 | 40 | 44.6 | 12.05 | 395.7919
50 | 1313.26 | 41 | 45.67 | 12.05 | 404.9682
50 | 1313.26 | 42 | 46.75 | 12.05 | 414.2157
50 | 1313.26 | 43 | 47.82 | 12.05 | 423.3631
50 | 1313.26 | 44 | 48.9 | 12.05 | 432.5813
50 | 1313.26 | 45 | 49.98 | 12.05 | 441.785
50 | 1313.26 | 46 | 51.06 | 12.05 | 450.9741
50 | 1313.26 | 47 | 52.14 | 12.05 | 460.1487
50 | 1313.26 | 48 | 53.22 | 12.05 | 469.3087
50 | 1313.26 | 49 | 54.31 | 12.05 | 478.5389
50 | 1313.26 | 50 | 55.39 | 12.05 | 487.67
50 | 1313.26 | 51 | 56.48 | 12.05 | 496.8709
50 | 1313.26 | 52 | 57.57 | 12.05 | 506.0573
50 | 1313.26 | 53 | 58.65 | 12.05 | 515.1449
50 | 1313.26 | 54 | 59.74 | 12.05 | 524.3023
50 | 1313.26 | 55 | 60.83 | 12.05 | 533.445
50 | 1313.26 | 56 | 61.92 | 12.05 | 542.5733
50 | 1313.26 | 57 | 63.01 | 12.05 | 551.6872
50 | 1313.26 | 58 | 64.1 | 12.05 | 560.7866
50 | 1313.26 | 59 | 65.19 | 12.05 | 569.8716
50 | 1313.26 | 60 | 66.28 | 12.05 | 578.9423
50 | 1313.26 | 61 | 67.37 | 12.05 | 587.9986
50 | 1313.26 | 62 | 68.47 | 12.05 | 597.1235
50 | 1313.26 | 63 | 69.56 | 12.05 | 606.1512
50 | 1313.26 | 64 | 70.65 | 12.05 | 615.1646
50 | 1313.26 | 65 | 71.74 | 12.05 | 624.1639
50 | 1313.26 | 66 | 72.84 | 12.05 | 633.2314
50 | 1313.26 | 67 | 73.93 | 12.05 | 642.2022
50 | 1313.26 | 68 | 75.02 | 12.05 | 651.159
50 | 1313.26 | 69 | 76.12 | 12.05 | 660.1837
50 | 1313.26 | 70 | 77.21 | 12.05 | 669.1122
50 | 1313.26 | 71 | 78.3 | 12.05 | 678.0268
50 | 1313.26 | 72 | 79.4 | 12.05 | 687.009
50 | 1313.26 | 73 | 80.49 | 12.05 | 695.8956
50 | 1313.26 | 74 | 81.58 | 12.05 | 704.7683
50 | 1313.26 | 75 | 82.67 | 12.05 | 713.6271
50 | 1313.26 | 76 | 83.77 | 12.05 | 722.5532
50 | 1313.26 | 77 | 84.86 | 12.05 | 731.3843
50 | 1313.26 | 78 | 85.95 | 12.05 | 740.2016
50 | 1313.26 | 79 | 87.04 | 12.05 | 749.0052
50 | 1313.26 | 80 | 88.13 | 12.05 | 757.7951
50 | 1313.26 | 81 | 89.22 | 12.05 | 766.5714
50 | 1313.26 | 82 | 90.31 | 12.05 | 775.334
50 | 1313.26 | 83 | 91.4 | 12.05 | 784.083
50 | 1313.26 | 84 | 92.48 | 12.05 | 792.7383
50 | 1313.26 | 85 | 93.57 | 12.05 | 801.4604
50 | 1313.26 | 86 | 94.66 | 12.05 | 810.1689
50 | 1313.26 | 87 | 95.74 | 12.05 | 818.7842
50 | 1313.26 | 88 | 96.82 | 12.05 | 827.3864
50 | 1313.26 | 89 | 97.91 | 12.05 | 836.0548
50 | 1313.26 | 90 | 98.99 | 12.05 | 844.6306
50 | 1313.26 | 91 | 100.07 | 12.05 | 853.1932
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 181220
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 181218
Dette skema anvendes fra og med 28/2-2019
SO2 refgas D151376. 12,05 ppm skiftet d. 180810.

## trykmåling
Formel: 760/1013,3*aflæst mBar/25,4= in-Hg-A
sampleflow
indtast aflæst mBar | 1030
resultat: | 30.4144 | in-Hg-A
#DIV/0!

## Fortynding SO2_65%
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
65 | 1726.39 | 4 | 7.04 | 15.6 | 63.3565
65 | 1726.39 | 5 | 8.12 | 15.6 | 73.0304
65 | 1726.39 | 6 | 9.21 | 15.6 | 82.7817
65 | 1726.39 | 7 | 10.29 | 15.6 | 92.4315
65 | 1726.39 | 8 | 11.37 | 15.6 | 102.0693
65 | 1726.39 | 9 | 12.45 | 15.6 | 111.6952
65 | 1726.39 | 10 | 13.53 | 15.6 | 121.309
65 | 1726.39 | 11 | 14.6 | 15.6 | 130.8221
65 | 1726.39 | 12 | 15.68 | 15.6 | 140.4123
65 | 1726.39 | 13 | 16.75 | 15.6 | 149.9019
65 | 1726.39 | 14 | 17.82 | 15.6 | 159.3799
65 | 1726.39 | 15 | 18.89 | 15.6 | 168.8463
65 | 1726.39 | 16 | 19.96 | 15.6 | 178.301
65 | 1726.39 | 17 | 21.02 | 15.6 | 187.656
65 | 1726.39 | 18 | 22.09 | 15.6 | 197.0878
65 | 1726.39 | 19 | 23.15 | 15.6 | 206.42
65 | 1726.39 | 20 | 24.21 | 15.6 | 215.7409
65 | 1726.39 | 21 | 25.28 | 15.6 | 225.1383
65 | 1726.39 | 22 | 26.34 | 15.6 | 234.4366
65 | 1726.39 | 23 | 27.4 | 15.6 | 243.7236
65 | 1726.39 | 24 | 28.45 | 15.6 | 252.9119
65 | 1726.39 | 25 | 29.51 | 15.6 | 262.1767
65 | 1726.39 | 26 | 30.57 | 15.6 | 271.4302
65 | 1726.39 | 27 | 31.62 | 15.6 | 280.5854
65 | 1726.39 | 28 | 32.68 | 15.6 | 289.8168
65 | 1726.39 | 29 | 33.73 | 15.6 | 298.9501
65 | 1726.39 | 30 | 34.78 | 15.6 | 308.0725
65 | 1726.39 | 31 | 35.84 | 15.6 | 317.2707
65 | 1726.39 | 32 | 36.89 | 15.6 | 326.3713
65 | 1726.39 | 33 | 37.94 | 15.6 | 335.4611
65 | 1726.39 | 34 | 38.99 | 15.6 | 344.54
65 | 1726.39 | 35 | 40.04 | 15.6 | 353.6081
65 | 1726.39 | 36 | 41.09 | 15.6 | 362.6655
65 | 1726.39 | 37 | 42.14 | 15.6 | 371.7121
65 | 1726.39 | 38 | 43.19 | 15.6 | 380.748
65 | 1726.39 | 39 | 44.24 | 15.6 | 389.7731
65 | 1726.39 | 40 | 45.29 | 15.6 | 398.7876
65 | 1726.39 | 41 | 46.33 | 15.6 | 407.7057
65 | 1726.39 | 42 | 47.38 | 15.6 | 416.6989
65 | 1726.39 | 43 | 48.43 | 15.6 | 425.6815
65 | 1726.39 | 44 | 49.48 | 15.6 | 434.6534
65 | 1726.39 | 45 | 50.53 | 15.6 | 443.6148
65 | 1726.39 | 46 | 51.57 | 15.6 | 452.4804
65 | 1726.39 | 47 | 52.62 | 15.6 | 461.4207
65 | 1726.39 | 48 | 53.67 | 15.6 | 470.3504
65 | 1726.39 | 49 | 54.72 | 15.6 | 479.2697
65 | 1726.39 | 50 | 55.77 | 15.6 | 488.1784
65 | 1726.39 | 51 | 56.81 | 15.6 | 496.9919
65 | 1726.39 | 52 | 57.86 | 15.6 | 505.8798
65 | 1726.39 | 53 | 58.91 | 15.6 | 514.7572
65 | 1726.39 | 54 | 59.96 | 15.6 | 523.6241
65 | 1726.39 | 55 | 61.01 | 15.6 | 532.4807
65 | 1726.39 | 56 | 62.06 | 15.6 | 541.3268
65 | 1726.39 | 57 | 63.11 | 15.6 | 550.1626
65 | 1726.39 | 58 | 64.17 | 15.6 | 559.072
65 | 1726.39 | 59 | 65.22 | 15.6 | 567.887
65 | 1726.39 | 60 | 66.27 | 15.6 | 576.6916
65 | 1726.39 | 61 | 67.33 | 15.6 | 585.5697
65 | 1726.39 | 62 | 68.38 | 15.6 | 594.3536
65 | 1726.39 | 63 | 69.44 | 15.6 | 603.2108
65 | 1726.39 | 64 | 70.49 | 15.6 | 611.9741
65 | 1726.39 | 65 | 71.55 | 15.6 | 620.8105
65 | 1726.39 | 66 | 72.61 | 15.6 | 629.6365
65 | 1726.39 | 67 | 73.67 | 15.6 | 638.4521
65 | 1726.39 | 68 | 74.73 | 15.6 | 647.2573
65 | 1726.39 | 69 | 75.79 | 15.6 | 656.0521
65 | 1726.39 | 70 | 76.85 | 15.6 | 664.8366
65 | 1726.39 | 71 | 77.92 | 15.6 | 673.6935
65 | 1726.39 | 72 | 78.98 | 15.6 | 682.4573
65 | 1726.39 | 73 | 80.05 | 15.6 | 691.2934
65 | 1726.39 | 74 | 81.12 | 15.6 | 700.1189
65 | 1726.39 | 75 | 82.19 | 15.6 | 708.9341
65 | 1726.39 | 76 | 83.26 | 15.6 | 717.7388
65 | 1726.39 | 77 | 84.33 | 15.6 | 726.5331
65 | 1726.39 | 78 | 85.4 | 15.6 | 735.317
65 | 1726.39 | 79 | 86.48 | 15.6 | 744.1725
65 | 1726.39 | 80 | 87.56 | 15.6 | 753.0174
65 | 1726.39 | 81 | 88.64 | 15.6 | 761.8519
65 | 1726.39 | 82 | 89.72 | 15.6 | 770.6758
65 | 1726.39 | 83 | 90.8 | 15.6 | 779.4892
65 | 1726.39 | 84 | 91.89 | 15.6 | 788.3736
65 | 1726.39 | 85 | 92.97 | 15.6 | 797.166
65 | 1726.39 | 86 | 94.06 | 15.6 | 806.0293
65 | 1726.39 | 87 | 95.15 | 15.6 | 814.8819
65 | 1726.39 | 88 | 96.24 | 15.6 | 823.724
65 | 1726.39 | 89 | 97.34 | 15.6 | 832.6364
65 | 1726.39 | 90 | 98.44 | 15.6 | 841.5381
65 | 1726.39 | 91 | 99.53 | 15.6 | 850.3483
65 | 1726.39 | 92 | 100.64 | 15.6 | 859.3094
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret '030804
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret '030411
Dette skema anvendes fra og med '030806

## Fort. SO2_85% '030904
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
85 | 2227.61 | 4 | 7.04 | 15.6 | 49.146
85 | 2227.61 | 5 | 8.12 | 15.6 | 56.658
85 | 2227.61 | 6 | 9.21 | 15.6 | 64.2323
85 | 2227.61 | 7 | 10.29 | 15.6 | 71.7297
85 | 2227.61 | 8 | 11.37 | 15.6 | 79.22
85 | 2227.61 | 9 | 12.45 | 15.6 | 86.703
85 | 2227.61 | 10 | 13.53 | 15.6 | 94.1789
85 | 2227.61 | 11 | 14.6 | 15.6 | 101.5784
85 | 2227.61 | 12 | 15.68 | 15.6 | 109.0398
85 | 2227.61 | 13 | 16.75 | 15.6 | 116.4252
85 | 2227.61 | 14 | 17.82 | 15.6 | 123.8035
85 | 2227.61 | 15 | 18.89 | 15.6 | 131.1747
85 | 2227.61 | 16 | 19.96 | 15.6 | 138.539
85 | 2227.61 | 17 | 21.02 | 15.6 | 145.8275
85 | 2227.61 | 18 | 22.09 | 15.6 | 153.1778
85 | 2227.61 | 19 | 23.15 | 15.6 | 160.4525
85 | 2227.61 | 20 | 24.21 | 15.6 | 167.7203
85 | 2227.61 | 21 | 25.28 | 15.6 | 175.0498
85 | 2227.61 | 22 | 26.34 | 15.6 | 182.304
85 | 2227.61 | 23 | 27.4 | 15.6 | 189.5513
85 | 2227.61 | 24 | 28.45 | 15.6 | 196.7235
85 | 2227.61 | 25 | 29.51 | 15.6 | 203.9573
85 | 2227.61 | 26 | 30.57 | 15.6 | 211.1842
85 | 2227.61 | 27 | 31.62 | 15.6 | 218.3363
85 | 2227.61 | 28 | 32.68 | 15.6 | 225.5498
85 | 2227.61 | 29 | 33.73 | 15.6 | 232.6886
85 | 2227.61 | 30 | 34.78 | 15.6 | 239.8207
85 | 2227.61 | 31 | 35.84 | 15.6 | 247.0141
85 | 2227.61 | 32 | 36.89 | 15.6 | 254.1329
85 | 2227.61 | 33 | 37.94 | 15.6 | 261.2452
85 | 2227.61 | 34 | 38.99 | 15.6 | 268.3508
85 | 2227.61 | 35 | 40.04 | 15.6 | 275.4499
85 | 2227.61 | 36 | 41.09 | 15.6 | 282.5424
85 | 2227.61 | 37 | 42.14 | 15.6 | 289.6284
85 | 2227.61 | 38 | 43.19 | 15.6 | 296.7078
85 | 2227.61 | 39 | 44.24 | 15.6 | 303.7806
85 | 2227.61 | 40 | 45.29 | 15.6 | 310.8469
85 | 2227.61 | 41 | 46.33 | 15.6 | 317.8395
85 | 2227.61 | 42 | 47.38 | 15.6 | 324.8929
85 | 2227.61 | 43 | 48.43 | 15.6 | 331.9397
85 | 2227.61 | 44 | 49.48 | 15.6 | 338.98
85 | 2227.61 | 45 | 50.53 | 15.6 | 346.0139
85 | 2227.61 | 46 | 51.57 | 15.6 | 352.9743
85 | 2227.61 | 47 | 52.62 | 15.6 | 359.9953
85 | 2227.61 | 48 | 53.67 | 15.6 | 367.0097
85 | 2227.61 | 49 | 54.72 | 15.6 | 374.0178
85 | 2227.61 | 50 | 55.77 | 15.6 | 381.0194
85 | 2227.61 | 51 | 56.81 | 15.6 | 387.9479
85 | 2227.61 | 52 | 57.86 | 15.6 | 394.9367
85 | 2227.61 | 53 | 58.91 | 15.6 | 401.9191
85 | 2227.61 | 54 | 59.96 | 15.6 | 408.895
85 | 2227.61 | 55 | 61.01 | 15.6 | 415.8646
85 | 2227.61 | 56 | 62.06 | 15.6 | 422.8277
85 | 2227.61 | 57 | 63.11 | 15.6 | 429.7845
85 | 2227.61 | 58 | 64.17 | 15.6 | 436.8011
85 | 2227.61 | 59 | 65.22 | 15.6 | 443.7451
85 | 2227.61 | 60 | 66.27 | 15.6 | 450.6827
85 | 2227.61 | 61 | 67.33 | 15.6 | 457.6799
85 | 2227.61 | 62 | 68.38 | 15.6 | 464.6048
85 | 2227.61 | 63 | 69.44 | 15.6 | 471.5892
85 | 2227.61 | 64 | 70.49 | 15.6 | 478.5014
85 | 2227.61 | 65 | 71.55 | 15.6 | 485.473
85 | 2227.61 | 66 | 72.61 | 15.6 | 492.4381
85 | 2227.61 | 67 | 73.67 | 15.6 | 499.3969
85 | 2227.61 | 68 | 74.73 | 15.6 | 506.3492
85 | 2227.61 | 69 | 75.79 | 15.6 | 513.2951
85 | 2227.61 | 70 | 76.85 | 15.6 | 520.2347
85 | 2227.61 | 71 | 77.92 | 15.6 | 527.2332
85 | 2227.61 | 72 | 78.98 | 15.6 | 534.16
85 | 2227.61 | 73 | 80.05 | 15.6 | 541.1456
85 | 2227.61 | 74 | 81.12 | 15.6 | 548.1247
85 | 2227.61 | 75 | 82.19 | 15.6 | 555.0974
85 | 2227.61 | 76 | 83.26 | 15.6 | 562.0636
85 | 2227.61 | 77 | 84.33 | 15.6 | 569.0234
85 | 2227.61 | 78 | 85.4 | 15.6 | 575.9768
85 | 2227.61 | 79 | 86.48 | 15.6 | 582.9886
85 | 2227.61 | 80 | 87.56 | 15.6 | 589.9938
85 | 2227.61 | 81 | 88.64 | 15.6 | 596.9926
85 | 2227.61 | 82 | 89.72 | 15.6 | 603.9848
85 | 2227.61 | 83 | 90.8 | 15.6 | 610.9704
85 | 2227.61 | 84 | 91.89 | 15.6 | 618.0142
85 | 2227.61 | 85 | 92.97 | 15.6 | 624.9869
85 | 2227.61 | 86 | 94.06 | 15.6 | 632.0175
85 | 2227.61 | 87 | 95.15 | 15.6 | 639.0415
85 | 2227.61 | 88 | 96.24 | 15.6 | 646.0589
85 | 2227.61 | 89 | 97.34 | 15.6 | 653.134
85 | 2227.61 | 90 | 98.44 | 15.6 | 660.2025
85 | 2227.61 | 91 | 99.53 | 15.6 | 667.2001
85 | 2227.61 | 92 | 100.64 | 15.6 | 674.3193
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret '030804
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret '030411
Dette skema anvendes fra og med '030806

## Permeationsrør SO2
PERMEATIONSRØR: |  |  | 14-2823
Fd% | Fd ml/min | ng/min | PPB
65 | 1729.55 | 1289 | 253.421
PERMEATIONSRØR NO: |  |  | 14-5297
Fd % | Fd ml/min | ng/min | PPB
85 | 2227.62 | 1364 | 209.5236

## Fortynding SO2_65% ('040128)
Fd % | ml/min | Fso2 % | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
65 | 1716.22 | 4 | 7.28 | 15.6 | 65.8938
65 | 1716.22 | 5 | 8.35 | 15.6 | 75.5319
65 | 1716.22 | 6 | 9.42 | 15.6 | 85.158
65 | 1716.22 | 7 | 10.49 | 15.6 | 94.7721
65 | 1716.22 | 8 | 11.55 | 15.6 | 104.2847
65 | 1716.22 | 9 | 12.52 | 15.6 | 112.9794
65 | 1716.22 | 10 | 13.68 | 15.6 | 123.3644
65 | 1716.22 | 11 | 14.75 | 15.6 | 132.9312
65 | 1716.22 | 12 | 15.81 | 15.6 | 142.3971
65 | 1716.22 | 13 | 16.87 | 15.6 | 151.8513
65 | 1716.22 | 14 | 17.93 | 15.6 | 161.294
65 | 1716.22 | 15 | 18.99 | 15.6 | 170.7252
65 | 1716.22 | 16 | 20.05 | 15.6 | 180.1448
65 | 1716.22 | 17 | 21.11 | 15.6 | 189.5529
65 | 1716.22 | 18 | 22.17 | 15.6 | 198.9496
65 | 1716.22 | 19 | 23.23 | 15.6 | 208.3348
65 | 1716.22 | 20 | 24.28 | 15.6 | 217.6202
65 | 1716.22 | 21 | 25.34 | 15.6 | 226.9827
65 | 1716.22 | 22 | 26.39 | 15.6 | 236.2456
65 | 1716.22 | 23 | 27.45 | 15.6 | 245.5855
65 | 1716.22 | 24 | 28.5 | 15.6 | 254.826
65 | 1716.22 | 25 | 29.56 | 15.6 | 264.1432
65 | 1716.22 | 26 | 30.61 | 15.6 | 273.3615
65 | 1716.22 | 27 | 31.66 | 15.6 | 282.5686
65 | 1716.22 | 28 | 32.72 | 15.6 | 291.8522
65 | 1716.22 | 29 | 33.77 | 15.6 | 301.0371
65 | 1716.22 | 30 | 34.82 | 15.6 | 310.2111
65 | 1716.22 | 31 | 35.87 | 15.6 | 319.374
65 | 1716.22 | 32 | 36.93 | 15.6 | 328.6131
65 | 1716.22 | 33 | 37.98 | 15.6 | 337.754
65 | 1716.22 | 34 | 39.03 | 15.6 | 346.8839
65 | 1716.22 | 35 | 40.08 | 15.6 | 356.003
65 | 1716.22 | 36 | 41.13 | 15.6 | 365.1111
65 | 1716.22 | 37 | 41.35 | 15.6 | 367.0181
65 | 1716.22 | 38 | 42.39 | 15.6 | 376.0265
65 | 1716.22 | 39 | 43.42 | 15.6 | 384.9378
65 | 1716.22 | 40 | 44.46 | 15.6 | 393.9251
65 | 1716.22 | 41 | 45.5 | 15.6 | 402.9017 | Span
65 | 1716.22 | 42 | 46.53 | 15.6 | 411.7816
65 | 1716.22 | 43 | 47.57 | 15.6 | 420.7372
65 | 1716.22 | 44 | 48.61 | 15.6 | 429.6822
65 | 1716.22 | 45 | 49.64 | 15.6 | 438.5308
65 | 1716.22 | 46 | 50.68 | 15.6 | 447.4549
65 | 1716.22 | 47 | 51.72 | 15.6 | 456.3684
65 | 1716.22 | 48 | 52.76 | 15.6 | 465.2715
65 | 1716.22 | 49 | 53.8 | 15.6 | 474.1641
65 | 1716.22 | 50 | 54.84 | 15.6 | 483.0463
65 | 1716.22 | 51 | 55.88 | 15.6 | 491.9181
65 | 1716.22 | 52 | 56.92 | 15.6 | 500.7794
65 | 1716.22 | 53 | 57.96 | 15.6 | 509.6304
65 | 1716.22 | 54 | 59 | 15.6 | 518.471
65 | 1716.22 | 55 | 60.04 | 15.6 | 527.3012
65 | 1716.22 | 56 | 61.08 | 15.6 | 536.1211
65 | 1716.22 | 57 | 62.13 | 15.6 | 545.0153
65 | 1716.22 | 58 | 63.17 | 15.6 | 553.8145
65 | 1716.22 | 59 | 64.21 | 15.6 | 562.6034
65 | 1716.22 | 60 | 65.25 | 15.6 | 571.3821
65 | 1716.22 | 61 | 66.3 | 15.6 | 580.2347
65 | 1716.22 | 62 | 67.34 | 15.6 | 588.9928
65 | 1716.22 | 63 | 68.39 | 15.6 | 597.8247
65 | 1716.22 | 64 | 69.43 | 15.6 | 606.5623
65 | 1716.22 | 65 | 70.48 | 15.6 | 615.3736
65 | 1716.22 | 66 | 71.52 | 15.6 | 624.0908
65 | 1716.22 | 67 | 72.57 | 15.6 | 632.8814
65 | 1716.22 | 68 | 73.61 | 15.6 | 641.5783
65 | 1716.22 | 69 | 74.66 | 15.6 | 650.3484
65 | 1716.22 | 70 | 75.71 | 15.6 | 659.1083
65 | 1716.22 | 71 | 76.76 | 15.6 | 667.858
65 | 1716.22 | 72 | 77.8 | 15.6 | 676.5142
65 | 1716.22 | 73 | 78.85 | 15.6 | 685.2435
65 | 1716.22 | 74 | 79.9 | 15.6 | 693.9625
65 | 1716.22 | 75 | 80.95 | 15.6 | 702.6714
65 | 1716.22 | 76 | 82 | 15.6 | 711.3701
65 | 1716.22 | 77 | 83.05 | 15.6 | 720.0587
65 | 1716.22 | 78 | 84.1 | 15.6 | 728.7371
65 | 1716.22 | 79 | 85.15 | 15.6 | 737.4054
65 | 1716.22 | 80 | 86.2 | 15.6 | 746.0636
65 | 1716.22 | 81 | 87.25 | 15.6 | 754.7118
65 | 1716.22 | 82 | 88.3 | 15.6 | 763.3498
65 | 1716.22 | 83 | 89.35 | 15.6 | 771.9778
65 | 1716.22 | 84 | 90.41 | 15.6 | 780.6778
65 | 1716.22 | 85 | 91.46 | 15.6 | 789.2857
65 | 1716.22 | 86 | 92.51 | 15.6 | 797.8836
65 | 1716.22 | 87 | 93.57 | 15.6 | 806.5532
65 | 1716.22 | 88 | 94.62 | 15.6 | 815.1311
65 | 1716.22 | 89 | 95.67 | 15.6 | 823.699
65 | 1716.22 | 90 | 9.73 | 15.6 | 87.9446
65 | 1716.22 | 91 | 97.78 | 15.6 | 840.8864
65 | 1716.22 | 92 | 98.84 | 15.6 | 849.5058
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret '031216
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret '031216
Dette skema anvendes fra og med '040128
Molvægt SO2: 64.06 g/mol

## Fortynding SO2_65% (040419)
Fd % | ml/min | Fso2 % | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
65 | 1716.22 | 4 | 7.28 | 15.6 | 65.8938
65 | 1716.22 | 5 | 8.35 | 15.6 | 75.5319
65 | 1716.22 | 6 | 9.42 | 15.6 | 85.158
65 | 1716.22 | 7 | 10.49 | 15.6 | 94.7721
65 | 1716.22 | 8 | 11.55 | 15.6 | 104.2847
65 | 1716.22 | 9 | 12.52 | 15.6 | 112.9794
65 | 1716.22 | 10 | 13.68 | 15.6 | 123.3644
65 | 1716.22 | 11 | 14.75 | 15.6 | 132.9312
65 | 1716.22 | 12 | 15.81 | 15.6 | 142.3971
65 | 1716.22 | 13 | 16.87 | 15.6 | 151.8513
65 | 1716.22 | 14 | 17.93 | 15.6 | 161.294
65 | 1716.22 | 15 | 18.99 | 15.6 | 170.7252
65 | 1716.22 | 16 | 20.05 | 15.6 | 180.1448
65 | 1716.22 | 17 | 21.11 | 15.6 | 189.5529
65 | 1716.22 | 18 | 22.17 | 15.6 | 198.9496
65 | 1716.22 | 19 | 23.23 | 15.6 | 208.3348
65 | 1716.22 | 20 | 24.28 | 15.6 | 217.6202
65 | 1716.22 | 21 | 25.34 | 15.6 | 226.9827
65 | 1716.22 | 22 | 26.39 | 15.6 | 236.2456
65 | 1716.22 | 23 | 27.45 | 15.6 | 245.5855
65 | 1716.22 | 24 | 28.5 | 15.6 | 254.826
65 | 1716.22 | 25 | 29.56 | 15.6 | 264.1432
65 | 1716.22 | 26 | 30.61 | 15.6 | 273.3615
65 | 1716.22 | 27 | 31.66 | 15.6 | 282.5686
65 | 1716.22 | 28 | 32.72 | 15.6 | 291.8522
65 | 1716.22 | 29 | 33.77 | 15.6 | 301.0371
65 | 1716.22 | 30 | 34.82 | 15.6 | 310.2111
65 | 1716.22 | 31 | 35.87 | 15.6 | 319.374
65 | 1716.22 | 32 | 36.93 | 15.6 | 328.6131
65 | 1716.22 | 33 | 37.98 | 15.6 | 337.754
65 | 1716.22 | 34 | 39.03 | 15.6 | 346.8839
65 | 1716.22 | 35 | 40.08 | 15.6 | 356.003
65 | 1716.22 | 36 | 41.13 | 15.6 | 365.1111
65 | 1716.22 | 37 | 42.18 | 15.6 | 374.2084
65 | 1716.22 | 38 | 43.23 | 15.6 | 383.2948
65 | 1716.22 | 39 | 44.29 | 15.6 | 392.4567
65 | 1716.22 | 40 | 45.34 | 15.6 | 401.5214 | SPAM
65 | 1716.22 | 41 | 46.39 | 15.6 | 410.5752
65 | 1716.22 | 42 | 47.44 | 15.6 | 419.6183
65 | 1716.22 | 43 | 48.49 | 15.6 | 428.6506
65 | 1716.22 | 44 | 49.54 | 15.6 | 437.6722
65 | 1716.22 | 45 | 50.59 | 15.6 | 446.683
65 | 1716.22 | 46 | 51.65 | 15.6 | 455.7688
65 | 1716.22 | 47 | 52.7 | 15.6 | 464.7582
65 | 1716.22 | 48 | 53.75 | 15.6 | 473.7368
65 | 1716.22 | 49 | 54.8 | 15.6 | 482.7049
65 | 1716.22 | 50 | 55.86 | 15.6 | 491.7476
65 | 1716.22 | 51 | 56.91 | 15.6 | 500.6943
65 | 1716.22 | 52 | 57.97 | 15.6 | 509.7154
65 | 1716.22 | 53 | 59.02 | 15.6 | 518.6409
65 | 1716.22 | 54 | 60.08 | 15.6 | 527.6406
65 | 1716.22 | 55 | 61.13 | 15.6 | 536.5449
65 | 1716.22 | 56 | 62.19 | 15.6 | 545.5232
65 | 1716.22 | 57 | 63.24 | 15.6 | 554.4064
65 | 1716.22 | 58 | 64.3 | 15.6 | 563.3635
65 | 1716.22 | 59 | 65.36 | 15.6 | 572.31
65 | 1716.22 | 60 | 66.42 | 15.6 | 581.2458
65 | 1716.22 | 61 | 67.48 | 15.6 | 590.171
65 | 1716.22 | 62 | 68.54 | 15.6 | 599.0856
65 | 1716.22 | 63 | 69.6 | 15.6 | 607.9896
65 | 1716.22 | 64 | 70.66 | 15.6 | 616.8831
65 | 1716.22 | 65 | 71.72 | 15.6 | 625.766
65 | 1716.22 | 66 | 72.79 | 15.6 | 634.722
65 | 1716.22 | 67 | 73.85 | 15.6 | 643.5838
65 | 1716.22 | 68 | 74.92 | 15.6 | 652.5185
65 | 1716.22 | 69 | 75.98 | 15.6 | 661.3592
65 | 1716.22 | 70 | 77.05 | 15.6 | 670.2727
65 | 1716.22 | 71 | 78.12 | 15.6 | 679.1756
65 | 1716.22 | 72 | 79.19 | 15.6 | 688.0679
65 | 1716.22 | 73 | 80.26 | 15.6 | 696.9496
65 | 1716.22 | 74 | 81.33 | 15.6 | 705.8207
65 | 1716.22 | 75 | 82.4 | 15.6 | 714.6813
65 | 1716.22 | 76 | 83.48 | 15.6 | 723.6139
65 | 1716.22 | 77 | 84.55 | 15.6 | 732.4533
65 | 1716.22 | 78 | 85.63 | 15.6 | 741.3647
65 | 1716.22 | 79 | 86.71 | 15.6 | 750.2654
65 | 1716.22 | 80 | 87.79 | 15.6 | 759.1554
65 | 1716.22 | 81 | 88.87 | 15.6 | 768.0348
65 | 1716.22 | 82 | 89.95 | 15.6 | 776.9036
65 | 1716.22 | 83 | 91.03 | 15.6 | 785.7618
65 | 1716.22 | 84 | 92.12 | 15.6 | 794.6913
65 | 1716.22 | 85 | 93.21 | 15.6 | 803.61
65 | 1716.22 | 86 | 94.29 | 15.6 | 812.4363
65 | 1716.22 | 87 | 95.38 | 15.6 | 821.3336
65 | 1716.22 | 88 | 96.47 | 15.6 | 830.2203
65 | 1716.22 | 89 | 97.57 | 15.6 | 839.1776
65 | 1716.22 | 90 | 98.66 | 15.6 | 848.0428
65 | 1716.22 | 91 | 99.76 | 15.6 | 856.9786
65 | 1716.22 | 92 | 100.86 | 15.6 | 865.9035
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret '040416
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret '040415
Dette skema anvendes fra og med '040419
Molvægt SO2: 64.06 g/mol

## Fort. SO2_90% 040419
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
90 | 2337.57 | 4 | 7.28 | 15.6 | 48.4329
90 | 2337.57 | 5 | 8.35 | 15.6 | 55.5262
90 | 2337.57 | 6 | 9.42 | 15.6 | 62.613
90 | 2337.57 | 7 | 10.49 | 15.6 | 69.6933
90 | 2337.57 | 8 | 11.55 | 15.6 | 76.7011
90 | 2337.57 | 9 | 12.52 | 15.6 | 83.1083
90 | 2337.57 | 10 | 13.68 | 15.6 | 90.7636
90 | 2337.57 | 11 | 14.75 | 15.6 | 97.8183
90 | 2337.57 | 12 | 15.81 | 15.6 | 104.8008
90 | 2337.57 | 13 | 16.87 | 15.6 | 111.7769
90 | 2337.57 | 14 | 17.93 | 15.6 | 118.7468
90 | 2337.57 | 15 | 18.99 | 15.6 | 125.7104
90 | 2337.57 | 16 | 20.05 | 15.6 | 132.6677
90 | 2337.57 | 17 | 21.11 | 15.6 | 139.6188
90 | 2337.57 | 18 | 22.17 | 15.6 | 146.5636
90 | 2337.57 | 19 | 23.23 | 15.6 | 153.5022
90 | 2337.57 | 20 | 24.28 | 15.6 | 160.3692
90 | 2337.57 | 21 | 25.34 | 15.6 | 167.2954
90 | 2337.57 | 22 | 26.39 | 15.6 | 174.1502
90 | 2337.57 | 23 | 27.45 | 15.6 | 181.064
90 | 2337.57 | 24 | 28.5 | 15.6 | 187.9065
90 | 2337.57 | 25 | 29.56 | 15.6 | 194.8081
90 | 2337.57 | 26 | 30.61 | 15.6 | 201.6384
90 | 2337.57 | 27 | 31.66 | 15.6 | 208.4627
90 | 2337.57 | 28 | 32.72 | 15.6 | 215.3458
90 | 2337.57 | 29 | 33.77 | 15.6 | 222.1579
90 | 2337.57 | 30 | 34.82 | 15.6 | 228.964
90 | 2337.57 | 31 | 35.87 | 15.6 | 235.7641
90 | 2337.57 | 32 | 36.93 | 15.6 | 242.6229
90 | 2337.57 | 33 | 37.98 | 15.6 | 249.4109
90 | 2337.57 | 34 | 39.03 | 15.6 | 256.1929
90 | 2337.57 | 35 | 40.08 | 15.6 | 262.9689
90 | 2337.57 | 36 | 41.13 | 15.6 | 269.7389
90 | 2337.57 | 37 | 42.18 | 15.6 | 276.503
90 | 2337.57 | 38 | 43.23 | 15.6 | 283.2611
90 | 2337.57 | 39 | 44.29 | 15.6 | 290.0775
90 | 2337.57 | 40 | 45.34 | 15.6 | 296.8236
90 | 2337.57 | 41 | 46.39 | 15.6 | 303.5638
90 | 2337.57 | 42 | 47.44 | 15.6 | 310.2981
90 | 2337.57 | 43 | 48.49 | 15.6 | 317.0264
90 | 2337.57 | 44 | 49.54 | 15.6 | 323.7488
90 | 2337.57 | 45 | 50.59 | 15.6 | 330.4653
90 | 2337.57 | 46 | 51.65 | 15.6 | 337.2398
90 | 2337.57 | 47 | 52.7 | 15.6 | 343.9444
90 | 2337.57 | 48 | 53.75 | 15.6 | 350.6432
90 | 2337.57 | 49 | 54.8 | 15.6 | 357.336
90 | 2337.57 | 50 | 55.86 | 15.6 | 364.0867
90 | 2337.57 | 51 | 56.91 | 15.6 | 370.7678
90 | 2337.57 | 52 | 57.97 | 15.6 | 377.5065
90 | 2337.57 | 53 | 59.02 | 15.6 | 384.1758
90 | 2337.57 | 54 | 60.08 | 15.6 | 390.9028
90 | 2337.57 | 55 | 61.13 | 15.6 | 397.5603
90 | 2337.57 | 56 | 62.19 | 15.6 | 404.2754
90 | 2337.57 | 57 | 63.24 | 15.6 | 410.9213
90 | 2337.57 | 58 | 64.3 | 15.6 | 417.6246
90 | 2337.57 | 59 | 65.36 | 15.6 | 424.322
90 | 2337.57 | 60 | 66.42 | 15.6 | 431.0134
90 | 2337.57 | 61 | 67.48 | 15.6 | 437.699
90 | 2337.57 | 62 | 68.54 | 15.6 | 444.3787
90 | 2337.57 | 63 | 69.6 | 15.6 | 451.0525
90 | 2337.57 | 64 | 70.66 | 15.6 | 457.7204
90 | 2337.57 | 65 | 71.72 | 15.6 | 464.3825
90 | 2337.57 | 66 | 72.79 | 15.6 | 471.1014
90 | 2337.57 | 67 | 73.85 | 15.6 | 477.7517
90 | 2337.57 | 68 | 74.92 | 15.6 | 484.4588
90 | 2337.57 | 69 | 75.98 | 15.6 | 491.0973
90 | 2337.57 | 70 | 77.05 | 15.6 | 497.7926
90 | 2337.57 | 71 | 78.12 | 15.6 | 504.4819
90 | 2337.57 | 72 | 79.19 | 15.6 | 511.1654
90 | 2337.57 | 73 | 80.26 | 15.6 | 517.8429
90 | 2337.57 | 74 | 81.33 | 15.6 | 524.5144
90 | 2337.57 | 75 | 82.4 | 15.6 | 531.1801
90 | 2337.57 | 76 | 83.48 | 15.6 | 537.9021
90 | 2337.57 | 77 | 84.55 | 15.6 | 544.556
90 | 2337.57 | 78 | 85.63 | 15.6 | 551.2661
90 | 2337.57 | 79 | 86.71 | 15.6 | 557.9702
90 | 2337.57 | 80 | 87.79 | 15.6 | 564.6683
90 | 2337.57 | 81 | 88.87 | 15.6 | 571.3605
90 | 2337.57 | 82 | 89.95 | 15.6 | 578.0467
90 | 2337.57 | 83 | 91.03 | 15.6 | 584.727
90 | 2337.57 | 84 | 92.12 | 15.6 | 591.4631
90 | 2337.57 | 85 | 93.21 | 15.6 | 598.1932
90 | 2337.57 | 86 | 94.29 | 15.6 | 604.8555
90 | 2337.57 | 87 | 95.38 | 15.6 | 611.5736
90 | 2337.57 | 88 | 96.47 | 15.6 | 618.2856
90 | 2337.57 | 89 | 97.57 | 15.6 | 625.0532
90 | 2337.57 | 90 | 98.66 | 15.6 | 631.7532
90 | 2337.57 | 91 | 99.76 | 15.6 | 638.5085
90 | 2337.57 | 92 | 100.86 | 15.6 | 645.2578
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 040416
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 040415
Dette skema anvendes fra og med 040419
Molvægt SO2: 64.06 g/mol

## Fortynding SO2_65% 051003
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
65 | 1710.09 | 4 | 7 | 15.6 | 63.596
65 | 1710.09 | 5 | 8.06 | 15.6 | 73.181
65 | 1710.09 | 6 | 9.13 | 15.6 | 82.8445
65 | 1710.09 | 7 | 10.19 | 15.6 | 92.4059
65 | 1710.09 | 8 | 11.25 | 15.6 | 101.9555
65 | 1710.09 | 9 | 12.32 | 15.6 | 111.5832
65 | 1710.09 | 10 | 13.38 | 15.6 | 121.1092
65 | 1710.09 | 11 | 14.43 | 15.6 | 130.5337
65 | 1710.09 | 12 | 15.49 | 15.6 | 140.0364
65 | 1710.09 | 13 | 16.55 | 15.6 | 149.5274
65 | 1710.09 | 14 | 17.6 | 15.6 | 158.9174
65 | 1710.09 | 15 | 18.66 | 15.6 | 168.3852
65 | 1710.09 | 16 | 19.71 | 15.6 | 177.7523
65 | 1710.09 | 17 | 20.76 | 15.6 | 187.1081
65 | 1710.09 | 18 | 21.81 | 15.6 | 196.4525
65 | 1710.09 | 19 | 22.86 | 15.6 | 205.7855
65 | 1710.09 | 20 | 23.91 | 15.6 | 215.1073
65 | 1710.09 | 21 | 24.96 | 15.6 | 224.4177
65 | 1710.09 | 22 | 26.01 | 15.6 | 233.717
65 | 1710.09 | 23 | 27.06 | 15.6 | 243.0049
65 | 1710.09 | 24 | 28.1 | 15.6 | 252.1934
65 | 1710.09 | 25 | 29.15 | 15.6 | 261.459
65 | 1710.09 | 26 | 30.2 | 15.6 | 270.7135
65 | 1710.09 | 27 | 31.24 | 15.6 | 279.8688
65 | 1710.09 | 28 | 32.29 | 15.6 | 289.1011
65 | 1710.09 | 29 | 33.33 | 15.6 | 298.2345
65 | 1710.09 | 30 | 34.37 | 15.6 | 307.357
65 | 1710.09 | 31 | 35.42 | 15.6 | 316.5562
65 | 1710.09 | 32 | 36.46 | 15.6 | 325.6569
65 | 1710.09 | 33 | 37.5 | 15.6 | 334.7467
65 | 1710.09 | 34 | 38.54 | 15.6 | 343.8257
65 | 1710.09 | 35 | 39.59 | 15.6 | 352.9811
65 | 1710.09 | 36 | 40.63 | 15.6 | 362.0385
65 | 1710.09 | 37 | 41.67 | 15.6 | 371.0851
65 | 1710.09 | 38 | 42.71 | 15.6 | 380.1209
65 | 1710.09 | 39 | 43.75 | 15.6 | 389.1461
65 | 1710.09 | 40 | 44.79 | 15.6 | 398.1606 | Span
65 | 1710.09 | 41 | 45.83 | 15.6 | 407.1643
65 | 1710.09 | 42 | 46.88 | 15.6 | 416.2439
65 | 1710.09 | 43 | 47.92 | 15.6 | 425.2263
65 | 1710.09 | 44 | 48.96 | 15.6 | 434.198
65 | 1710.09 | 45 | 50 | 15.6 | 443.1592
65 | 1710.09 | 46 | 51.04 | 15.6 | 452.1097
65 | 1710.09 | 47 | 52.09 | 15.6 | 461.1356
65 | 1710.09 | 48 | 53.13 | 15.6 | 470.065
65 | 1710.09 | 49 | 54.17 | 15.6 | 478.9838
65 | 1710.09 | 50 | 55.22 | 15.6 | 487.9777
65 | 1710.09 | 51 | 56.26 | 15.6 | 496.8755
65 | 1710.09 | 52 | 57.3 | 15.6 | 505.7627
65 | 1710.09 | 53 | 58.35 | 15.6 | 514.7248
65 | 1710.09 | 54 | 59.39 | 15.6 | 523.5911
65 | 1710.09 | 55 | 60.44 | 15.6 | 532.5321
65 | 1710.09 | 56 | 61.49 | 15.6 | 541.4624
65 | 1710.09 | 57 | 62.53 | 15.6 | 550.2973
65 | 1710.09 | 58 | 63.58 | 15.6 | 559.2066
65 | 1710.09 | 59 | 64.63 | 15.6 | 568.1054
65 | 1710.09 | 60 | 65.68 | 15.6 | 576.9936
65 | 1710.09 | 61 | 66.73 | 15.6 | 585.8714
65 | 1710.09 | 62 | 67.78 | 15.6 | 594.7386
65 | 1710.09 | 63 | 68.83 | 15.6 | 603.5954
65 | 1710.09 | 64 | 69.89 | 15.6 | 612.526
65 | 1710.09 | 65 | 70.94 | 15.6 | 621.3618
65 | 1710.09 | 66 | 71.99 | 15.6 | 630.1872
65 | 1710.09 | 67 | 73.05 | 15.6 | 639.0861
65 | 1710.09 | 68 | 74.11 | 15.6 | 647.9744
65 | 1710.09 | 69 | 75.17 | 15.6 | 656.8522
65 | 1710.09 | 70 | 76.23 | 15.6 | 665.7195
65 | 1710.09 | 71 | 77.29 | 15.6 | 674.5762
65 | 1710.09 | 72 | 78.35 | 15.6 | 683.4224
65 | 1710.09 | 73 | 79.41 | 15.6 | 692.2582
65 | 1710.09 | 74 | 80.48 | 15.6 | 701.1667
65 | 1710.09 | 75 | 81.54 | 15.6 | 709.9814
65 | 1710.09 | 76 | 82.61 | 15.6 | 718.8687
65 | 1710.09 | 77 | 83.68 | 15.6 | 727.7455
65 | 1710.09 | 78 | 84.75 | 15.6 | 736.6116
65 | 1710.09 | 79 | 85.82 | 15.6 | 745.4672
65 | 1710.09 | 80 | 86.89 | 15.6 | 754.3122
65 | 1710.09 | 81 | 87.97 | 15.6 | 763.2293
65 | 1710.09 | 82 | 89.04 | 15.6 | 772.0532
65 | 1710.09 | 83 | 90.12 | 15.6 | 780.9489
65 | 1710.09 | 84 | 91.2 | 15.6 | 789.834
65 | 1710.09 | 85 | 92.28 | 15.6 | 798.7084
65 | 1710.09 | 86 | 93.37 | 15.6 | 807.6542
65 | 1710.09 | 87 | 94.45 | 15.6 | 816.5073
65 | 1710.09 | 88 | 95.54 | 15.6 | 825.4316
65 | 1710.09 | 89 | 96.63 | 15.6 | 834.3451
65 | 1710.09 | 90 | 97.72 | 15.6 | 843.2479
65 | 1710.09 | 91 | 98.82 | 15.6 | 852.2215
65 | 1710.09 | 92 | 99.91 | 15.6 | 861.1028
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 050923
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 050920
Dette skema anvendes fra og med 051001

## Fort. SO2_90% 051003
Fd % | ml/min | Fso2 % | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
90 | 2366.1 | 4 | 7 | 15.6 | 46.0158
90 | 2366.1 | 5 | 8.06 | 15.6 | 52.9602
90 | 2366.1 | 6 | 9.13 | 15.6 | 59.9639
90 | 2366.1 | 7 | 10.19 | 15.6 | 66.8959
90 | 2366.1 | 8 | 11.25 | 15.6 | 73.8217
90 | 2366.1 | 9 | 12.32 | 15.6 | 80.8066
90 | 2366.1 | 10 | 13.38 | 15.6 | 87.72
90 | 2366.1 | 11 | 14.43 | 15.6 | 94.5621
90 | 2366.1 | 12 | 15.49 | 15.6 | 101.4633
90 | 2366.1 | 13 | 16.55 | 15.6 | 108.3583
90 | 2366.1 | 14 | 17.6 | 15.6 | 115.1823
90 | 2366.1 | 15 | 18.66 | 15.6 | 122.0651
90 | 2366.1 | 16 | 19.71 | 15.6 | 128.877
90 | 2366.1 | 17 | 20.76 | 15.6 | 135.6829
90 | 2366.1 | 18 | 21.81 | 15.6 | 142.4828
90 | 2366.1 | 19 | 22.86 | 15.6 | 149.2767
90 | 2366.1 | 20 | 23.91 | 15.6 | 156.0646
90 | 2366.1 | 21 | 24.96 | 15.6 | 162.8466
90 | 2366.1 | 22 | 26.01 | 15.6 | 169.6226
90 | 2366.1 | 23 | 27.06 | 15.6 | 176.3927
90 | 2366.1 | 24 | 28.1 | 15.6 | 183.0925
90 | 2366.1 | 25 | 29.15 | 15.6 | 189.8507
90 | 2366.1 | 26 | 30.2 | 15.6 | 196.6031
90 | 2366.1 | 27 | 31.24 | 15.6 | 203.2853
90 | 2366.1 | 28 | 32.29 | 15.6 | 210.0259
90 | 2366.1 | 29 | 33.33 | 15.6 | 216.6965
90 | 2366.1 | 30 | 34.37 | 15.6 | 223.3613
90 | 2366.1 | 31 | 35.42 | 15.6 | 230.0843
90 | 2366.1 | 32 | 36.46 | 15.6 | 236.7375
90 | 2366.1 | 33 | 37.5 | 15.6 | 243.3849
90 | 2366.1 | 34 | 38.54 | 15.6 | 250.0266
90 | 2366.1 | 35 | 39.59 | 15.6 | 256.7263
90 | 2366.1 | 36 | 40.63 | 15.6 | 263.3565
90 | 2366.1 | 37 | 41.67 | 15.6 | 269.9809
90 | 2366.1 | 38 | 42.71 | 15.6 | 276.5996
90 | 2366.1 | 39 | 43.75 | 15.6 | 283.2126
90 | 2366.1 | 40 | 44.79 | 15.6 | 289.8199
90 | 2366.1 | 41 | 45.83 | 15.6 | 296.4215
90 | 2366.1 | 42 | 46.88 | 15.6 | 303.0808
90 | 2366.1 | 43 | 47.92 | 15.6 | 309.671
90 | 2366.1 | 44 | 48.96 | 15.6 | 316.2555
90 | 2366.1 | 45 | 50 | 15.6 | 322.8343
90 | 2366.1 | 46 | 51.04 | 15.6 | 329.4075
90 | 2366.1 | 47 | 52.09 | 15.6 | 336.0381
90 | 2366.1 | 48 | 53.13 | 15.6 | 342.5999
90 | 2366.1 | 49 | 54.17 | 15.6 | 349.1561
90 | 2366.1 | 50 | 55.22 | 15.6 | 355.7696
90 | 2366.1 | 51 | 56.26 | 15.6 | 362.3144
90 | 2366.1 | 52 | 57.3 | 15.6 | 368.8537
90 | 2366.1 | 53 | 58.35 | 15.6 | 375.4501
90 | 2366.1 | 54 | 59.39 | 15.6 | 381.9781
90 | 2366.1 | 55 | 60.44 | 15.6 | 388.5631
90 | 2366.1 | 56 | 61.49 | 15.6 | 395.1425
90 | 2366.1 | 57 | 62.53 | 15.6 | 401.6536
90 | 2366.1 | 58 | 63.58 | 15.6 | 408.2217
90 | 2366.1 | 59 | 64.63 | 15.6 | 414.784
90 | 2366.1 | 60 | 65.68 | 15.6 | 421.3407
90 | 2366.1 | 61 | 66.73 | 15.6 | 427.8918
90 | 2366.1 | 62 | 67.78 | 15.6 | 434.4372
90 | 2366.1 | 63 | 68.83 | 15.6 | 440.9769
90 | 2366.1 | 64 | 69.89 | 15.6 | 447.5733
90 | 2366.1 | 65 | 70.94 | 15.6 | 454.1017
90 | 2366.1 | 66 | 71.99 | 15.6 | 460.6245
90 | 2366.1 | 67 | 73.05 | 15.6 | 467.2037
90 | 2366.1 | 68 | 74.11 | 15.6 | 473.7773
90 | 2366.1 | 69 | 75.17 | 15.6 | 480.3451
90 | 2366.1 | 70 | 76.23 | 15.6 | 486.9072
90 | 2366.1 | 71 | 77.29 | 15.6 | 493.4636
90 | 2366.1 | 72 | 78.35 | 15.6 | 500.0143
90 | 2366.1 | 73 | 79.41 | 15.6 | 506.5594
90 | 2366.1 | 74 | 80.48 | 15.6 | 513.1604
90 | 2366.1 | 75 | 81.54 | 15.6 | 519.6941
90 | 2366.1 | 76 | 82.61 | 15.6 | 526.2836
90 | 2366.1 | 77 | 83.68 | 15.6 | 532.8674
90 | 2366.1 | 78 | 84.75 | 15.6 | 539.4455
90 | 2366.1 | 79 | 85.82 | 15.6 | 546.0178
90 | 2366.1 | 80 | 86.89 | 15.6 | 552.5844
90 | 2366.1 | 81 | 87.97 | 15.6 | 559.2065
90 | 2366.1 | 82 | 89.04 | 15.6 | 565.7616
90 | 2366.1 | 83 | 90.12 | 15.6 | 572.3722
90 | 2366.1 | 84 | 91.2 | 15.6 | 578.9769
90 | 2366.1 | 85 | 92.28 | 15.6 | 585.5759
90 | 2366.1 | 86 | 93.37 | 15.6 | 592.23
90 | 2366.1 | 87 | 94.45 | 15.6 | 598.8173
90 | 2366.1 | 88 | 95.54 | 15.6 | 605.4598
90 | 2366.1 | 89 | 96.63 | 15.6 | 612.0963
90 | 2366.1 | 90 | 97.72 | 15.6 | 618.727
90 | 2366.1 | 91 | 98.82 | 15.6 | 625.4126
90 | 2366.1 | 92 | 99.91 | 15.6 | 632.0315
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 040416
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 040415
Dette skema anvendes fra og med 040419
Molvægt SO2: 64.06 g/mol

## Fortynding SO2_65% 060224
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
65 | 1710.09 | 4 | 7 | 12.4 | 50.5506
65 | 1710.09 | 5 | 8.06 | 12.4 | 58.1695
65 | 1710.09 | 6 | 9.13 | 12.4 | 65.8508
65 | 1710.09 | 7 | 10.19 | 12.4 | 73.4508
65 | 1710.09 | 8 | 11.25 | 12.4 | 81.0415
65 | 1710.09 | 9 | 12.32 | 12.4 | 88.6943
65 | 1710.09 | 10 | 13.38 | 12.4 | 96.2663
65 | 1710.09 | 11 | 14.43 | 12.4 | 103.7576
65 | 1710.09 | 12 | 15.49 | 12.4 | 111.311
65 | 1710.09 | 13 | 16.55 | 12.4 | 118.8551
65 | 1710.09 | 14 | 17.6 | 12.4 | 126.319
65 | 1710.09 | 15 | 18.66 | 12.4 | 133.8447
65 | 1710.09 | 16 | 19.71 | 12.4 | 141.2903
65 | 1710.09 | 17 | 20.76 | 12.4 | 148.7269
65 | 1710.09 | 18 | 21.81 | 12.4 | 156.1545
65 | 1710.09 | 19 | 22.86 | 12.4 | 163.5731
65 | 1710.09 | 20 | 23.91 | 12.4 | 170.9827
65 | 1710.09 | 21 | 24.96 | 12.4 | 178.3833
65 | 1710.09 | 22 | 26.01 | 12.4 | 185.775
65 | 1710.09 | 23 | 27.06 | 12.4 | 193.1578
65 | 1710.09 | 24 | 28.1 | 12.4 | 200.4614
65 | 1710.09 | 25 | 29.15 | 12.4 | 207.8264
65 | 1710.09 | 26 | 30.2 | 12.4 | 215.1825
65 | 1710.09 | 27 | 31.24 | 12.4 | 222.4598
65 | 1710.09 | 28 | 32.29 | 12.4 | 229.7983
65 | 1710.09 | 29 | 33.33 | 12.4 | 237.0582
65 | 1710.09 | 30 | 34.37 | 12.4 | 244.3094
65 | 1710.09 | 31 | 35.42 | 12.4 | 251.6216
65 | 1710.09 | 32 | 36.46 | 12.4 | 258.8555
65 | 1710.09 | 33 | 37.5 | 12.4 | 266.0807
65 | 1710.09 | 34 | 38.54 | 12.4 | 273.2974
65 | 1710.09 | 35 | 39.59 | 12.4 | 280.5747
65 | 1710.09 | 36 | 40.63 | 12.4 | 287.7742
65 | 1710.09 | 37 | 41.67 | 12.4 | 294.9651
65 | 1710.09 | 38 | 42.71 | 12.4 | 302.1474
65 | 1710.09 | 39 | 43.75 | 12.4 | 309.3213
65 | 1710.09 | 40 | 44.79 | 12.4 | 316.4866
65 | 1710.09 | 41 | 45.83 | 12.4 | 323.6434
65 | 1710.09 | 42 | 46.88 | 12.4 | 330.8605
65 | 1710.09 | 43 | 47.92 | 12.4 | 338.0004
65 | 1710.09 | 44 | 48.96 | 12.4 | 345.1317
65 | 1710.09 | 45 | 50 | 12.4 | 352.2547
65 | 1710.09 | 46 | 51.04 | 12.4 | 359.3693
65 | 1710.09 | 47 | 52.09 | 12.4 | 366.5437
65 | 1710.09 | 48 | 53.13 | 12.4 | 373.6414
65 | 1710.09 | 49 | 54.17 | 12.4 | 380.7307
65 | 1710.09 | 50 | 55.22 | 12.4 | 387.8797
65 | 1710.09 | 51 | 56.26 | 12.4 | 394.9523
65 | 1710.09 | 52 | 57.3 | 12.4 | 402.0165 | Span
65 | 1710.09 | 53 | 58.35 | 12.4 | 409.1403
65 | 1710.09 | 54 | 59.39 | 12.4 | 416.1878
65 | 1710.09 | 55 | 60.44 | 12.4 | 423.2947
65 | 1710.09 | 56 | 61.49 | 12.4 | 430.3932
65 | 1710.09 | 57 | 62.53 | 12.4 | 437.4158
65 | 1710.09 | 58 | 63.58 | 12.4 | 444.4976
65 | 1710.09 | 59 | 64.63 | 12.4 | 451.571
65 | 1710.09 | 60 | 65.68 | 12.4 | 458.636
65 | 1710.09 | 61 | 66.73 | 12.4 | 465.6926
65 | 1710.09 | 62 | 67.78 | 12.4 | 472.741
65 | 1710.09 | 63 | 68.83 | 12.4 | 479.781
65 | 1710.09 | 64 | 69.89 | 12.4 | 486.8796
65 | 1710.09 | 65 | 70.94 | 12.4 | 493.903
65 | 1710.09 | 66 | 71.99 | 12.4 | 500.918
65 | 1710.09 | 67 | 73.05 | 12.4 | 507.9915
65 | 1710.09 | 68 | 74.11 | 12.4 | 515.0566
65 | 1710.09 | 69 | 75.17 | 12.4 | 522.1133
65 | 1710.09 | 70 | 76.23 | 12.4 | 529.1616
65 | 1710.09 | 71 | 77.29 | 12.4 | 536.2016
65 | 1710.09 | 72 | 78.35 | 12.4 | 543.2332
65 | 1710.09 | 73 | 79.41 | 12.4 | 550.2565
65 | 1710.09 | 74 | 80.48 | 12.4 | 557.3376
65 | 1710.09 | 75 | 81.54 | 12.4 | 564.3442
65 | 1710.09 | 76 | 82.61 | 12.4 | 571.4085
65 | 1710.09 | 77 | 83.68 | 12.4 | 578.4644
65 | 1710.09 | 78 | 84.75 | 12.4 | 585.5118
65 | 1710.09 | 79 | 85.82 | 12.4 | 592.5509
65 | 1710.09 | 80 | 86.89 | 12.4 | 599.5815
65 | 1710.09 | 81 | 87.97 | 12.4 | 606.6694
65 | 1710.09 | 82 | 89.04 | 12.4 | 613.6833
65 | 1710.09 | 83 | 90.12 | 12.4 | 620.7542
65 | 1710.09 | 84 | 91.2 | 12.4 | 627.8167
65 | 1710.09 | 85 | 92.28 | 12.4 | 634.8708
65 | 1710.09 | 86 | 93.37 | 12.4 | 641.9815
65 | 1710.09 | 87 | 94.45 | 12.4 | 649.0186
65 | 1710.09 | 88 | 95.54 | 12.4 | 656.1123
65 | 1710.09 | 89 | 96.63 | 12.4 | 663.1974
65 | 1710.09 | 90 | 97.72 | 12.4 | 670.274
65 | 1710.09 | 91 | 98.82 | 12.4 | 677.4068
65 | 1710.09 | 92 | 99.91 | 12.4 | 684.4663
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 050923
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 050920
Dette skema anvendes fra og med 060224

## Fort.SO2_65% 070301
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
65 | 1735.91 | 4 | 6.92 | 15.6 | 61.9406
65 | 1735.91 | 5 | 7.99 | 12.4 | 56.8129
65 | 1735.91 | 6 | 9.07 | 12.4 | 64.4523
65 | 1735.91 | 7 | 10.14 | 12.4 | 72.0117
65 | 1735.91 | 8 | 11.21 | 12.4 | 79.5618
65 | 1735.91 | 9 | 12.28 | 12.4 | 87.1027
65 | 1735.91 | 10 | 13.35 | 12.4 | 94.6343
65 | 1735.91 | 11 | 14.42 | 12.4 | 102.1567
65 | 1735.91 | 12 | 15.48 | 12.4 | 109.5998
65 | 1735.91 | 13 | 16.55 | 12.4 | 117.104
65 | 1735.91 | 14 | 17.61 | 12.4 | 124.5289
65 | 1735.91 | 15 | 18.67 | 12.4 | 131.945
65 | 1735.91 | 16 | 19.73 | 12.4 | 139.352
65 | 1735.91 | 17 | 20.79 | 12.4 | 146.7502
65 | 1735.91 | 18 | 21.85 | 12.4 | 154.1394
65 | 1735.91 | 19 | 22.91 | 12.4 | 161.5197
65 | 1735.91 | 20 | 23.96 | 12.4 | 168.8216
65 | 1735.91 | 21 | 25.02 | 12.4 | 176.1842
65 | 1735.91 | 22 | 26.07 | 12.4 | 183.4686
65 | 1735.91 | 23 | 27.13 | 12.4 | 190.8136
65 | 1735.91 | 24 | 28.18 | 12.4 | 198.0806
65 | 1735.91 | 25 | 29.23 | 12.4 | 205.339
65 | 1735.91 | 26 | 30.28 | 12.4 | 212.5887
65 | 1735.91 | 27 | 31.33 | 12.4 | 219.8298
65 | 1735.91 | 28 | 32.38 | 12.4 | 227.0623
65 | 1735.91 | 29 | 33.43 | 12.4 | 234.2862
65 | 1735.91 | 30 | 34.48 | 12.4 | 241.5016
65 | 1735.91 | 31 | 35.53 | 12.4 | 248.7084
65 | 1735.91 | 32 | 36.57 | 12.4 | 255.8381
65 | 1735.91 | 33 | 37.62 | 12.4 | 263.028
65 | 1735.91 | 34 | 38.67 | 12.4 | 270.2093
65 | 1735.91 | 35 | 39.71 | 12.4 | 277.3138
65 | 1735.91 | 36 | 40.76 | 12.4 | 284.4783
65 | 1735.91 | 37 | 41.81 | 12.4 | 291.6342
65 | 1735.91 | 38 | 42.85 | 12.4 | 298.7137
65 | 1735.91 | 39 | 43.9 | 12.4 | 305.8529
65 | 1735.91 | 40 | 44.94 | 12.4 | 312.9157
65 | 1735.91 | 41 | 45.99 | 12.4 | 320.0382
65 | 1735.91 | 42 | 47.03 | 12.4 | 327.0845
65 | 1735.91 | 43 | 48.07 | 12.4 | 334.1226
65 | 1735.91 | 44 | 49.12 | 12.4 | 341.22
65 | 1735.91 | 45 | 50.16 | 12.4 | 348.2417
65 | 1735.91 | 46 | 51.21 | 12.4 | 355.3225
65 | 1735.91 | 47 | 52.25 | 12.4 | 362.3278
65 | 1735.91 | 48 | 53.3 | 12.4 | 369.3921
65 | 1735.91 | 49 | 54.34 | 12.4 | 376.381
65 | 1735.91 | 50 | 55.39 | 12.4 | 383.4288
65 | 1735.91 | 51 | 56.43 | 12.4 | 390.4014
65 | 1735.91 | 52 | 57.48 | 12.4 | 397.4328
65 | 1735.91 | 53 | 58.53 | 12.4 | 404.456
65 | 1735.91 | 54 | 59.57 | 12.4 | 411.4042
65 | 1735.91 | 55 | 60.62 | 12.4 | 418.411
65 | 1735.91 | 56 | 61.67 | 12.4 | 425.4097
65 | 1735.91 | 57 | 62.72 | 12.4 | 432.4002
65 | 1735.91 | 58 | 63.77 | 12.4 | 439.3826
65 | 1735.91 | 59 | 64.82 | 12.4 | 446.3568
65 | 1735.91 | 60 | 65.87 | 12.4 | 453.3228
65 | 1735.91 | 61 | 66.92 | 12.4 | 460.2808
65 | 1735.91 | 62 | 67.97 | 12.4 | 467.2306
65 | 1735.91 | 63 | 69.02 | 12.4 | 474.1724
65 | 1735.91 | 64 | 70.07 | 12.4 | 481.1061
65 | 1735.91 | 65 | 71.13 | 12.4 | 488.0977
65 | 1735.91 | 66 | 72.18 | 12.4 | 495.0152
65 | 1735.91 | 67 | 73.24 | 12.4 | 501.9904
65 | 1735.91 | 68 | 74.3 | 12.4 | 508.9575
65 | 1735.91 | 69 | 75.35 | 12.4 | 515.8508
65 | 1735.91 | 70 | 76.41 | 12.4 | 522.8017
65 | 1735.91 | 71 | 77.47 | 12.4 | 529.7445
65 | 1735.91 | 72 | 78.53 | 12.4 | 536.6791
65 | 1735.91 | 73 | 79.6 | 12.4 | 543.6709
65 | 1735.91 | 74 | 80.66 | 12.4 | 550.5893
65 | 1735.91 | 75 | 81.73 | 12.4 | 557.5648
65 | 1735.91 | 76 | 82.79 | 12.4 | 564.4669
65 | 1735.91 | 77 | 83.86 | 12.4 | 571.4261
65 | 1735.91 | 78 | 84.93 | 12.4 | 578.377
65 | 1735.91 | 79 | 86 | 12.4 | 585.3198
65 | 1735.91 | 80 | 87.07 | 12.4 | 592.2544
65 | 1735.91 | 81 | 88.15 | 12.4 | 599.2456
65 | 1735.91 | 82 | 89.22 | 12.4 | 606.1639
65 | 1735.91 | 83 | 90.3 | 12.4 | 613.1387
65 | 1735.91 | 84 | 91.38 | 12.4 | 620.1052
65 | 1735.91 | 85 | 92.46 | 12.4 | 627.0634
65 | 1735.91 | 86 | 93.54 | 12.4 | 634.0135
65 | 1735.91 | 87 | 94.62 | 12.4 | 640.9554
65 | 1735.91 | 88 | 95.71 | 12.4 | 647.9532
65 | 1735.91 | 89 | 96.79 | 12.4 | 654.8786
65 | 1735.91 | 90 | 97.88 | 12.4 | 661.8599
65 | 1735.91 | 91 | 98.98 | 12.4 | 668.8968
65 | 1735.91 | 92 | 100.07 | 12.4 | 675.8614
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 070215
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 050920
Dette skema anvendes fra og med 070301

## Fort.SO2_65% 080115
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
65 | 1735.91 | 4 | 6.92 | 15.6 | 61.9406
65 | 1735.91 | 5 | 7.99 | 15.6 | 71.4743
65 | 1735.91 | 6 | 9.07 | 15.6 | 81.0852
65 | 1735.91 | 7 | 10.14 | 15.6 | 90.5953
65 | 1735.91 | 8 | 11.21 | 15.6 | 100.0939
65 | 1735.91 | 9 | 12.28 | 15.6 | 109.5808
65 | 1735.91 | 10 | 13.35 | 15.6 | 119.0561
65 | 1735.91 | 11 | 14.42 | 15.6 | 128.5198
65 | 1735.91 | 12 | 15.48 | 15.6 | 137.8836
65 | 1735.91 | 13 | 16.55 | 15.6 | 147.3243
65 | 1735.91 | 14 | 17.61 | 15.6 | 156.6655
65 | 1735.91 | 15 | 18.67 | 15.6 | 165.9953
65 | 1735.91 | 16 | 19.73 | 15.6 | 175.3138
65 | 1735.91 | 17 | 20.79 | 15.6 | 184.6212
65 | 1735.91 | 18 | 21.85 | 15.6 | 193.9173
65 | 1735.91 | 19 | 22.91 | 15.6 | 203.2021
65 | 1735.91 | 20 | 23.96 | 15.6 | 212.3884
65 | 1735.91 | 21 | 25.02 | 15.6 | 221.6511
65 | 1735.91 | 22 | 26.07 | 15.6 | 230.8153
65 | 1735.91 | 23 | 27.13 | 15.6 | 240.0558
65 | 1735.91 | 24 | 28.18 | 15.6 | 249.1982
65 | 1735.91 | 25 | 29.23 | 15.6 | 258.3297
65 | 1735.91 | 26 | 30.28 | 15.6 | 267.4503
65 | 1735.91 | 27 | 31.33 | 15.6 | 276.5601
65 | 1735.91 | 28 | 32.38 | 15.6 | 285.659
65 | 1735.91 | 29 | 33.43 | 15.6 | 294.7472
65 | 1735.91 | 30 | 34.48 | 15.6 | 303.8246
65 | 1735.91 | 31 | 35.53 | 15.6 | 312.8912
65 | 1735.91 | 32 | 36.57 | 15.6 | 321.8609
65 | 1735.91 | 33 | 37.62 | 15.6 | 330.9062
65 | 1735.91 | 34 | 38.67 | 15.6 | 339.9407
65 | 1735.91 | 35 | 39.71 | 15.6 | 348.8787
65 | 1735.91 | 36 | 40.76 | 15.6 | 357.892
65 | 1735.91 | 37 | 41.81 | 15.6 | 366.8947
65 | 1735.91 | 38 | 42.85 | 15.6 | 375.8011
65 | 1735.91 | 39 | 43.9 | 15.6 | 384.7826
65 | 1735.91 | 40 | 44.94 | 15.6 | 393.6682
65 | 1735.91 | 41 | 45.99 | 15.6 | 402.6287
65 | 1735.91 | 42 | 47.03 | 15.6 | 411.4934
65 | 1735.91 | 43 | 48.07 | 15.6 | 420.3478
65 | 1735.91 | 44 | 49.12 | 15.6 | 429.2768
65 | 1735.91 | 45 | 50.16 | 15.6 | 438.1105
65 | 1735.91 | 46 | 51.21 | 15.6 | 447.0187
65 | 1735.91 | 47 | 52.25 | 15.6 | 455.8317
65 | 1735.91 | 48 | 53.3 | 15.6 | 464.7191
65 | 1735.91 | 49 | 54.34 | 15.6 | 473.5115
65 | 1735.91 | 50 | 55.39 | 15.6 | 482.3782
65 | 1735.91 | 51 | 56.43 | 15.6 | 491.1501
65 | 1735.91 | 52 | 57.48 | 15.6 | 499.9961
65 | 1735.91 | 53 | 58.53 | 15.6 | 508.8317
65 | 1735.91 | 54 | 59.57 | 15.6 | 517.573
65 | 1735.91 | 55 | 60.62 | 15.6 | 526.3881
65 | 1735.91 | 56 | 61.67 | 15.6 | 535.1929
65 | 1735.91 | 57 | 62.72 | 15.6 | 543.9874
65 | 1735.91 | 58 | 63.77 | 15.6 | 552.7716
65 | 1735.91 | 59 | 64.82 | 15.6 | 561.5456
65 | 1735.91 | 60 | 65.87 | 15.6 | 570.3094
65 | 1735.91 | 61 | 66.92 | 15.6 | 579.0629
65 | 1735.91 | 62 | 67.97 | 15.6 | 587.8063
65 | 1735.91 | 63 | 69.02 | 15.6 | 596.5395
65 | 1735.91 | 64 | 70.07 | 15.6 | 605.2625
65 | 1735.91 | 65 | 71.13 | 15.6 | 614.0583
65 | 1735.91 | 66 | 72.18 | 15.6 | 622.761
65 | 1735.91 | 67 | 73.24 | 15.6 | 631.5364
65 | 1735.91 | 68 | 74.3 | 15.6 | 640.3014
65 | 1735.91 | 69 | 75.35 | 15.6 | 648.9736
65 | 1735.91 | 70 | 76.41 | 15.6 | 657.7183
65 | 1735.91 | 71 | 77.47 | 15.6 | 666.4527
65 | 1735.91 | 72 | 78.53 | 15.6 | 675.1769
65 | 1735.91 | 73 | 79.6 | 15.6 | 683.9731
65 | 1735.91 | 74 | 80.66 | 15.6 | 692.6769
65 | 1735.91 | 75 | 81.73 | 15.6 | 701.4524
65 | 1735.91 | 76 | 82.79 | 15.6 | 710.1358
65 | 1735.91 | 77 | 83.86 | 15.6 | 718.8908
65 | 1735.91 | 78 | 84.93 | 15.6 | 727.6356
65 | 1735.91 | 79 | 86 | 15.6 | 736.3701
65 | 1735.91 | 80 | 87.07 | 15.6 | 745.0943
65 | 1735.91 | 81 | 88.15 | 15.6 | 753.8897
65 | 1735.91 | 82 | 89.22 | 15.6 | 762.5933
65 | 1735.91 | 83 | 90.3 | 15.6 | 771.368
65 | 1735.91 | 84 | 91.38 | 15.6 | 780.1323
65 | 1735.91 | 85 | 92.46 | 15.6 | 788.8863
65 | 1735.91 | 86 | 93.54 | 15.6 | 797.6299
65 | 1735.91 | 87 | 94.62 | 15.6 | 806.3632
65 | 1735.91 | 88 | 95.71 | 15.6 | 815.1669
65 | 1735.91 | 89 | 96.79 | 15.6 | 823.8795
65 | 1735.91 | 90 | 97.88 | 15.6 | 832.6624
65 | 1735.91 | 91 | 98.98 | 15.6 | 841.5153
65 | 1735.91 | 92 | 100.07 | 15.6 | 850.2772
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 070215
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 070214
Dette skema anvendes fra og med 080115
SO2 refgas D102318 skiftet d.080110

## Fort.SO2_85% 080410
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
85 | 2221.2 | 4 | 7.35 | 15.6 | 51.4505
85 | 2221.2 | 5 | 8.42 | 15.6 | 58.9123
85 | 2221.2 | 6 | 9.48 | 15.6 | 66.2973
85 | 2221.2 | 7 | 10.54 | 15.6 | 73.6752
85 | 2221.2 | 8 | 11.61 | 15.6 | 81.1157
85 | 2221.2 | 9 | 12.67 | 15.6 | 88.4796
85 | 2221.2 | 10 | 13.73 | 15.6 | 95.8366
85 | 2221.2 | 11 | 14.79 | 15.6 | 103.1865
85 | 2221.2 | 12 | 15.84 | 15.6 | 110.4603
85 | 2221.2 | 13 | 16.9 | 15.6 | 117.7963
85 | 2221.2 | 14 | 17.96 | 15.6 | 125.1255
85 | 2221.2 | 15 | 19.01 | 15.6 | 132.3787
85 | 2221.2 | 16 | 20.06 | 15.6 | 139.625
85 | 2221.2 | 17 | 21.12 | 15.6 | 146.9335
85 | 2221.2 | 18 | 22.17 | 15.6 | 154.1663
85 | 2221.2 | 19 | 23.22 | 15.6 | 161.3923
85 | 2221.2 | 20 | 24.27 | 15.6 | 168.6115
85 | 2221.2 | 21 | 25.32 | 15.6 | 175.8239
85 | 2221.2 | 22 | 26.37 | 15.6 | 183.0297
85 | 2221.2 | 23 | 27.42 | 15.6 | 190.2287
85 | 2221.2 | 24 | 28.47 | 15.6 | 197.421
85 | 2221.2 | 25 | 29.51 | 15.6 | 204.5381
85 | 2221.2 | 26 | 30.56 | 15.6 | 211.7171
85 | 2221.2 | 27 | 31.61 | 15.6 | 218.8893
85 | 2221.2 | 28 | 32.65 | 15.6 | 225.9866
85 | 2221.2 | 29 | 33.7 | 15.6 | 233.1456
85 | 2221.2 | 30 | 34.74 | 15.6 | 240.2298
85 | 2221.2 | 31 | 35.79 | 15.6 | 247.3755
85 | 2221.2 | 32 | 36.83 | 15.6 | 254.4466
85 | 2221.2 | 33 | 37.88 | 15.6 | 261.579
85 | 2221.2 | 34 | 38.92 | 15.6 | 268.6371
85 | 2221.2 | 35 | 39.96 | 15.6 | 275.6886
85 | 2221.2 | 36 | 41.01 | 15.6 | 282.8013
85 | 2221.2 | 37 | 42.05 | 15.6 | 289.8398
85 | 2221.2 | 38 | 43.1 | 15.6 | 296.9395
85 | 2221.2 | 39 | 44.14 | 15.6 | 303.965
85 | 2221.2 | 40 | 45.18 | 15.6 | 310.984
85 | 2221.2 | 41 | 46.23 | 15.6 | 318.0641
85 | 2221.2 | 42 | 47.27 | 15.6 | 325.0702
85 | 2221.2 | 43 | 48.31 | 15.6 | 332.0699
85 | 2221.2 | 44 | 49.36 | 15.6 | 339.1304
85 | 2221.2 | 45 | 50.4 | 15.6 | 346.1173
85 | 2221.2 | 46 | 51.44 | 15.6 | 353.0977
85 | 2221.2 | 47 | 52.49 | 15.6 | 360.1388
85 | 2221.2 | 48 | 53.53 | 15.6 | 367.1064
85 | 2221.2 | 49 | 54.58 | 15.6 | 374.1346
85 | 2221.2 | 50 | 55.62 | 15.6 | 381.0894
85 | 2221.2 | 51 | 56.67 | 15.6 | 388.1047
85 | 2221.2 | 52 | 57.71 | 15.6 | 395.0468
85 | 2221.2 | 53 | 58.76 | 15.6 | 402.0492
85 | 2221.2 | 54 | 59.81 | 15.6 | 409.0451
85 | 2221.2 | 55 | 60.86 | 15.6 | 416.0346
85 | 2221.2 | 56 | 61.9 | 15.6 | 422.9513
85 | 2221.2 | 57 | 62.95 | 15.6 | 429.928
85 | 2221.2 | 58 | 64 | 15.6 | 436.8983
85 | 2221.2 | 59 | 65.05 | 15.6 | 443.8622
85 | 2221.2 | 60 | 66.1 | 15.6 | 450.8197
85 | 2221.2 | 61 | 67.15 | 15.6 | 457.7709
85 | 2221.2 | 62 | 68.21 | 15.6 | 464.7818
85 | 2221.2 | 63 | 69.26 | 15.6 | 471.7201
85 | 2221.2 | 64 | 70.31 | 15.6 | 478.6521
85 | 2221.2 | 65 | 71.37 | 15.6 | 485.6436
85 | 2221.2 | 66 | 72.42 | 15.6 | 492.5628
85 | 2221.2 | 67 | 73.48 | 15.6 | 499.5415
85 | 2221.2 | 68 | 74.54 | 15.6 | 506.5138
85 | 2221.2 | 69 | 75.6 | 15.6 | 513.4796
85 | 2221.2 | 70 | 76.66 | 15.6 | 520.439
85 | 2221.2 | 71 | 77.72 | 15.6 | 527.392
85 | 2221.2 | 72 | 78.78 | 15.6 | 534.3386
85 | 2221.2 | 73 | 79.84 | 15.6 | 541.2787
85 | 2221.2 | 74 | 80.91 | 15.6 | 548.2779
85 | 2221.2 | 75 | 81.97 | 15.6 | 555.2052
85 | 2221.2 | 76 | 83.04 | 15.6 | 562.1914
85 | 2221.2 | 77 | 84.11 | 15.6 | 569.1712
85 | 2221.2 | 78 | 85.18 | 15.6 | 576.1444
85 | 2221.2 | 79 | 86.25 | 15.6 | 583.1112
85 | 2221.2 | 80 | 87.32 | 15.6 | 590.0716
85 | 2221.2 | 81 | 88.4 | 15.6 | 597.0904
85 | 2221.2 | 82 | 89.47 | 15.6 | 604.0378
85 | 2221.2 | 83 | 90.55 | 15.6 | 611.0436
85 | 2221.2 | 84 | 91.63 | 15.6 | 618.0428
85 | 2221.2 | 85 | 92.71 | 15.6 | 625.0355
85 | 2221.2 | 86 | 93.79 | 15.6 | 632.0217
85 | 2221.2 | 87 | 94.87 | 15.6 | 639.0014
85 | 2221.2 | 88 | 95.96 | 15.6 | 646.0391
85 | 2221.2 | 89 | 97.05 | 15.6 | 653.0702
85 | 2221.2 | 90 | 98.14 | 15.6 | 660.0947
85 | 2221.2 | 91 | 99.23 | 15.6 | 667.1126
85 | 2221.2 | 92 | 100.32 | 15.6 | 674.1238
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 080407
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 080404
Dette skema anvendes fra og med 080410
SO2 refgas D102318 skiftet d.080110

## Fort.SO2_65% 080410
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
65 | 1723.07 | 4 | 7.35 | 15.6 | 66.2614
65 | 1723.07 | 5 | 8.42 | 15.6 | 75.8607
65 | 1723.07 | 6 | 9.48 | 15.6 | 85.3586
65 | 1723.07 | 7 | 10.54 | 15.6 | 94.8449
65 | 1723.07 | 8 | 11.61 | 15.6 | 104.4089
65 | 1723.07 | 9 | 12.67 | 15.6 | 113.8719
65 | 1723.07 | 10 | 13.73 | 15.6 | 123.3234
65 | 1723.07 | 11 | 14.79 | 15.6 | 132.7633
65 | 1723.07 | 12 | 15.84 | 15.6 | 142.1028
65 | 1723.07 | 13 | 16.9 | 15.6 | 151.5199
65 | 1723.07 | 14 | 17.96 | 15.6 | 160.9254
65 | 1723.07 | 15 | 19.01 | 15.6 | 170.231
65 | 1723.07 | 16 | 20.06 | 15.6 | 179.5253
65 | 1723.07 | 17 | 21.12 | 15.6 | 188.8969
65 | 1723.07 | 18 | 22.17 | 15.6 | 198.1687
65 | 1723.07 | 19 | 23.22 | 15.6 | 207.4295
65 | 1723.07 | 20 | 24.27 | 15.6 | 216.6791
65 | 1723.07 | 21 | 25.32 | 15.6 | 225.9176
65 | 1723.07 | 22 | 26.37 | 15.6 | 235.145
65 | 1723.07 | 23 | 27.42 | 15.6 | 244.3613
65 | 1723.07 | 24 | 28.47 | 15.6 | 253.5666
65 | 1723.07 | 25 | 29.51 | 15.6 | 262.6733
65 | 1723.07 | 26 | 30.56 | 15.6 | 271.8567
65 | 1723.07 | 27 | 31.61 | 15.6 | 281.029
65 | 1723.07 | 28 | 32.65 | 15.6 | 290.1032
65 | 1723.07 | 29 | 33.7 | 15.6 | 299.2537
65 | 1723.07 | 30 | 34.74 | 15.6 | 308.3064
65 | 1723.07 | 31 | 35.79 | 15.6 | 317.4352
65 | 1723.07 | 32 | 36.83 | 15.6 | 326.4663
65 | 1723.07 | 33 | 37.88 | 15.6 | 335.5734
65 | 1723.07 | 34 | 38.92 | 15.6 | 344.5831
65 | 1723.07 | 35 | 39.96 | 15.6 | 353.5822
65 | 1723.07 | 36 | 41.01 | 15.6 | 362.657
65 | 1723.07 | 37 | 42.05 | 15.6 | 371.6348
65 | 1723.07 | 38 | 43.1 | 15.6 | 380.6882
65 | 1723.07 | 39 | 44.14 | 15.6 | 389.6447
65 | 1723.07 | 40 | 45.18 | 15.6 | 398.5907
65 | 1723.07 | 41 | 46.23 | 15.6 | 407.612
65 | 1723.07 | 42 | 47.27 | 15.6 | 416.5369
65 | 1723.07 | 43 | 48.31 | 15.6 | 425.4513
65 | 1723.07 | 44 | 49.36 | 15.6 | 434.4409
65 | 1723.07 | 45 | 50.4 | 15.6 | 443.3343
65 | 1723.07 | 46 | 51.44 | 15.6 | 452.2172
65 | 1723.07 | 47 | 52.49 | 15.6 | 461.1751
65 | 1723.07 | 48 | 53.53 | 15.6 | 470.0371
65 | 1723.07 | 49 | 54.58 | 15.6 | 478.9739
65 | 1723.07 | 50 | 55.62 | 15.6 | 487.8152
65 | 1723.07 | 51 | 56.67 | 15.6 | 496.731
65 | 1723.07 | 52 | 57.71 | 15.6 | 505.5515
65 | 1723.07 | 53 | 58.76 | 15.6 | 514.4464
65 | 1723.07 | 54 | 59.81 | 15.6 | 523.3308
65 | 1723.07 | 55 | 60.86 | 15.6 | 532.2047
65 | 1723.07 | 56 | 61.9 | 15.6 | 540.9839
65 | 1723.07 | 57 | 62.95 | 15.6 | 549.8371
65 | 1723.07 | 58 | 64 | 15.6 | 558.6799
65 | 1723.07 | 59 | 65.05 | 15.6 | 567.5122
65 | 1723.07 | 60 | 66.1 | 15.6 | 576.3343
65 | 1723.07 | 61 | 67.15 | 15.6 | 585.146
65 | 1723.07 | 62 | 68.21 | 15.6 | 594.0311
65 | 1723.07 | 63 | 69.26 | 15.6 | 602.822
65 | 1723.07 | 64 | 70.31 | 15.6 | 611.6027
65 | 1723.07 | 65 | 71.37 | 15.6 | 620.4565
65 | 1723.07 | 66 | 72.42 | 15.6 | 629.2165
65 | 1723.07 | 67 | 73.48 | 15.6 | 638.0496
65 | 1723.07 | 68 | 74.54 | 15.6 | 646.8722
65 | 1723.07 | 69 | 75.6 | 15.6 | 655.6845
65 | 1723.07 | 70 | 76.66 | 15.6 | 664.4863
65 | 1723.07 | 71 | 77.72 | 15.6 | 673.2778
65 | 1723.07 | 72 | 78.78 | 15.6 | 682.059
65 | 1723.07 | 73 | 79.84 | 15.6 | 690.8298
65 | 1723.07 | 74 | 80.91 | 15.6 | 699.6729
65 | 1723.07 | 75 | 81.97 | 15.6 | 708.4231
65 | 1723.07 | 76 | 83.04 | 15.6 | 717.2454
65 | 1723.07 | 77 | 84.11 | 15.6 | 726.0572
65 | 1723.07 | 78 | 85.18 | 15.6 | 734.8586
65 | 1723.07 | 79 | 86.25 | 15.6 | 743.6495
65 | 1723.07 | 80 | 87.32 | 15.6 | 752.4301
65 | 1723.07 | 81 | 88.4 | 15.6 | 761.2823
65 | 1723.07 | 82 | 89.47 | 15.6 | 770.042
65 | 1723.07 | 83 | 90.55 | 15.6 | 778.8732
65 | 1723.07 | 84 | 91.63 | 15.6 | 787.6938
65 | 1723.07 | 85 | 92.71 | 15.6 | 796.504
65 | 1723.07 | 86 | 93.79 | 15.6 | 805.3037
65 | 1723.07 | 87 | 94.87 | 15.6 | 814.0929
65 | 1723.07 | 88 | 95.96 | 15.6 | 822.9529
65 | 1723.07 | 89 | 97.05 | 15.6 | 831.8023
65 | 1723.07 | 90 | 98.14 | 15.6 | 840.6411
65 | 1723.07 | 91 | 99.23 | 15.6 | 849.4694
65 | 1723.07 | 92 | 100.32 | 15.6 | 858.287
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 080407
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 080404
Dette skema anvendes fra og med 080410
SO2 refgas D102318 skiftet d.080110

## Fort.SO2_65% 080410 (Nygas)
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
65 | 1723.07 | 4 | 7.35 | 15.28 | 64.9022
65 | 1723.07 | 5 | 8.42 | 15.28 | 74.3046
65 | 1723.07 | 6 | 9.48 | 15.28 | 83.6076
65 | 1723.07 | 7 | 10.54 | 15.28 | 92.8993
65 | 1723.07 | 8 | 11.61 | 15.28 | 102.2672
65 | 1723.07 | 9 | 12.67 | 15.28 | 111.5361
65 | 1723.07 | 10 | 13.73 | 15.28 | 120.7936
65 | 1723.07 | 11 | 14.79 | 15.28 | 130.0399
65 | 1723.07 | 12 | 15.84 | 15.28 | 139.1879
65 | 1723.07 | 13 | 16.9 | 15.28 | 148.4118
65 | 1723.07 | 14 | 17.96 | 15.28 | 157.6244
65 | 1723.07 | 15 | 19.01 | 15.28 | 166.7391
65 | 1723.07 | 16 | 20.06 | 15.28 | 175.8428
65 | 1723.07 | 17 | 21.12 | 15.28 | 185.022
65 | 1723.07 | 18 | 22.17 | 15.28 | 194.1037
65 | 1723.07 | 19 | 23.22 | 15.28 | 203.1745
65 | 1723.07 | 20 | 24.27 | 15.28 | 212.2344
65 | 1723.07 | 21 | 25.32 | 15.28 | 221.2834
65 | 1723.07 | 22 | 26.37 | 15.28 | 230.3215
65 | 1723.07 | 23 | 27.42 | 15.28 | 239.3488
65 | 1723.07 | 24 | 28.47 | 15.28 | 248.3652
65 | 1723.07 | 25 | 29.51 | 15.28 | 257.2851
65 | 1723.07 | 26 | 30.56 | 15.28 | 266.2801
65 | 1723.07 | 27 | 31.61 | 15.28 | 275.2643
65 | 1723.07 | 28 | 32.65 | 15.28 | 284.1524
65 | 1723.07 | 29 | 33.7 | 15.28 | 293.1152
65 | 1723.07 | 30 | 34.74 | 15.28 | 301.9821
65 | 1723.07 | 31 | 35.79 | 15.28 | 310.9237
65 | 1723.07 | 32 | 36.83 | 15.28 | 319.7695
65 | 1723.07 | 33 | 37.88 | 15.28 | 328.6899
65 | 1723.07 | 34 | 38.92 | 15.28 | 337.5147
65 | 1723.07 | 35 | 39.96 | 15.28 | 346.3292
65 | 1723.07 | 36 | 41.01 | 15.28 | 355.2179
65 | 1723.07 | 37 | 42.05 | 15.28 | 364.0115
65 | 1723.07 | 38 | 43.1 | 15.28 | 372.8792
65 | 1723.07 | 39 | 44.14 | 15.28 | 381.652
65 | 1723.07 | 40 | 45.18 | 15.28 | 390.4145
65 | 1723.07 | 41 | 46.23 | 15.28 | 399.2508
65 | 1723.07 | 42 | 47.27 | 15.28 | 407.9926
65 | 1723.07 | 43 | 48.31 | 15.28 | 416.7241
65 | 1723.07 | 44 | 49.36 | 15.28 | 425.5292
65 | 1723.07 | 45 | 50.4 | 15.28 | 434.2402
65 | 1723.07 | 46 | 51.44 | 15.28 | 442.941
65 | 1723.07 | 47 | 52.49 | 15.28 | 451.7151
65 | 1723.07 | 48 | 53.53 | 15.28 | 460.3954
65 | 1723.07 | 49 | 54.58 | 15.28 | 469.1488
65 | 1723.07 | 50 | 55.62 | 15.28 | 477.8087
65 | 1723.07 | 51 | 56.67 | 15.28 | 486.5416
65 | 1723.07 | 52 | 57.71 | 15.28 | 495.1812
65 | 1723.07 | 53 | 58.76 | 15.28 | 503.8936
65 | 1723.07 | 54 | 59.81 | 15.28 | 512.5958
65 | 1723.07 | 55 | 60.86 | 15.28 | 521.2877
65 | 1723.07 | 56 | 61.9 | 15.28 | 529.8868
65 | 1723.07 | 57 | 62.95 | 15.28 | 538.5584
65 | 1723.07 | 58 | 64 | 15.28 | 547.2198
65 | 1723.07 | 59 | 65.05 | 15.28 | 555.871
65 | 1723.07 | 60 | 66.1 | 15.28 | 564.512
65 | 1723.07 | 61 | 67.15 | 15.28 | 573.143
65 | 1723.07 | 62 | 68.21 | 15.28 | 581.8458
65 | 1723.07 | 63 | 69.26 | 15.28 | 590.4564
65 | 1723.07 | 64 | 70.31 | 15.28 | 599.057
65 | 1723.07 | 65 | 71.37 | 15.28 | 607.7292
65 | 1723.07 | 66 | 72.42 | 15.28 | 616.3095
65 | 1723.07 | 67 | 73.48 | 15.28 | 624.9614
65 | 1723.07 | 68 | 74.54 | 15.28 | 633.6031
65 | 1723.07 | 69 | 75.6 | 15.28 | 642.2345
65 | 1723.07 | 70 | 76.66 | 15.28 | 650.8559
65 | 1723.07 | 71 | 77.72 | 15.28 | 659.467
65 | 1723.07 | 72 | 78.78 | 15.28 | 668.068
65 | 1723.07 | 73 | 79.84 | 15.28 | 676.659
65 | 1723.07 | 74 | 80.91 | 15.28 | 685.3207
65 | 1723.07 | 75 | 81.97 | 15.28 | 693.8913
65 | 1723.07 | 76 | 83.04 | 15.28 | 702.5326
65 | 1723.07 | 77 | 84.11 | 15.28 | 711.1637
65 | 1723.07 | 78 | 85.18 | 15.28 | 719.7845
65 | 1723.07 | 79 | 86.25 | 15.28 | 728.3952
65 | 1723.07 | 80 | 87.32 | 15.28 | 736.9957
65 | 1723.07 | 81 | 88.4 | 15.28 | 745.6662
65 | 1723.07 | 82 | 89.47 | 15.28 | 754.2463
65 | 1723.07 | 83 | 90.55 | 15.28 | 762.8963
65 | 1723.07 | 84 | 91.63 | 15.28 | 771.536
65 | 1723.07 | 85 | 92.71 | 15.28 | 780.1654
65 | 1723.07 | 86 | 93.79 | 15.28 | 788.7846
65 | 1723.07 | 87 | 94.87 | 15.28 | 797.3935
65 | 1723.07 | 88 | 95.96 | 15.28 | 806.0718
65 | 1723.07 | 89 | 97.05 | 15.28 | 814.7397
65 | 1723.07 | 90 | 98.14 | 15.28 | 823.3972
65 | 1723.07 | 91 | 99.23 | 15.28 | 832.0443
65 | 1723.07 | 92 | 100.32 | 15.28 | 840.6811
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 080407
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 080404
Dette skema anvendes fra og med 080410
SO2 refgas D102318 skiftet d.080110

## Fort.SO2_65% 090623
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
65 | 1713.78 | 4 | 7.15 | 15.28 | 63.4843
65 | 1713.78 | 5 | 8.23 | 15.28 | 73.0277
65 | 1713.78 | 6 | 9.31 | 15.28 | 82.5591
65 | 1713.78 | 7 | 10.38 | 15.28 | 91.9905
65 | 1713.78 | 8 | 11.45 | 15.28 | 101.4102
65 | 1713.78 | 9 | 12.52 | 15.28 | 110.8183
65 | 1713.78 | 10 | 13.59 | 15.28 | 120.2147
65 | 1713.78 | 11 | 14.66 | 15.28 | 129.5994
65 | 1713.78 | 12 | 15.73 | 15.28 | 138.9725
65 | 1713.78 | 13 | 16.79 | 15.28 | 148.2466
65 | 1713.78 | 14 | 17.86 | 15.28 | 157.5967
65 | 1713.78 | 15 | 18.92 | 15.28 | 166.848
65 | 1713.78 | 16 | 19.98 | 15.28 | 176.088
65 | 1713.78 | 17 | 21.04 | 15.28 | 185.3167
65 | 1713.78 | 18 | 22.1 | 15.28 | 194.5342
65 | 1713.78 | 19 | 23.16 | 15.28 | 203.7404
65 | 1713.78 | 20 | 24.22 | 15.28 | 212.9353
65 | 1713.78 | 21 | 25.27 | 15.28 | 222.0325
65 | 1713.78 | 22 | 26.33 | 15.28 | 231.2052
65 | 1713.78 | 23 | 27.38 | 15.28 | 240.2803
65 | 1713.78 | 24 | 28.44 | 15.28 | 249.4307
65 | 1713.78 | 25 | 29.49 | 15.28 | 258.4839
65 | 1713.78 | 26 | 30.54 | 15.28 | 267.5261
65 | 1713.78 | 27 | 31.59 | 15.28 | 276.5575
65 | 1713.78 | 28 | 32.64 | 15.28 | 285.578
65 | 1713.78 | 29 | 33.64 | 15.28 | 294.1589
65 | 1713.78 | 30 | 34.71 | 15.28 | 303.3296
65 | 1713.78 | 31 | 35.79 | 15.28 | 312.5746
65 | 1713.78 | 32 | 36.84 | 15.28 | 321.5519
65 | 1713.78 | 33 | 37.89 | 15.28 | 330.5184
65 | 1713.78 | 34 | 38.93 | 15.28 | 339.3889
65 | 1713.78 | 35 | 39.98 | 15.28 | 348.3341
65 | 1713.78 | 36 | 41.03 | 15.28 | 357.2685
65 | 1713.78 | 37 | 42.07 | 15.28 | 366.1074
65 | 1713.78 | 38 | 43.12 | 15.28 | 375.0205
65 | 1713.78 | 39 | 44.17 | 15.28 | 383.9231
65 | 1713.78 | 40 | 45.21 | 15.28 | 392.7304
65 | 1713.78 | 41 | 46.26 | 15.28 | 401.6118
65 | 1713.78 | 42 | 47.3 | 15.28 | 410.3982
65 | 1713.78 | 43 | 48.35 | 15.28 | 419.2585
65 | 1713.78 | 44 | 49.4 | 15.28 | 428.1083
65 | 1713.78 | 45 | 50.44 | 15.28 | 436.8634
65 | 1713.78 | 46 | 51.49 | 15.28 | 445.6923
65 | 1713.78 | 47 | 52.53 | 15.28 | 454.4267
65 | 1713.78 | 48 | 53.58 | 15.28 | 463.2347
65 | 1713.78 | 49 | 54.63 | 15.28 | 472.0322
65 | 1713.78 | 50 | 55.67 | 15.28 | 480.7356
65 | 1713.78 | 51 | 56.72 | 15.28 | 489.5123
65 | 1713.78 | 52 | 57.77 | 15.28 | 498.2787
65 | 1713.78 | 53 | 58.82 | 15.28 | 507.0346
65 | 1713.78 | 54 | 59.87 | 15.28 | 515.7802
65 | 1713.78 | 55 | 60.92 | 15.28 | 524.5155
65 | 1713.78 | 56 | 61.97 | 15.28 | 533.2404
65 | 1713.78 | 57 | 63.02 | 15.28 | 541.955
65 | 1713.78 | 58 | 64.07 | 15.28 | 550.6593
65 | 1713.78 | 59 | 65.12 | 15.28 | 559.3533
65 | 1713.78 | 60 | 66.17 | 15.28 | 568.0371
65 | 1713.78 | 61 | 67.23 | 15.28 | 576.7932
65 | 1713.78 | 62 | 68.28 | 15.28 | 585.4564
65 | 1713.78 | 63 | 69.34 | 15.28 | 594.1918
65 | 1713.78 | 64 | 70.39 | 15.28 | 602.8345
65 | 1713.78 | 65 | 71.45 | 15.28 | 611.5492
65 | 1713.78 | 66 | 72.51 | 15.28 | 620.2536
65 | 1713.78 | 67 | 73.57 | 15.28 | 628.9477
65 | 1713.78 | 68 | 74.63 | 15.28 | 637.6314
65 | 1713.78 | 69 | 75.69 | 15.28 | 646.3049
65 | 1713.78 | 70 | 76.75 | 15.28 | 654.9681
65 | 1713.78 | 71 | 77.82 | 15.28 | 663.7026
65 | 1713.78 | 72 | 78.88 | 15.28 | 672.3452
65 | 1713.78 | 73 | 79.95 | 15.28 | 681.059
65 | 1713.78 | 74 | 81.02 | 15.28 | 689.7624
65 | 1713.78 | 75 | 82.09 | 15.28 | 698.4555
65 | 1713.78 | 76 | 83.16 | 15.28 | 707.1381
65 | 1713.78 | 77 | 84.23 | 15.28 | 715.8105
65 | 1713.78 | 78 | 85.3 | 15.28 | 724.4725
65 | 1713.78 | 79 | 86.38 | 15.28 | 733.205
65 | 1713.78 | 80 | 87.46 | 15.28 | 741.9271
65 | 1713.78 | 81 | 88.54 | 15.28 | 750.6387
65 | 1713.78 | 82 | 59.62 | 15.28 | 513.6989
65 | 1713.78 | 83 | 90.55 | 15.28 | 766.8243
65 | 1713.78 | 84 | 91.79 | 15.28 | 776.7914
65 | 1713.78 | 85 | 92.87 | 15.28 | 785.4613
65 | 1713.78 | 86 | 93.96 | 15.28 | 794.2009
65 | 1713.78 | 87 | 95.05 | 15.28 | 802.9301
65 | 1713.78 | 88 | 96.14 | 15.28 | 811.6487
65 | 1713.78 | 89 | 97.24 | 15.28 | 820.4367
65 | 1713.78 | 90 | 98.34 | 15.28 | 829.214
65 | 1713.78 | 91 | 99.43 | 15.28 | 837.901
65 | 1713.78 | 92 | 100.54 | 15.28 | 846.7366
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 090617
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 090618
Dette skema anvendes fra og med 090623
SO2 refgas D230365 skiftet d.090604

## Fort.SO2_85% 090623
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
85 | 2210.67 | 4 | 7.15 | 15.28 | 49.261
85 | 2210.67 | 5 | 8.23 | 15.28 | 56.6742
85 | 2210.67 | 6 | 9.31 | 15.28 | 64.0802
85 | 2210.67 | 7 | 10.38 | 15.28 | 71.4105
85 | 2210.67 | 8 | 11.45 | 15.28 | 78.7338
85 | 2210.67 | 9 | 12.52 | 15.28 | 86.05
85 | 2210.67 | 10 | 13.59 | 15.28 | 93.3592
85 | 2210.67 | 11 | 14.66 | 15.28 | 100.6614
85 | 2210.67 | 12 | 15.73 | 15.28 | 107.9565
85 | 2210.67 | 13 | 16.79 | 15.28 | 115.1766
85 | 2210.67 | 14 | 17.86 | 15.28 | 122.4578
85 | 2210.67 | 15 | 18.92 | 15.28 | 129.664
85 | 2210.67 | 16 | 19.98 | 15.28 | 136.8634
85 | 2210.67 | 17 | 21.04 | 15.28 | 144.056
85 | 2210.67 | 18 | 22.1 | 15.28 | 151.2417
85 | 2210.67 | 19 | 23.16 | 15.28 | 158.4206
85 | 2210.67 | 20 | 24.22 | 15.28 | 165.5928
85 | 2210.67 | 21 | 25.27 | 15.28 | 172.6905
85 | 2210.67 | 22 | 26.33 | 15.28 | 179.8491
85 | 2210.67 | 23 | 27.38 | 15.28 | 186.9334
85 | 2210.67 | 24 | 28.44 | 15.28 | 194.0785
85 | 2210.67 | 25 | 29.49 | 15.28 | 201.1496
85 | 2210.67 | 26 | 30.54 | 15.28 | 208.214
85 | 2210.67 | 27 | 31.59 | 15.28 | 215.2717
85 | 2210.67 | 28 | 32.64 | 15.28 | 222.3229
85 | 2210.67 | 29 | 33.64 | 15.28 | 229.0322
85 | 2210.67 | 30 | 34.71 | 15.28 | 236.2045
85 | 2210.67 | 31 | 35.79 | 15.28 | 243.4369
85 | 2210.67 | 32 | 36.84 | 15.28 | 250.4617
85 | 2210.67 | 33 | 37.89 | 15.28 | 257.48
85 | 2210.67 | 34 | 38.93 | 15.28 | 264.425
85 | 2210.67 | 35 | 39.98 | 15.28 | 271.4302
85 | 2210.67 | 36 | 41.03 | 15.28 | 278.4289
85 | 2210.67 | 37 | 42.07 | 15.28 | 285.3545
85 | 2210.67 | 38 | 43.12 | 15.28 | 292.3403
85 | 2210.67 | 39 | 44.17 | 15.28 | 299.3195
85 | 2210.67 | 40 | 45.21 | 15.28 | 306.2259
85 | 2210.67 | 41 | 46.26 | 15.28 | 313.1922
85 | 2210.67 | 42 | 47.3 | 15.28 | 320.0857
85 | 2210.67 | 43 | 48.35 | 15.28 | 327.0392
85 | 2210.67 | 44 | 49.4 | 15.28 | 333.9861
85 | 2210.67 | 45 | 50.44 | 15.28 | 340.8606
85 | 2210.67 | 46 | 51.49 | 15.28 | 347.7947
85 | 2210.67 | 47 | 52.53 | 15.28 | 354.6564
85 | 2210.67 | 48 | 53.58 | 15.28 | 361.5777
85 | 2210.67 | 49 | 54.63 | 15.28 | 368.4926
85 | 2210.67 | 50 | 55.67 | 15.28 | 375.3354
85 | 2210.67 | 51 | 56.72 | 15.28 | 382.2376
85 | 2210.67 | 52 | 57.77 | 15.28 | 389.1333
85 | 2210.67 | 53 | 58.82 | 15.28 | 396.0227
85 | 2210.67 | 54 | 59.87 | 15.28 | 402.9057
85 | 2210.67 | 55 | 60.92 | 15.28 | 409.7824
85 | 2210.67 | 56 | 61.97 | 15.28 | 416.6527
85 | 2210.67 | 57 | 63.02 | 15.28 | 423.5167
85 | 2210.67 | 58 | 64.07 | 15.28 | 430.3743
85 | 2210.67 | 59 | 65.12 | 15.28 | 437.2256
85 | 2210.67 | 60 | 66.17 | 15.28 | 444.0706
85 | 2210.67 | 61 | 67.23 | 15.28 | 450.9743
85 | 2210.67 | 62 | 68.28 | 15.28 | 457.8066
85 | 2210.67 | 63 | 69.34 | 15.28 | 464.6976
85 | 2210.67 | 64 | 70.39 | 15.28 | 471.5173
85 | 2210.67 | 65 | 71.45 | 15.28 | 478.3955
85 | 2210.67 | 66 | 72.51 | 15.28 | 485.2674
85 | 2210.67 | 67 | 73.57 | 15.28 | 492.1329
85 | 2210.67 | 68 | 74.63 | 15.28 | 498.992
85 | 2210.67 | 69 | 75.69 | 15.28 | 505.8447
85 | 2210.67 | 70 | 76.75 | 15.28 | 512.6912
85 | 2210.67 | 71 | 77.82 | 15.28 | 519.5957
85 | 2210.67 | 72 | 78.88 | 15.28 | 526.4294
85 | 2210.67 | 73 | 79.95 | 15.28 | 533.3211
85 | 2210.67 | 74 | 81.02 | 15.28 | 540.2064
85 | 2210.67 | 75 | 82.09 | 15.28 | 547.0853
85 | 2210.67 | 76 | 83.16 | 15.28 | 553.9577
85 | 2210.67 | 77 | 84.23 | 15.28 | 560.8237
85 | 2210.67 | 78 | 85.3 | 15.28 | 567.6834
85 | 2210.67 | 79 | 86.38 | 15.28 | 574.6006
85 | 2210.67 | 80 | 87.46 | 15.28 | 581.5114
85 | 2210.67 | 81 | 88.54 | 15.28 | 588.4157
85 | 2210.67 | 82 | 59.62 | 15.28 | 401.2675
85 | 2210.67 | 83 | 90.55 | 15.28 | 601.248
85 | 2210.67 | 84 | 91.79 | 15.28 | 609.1533
85 | 2210.67 | 85 | 92.87 | 15.28 | 616.0317
85 | 2210.67 | 86 | 93.96 | 15.28 | 622.9672
85 | 2210.67 | 87 | 95.05 | 15.28 | 629.8961
85 | 2210.67 | 88 | 96.14 | 15.28 | 636.8185
85 | 2210.67 | 89 | 97.24 | 15.28 | 643.7977
85 | 2210.67 | 90 | 98.34 | 15.28 | 650.7703
85 | 2210.67 | 91 | 99.43 | 15.28 | 657.673
85 | 2210.67 | 92 | 100.54 | 15.28 | 664.6956
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 090617
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 090618
Dette skema anvendes fra og med 090623
SO2 refgas D230365 skiftet d.090604

## Fort.SO2_65% (100624)
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
65 | 1713.78 | 4 | 7.15 | 15.01 | 62.3625
65 | 1713.78 | 5 | 8.23 | 15.01 | 71.7373
65 | 1713.78 | 6 | 9.31 | 15.01 | 81.1003
65 | 1713.78 | 7 | 10.38 | 15.01 | 90.365
65 | 1713.78 | 8 | 11.45 | 15.01 | 99.6183
65 | 1713.78 | 9 | 12.52 | 15.01 | 108.8601
65 | 1713.78 | 10 | 13.59 | 15.01 | 118.0904
65 | 1713.78 | 11 | 14.66 | 15.01 | 127.3094
65 | 1713.78 | 12 | 15.73 | 15.01 | 136.5169
65 | 1713.78 | 13 | 16.79 | 15.01 | 145.6271
65 | 1713.78 | 14 | 17.86 | 15.01 | 154.812
65 | 1713.78 | 15 | 18.92 | 15.01 | 163.8998
65 | 1713.78 | 16 | 19.98 | 15.01 | 172.9765
65 | 1713.78 | 17 | 21.04 | 15.01 | 182.0422
65 | 1713.78 | 18 | 22.1 | 15.01 | 191.0967
65 | 1713.78 | 19 | 23.16 | 15.01 | 200.1402
65 | 1713.78 | 20 | 24.22 | 15.01 | 209.1727
65 | 1713.78 | 21 | 25.27 | 15.01 | 218.1091
65 | 1713.78 | 22 | 26.33 | 15.01 | 227.1197
65 | 1713.78 | 23 | 27.38 | 15.01 | 236.0345
65 | 1713.78 | 24 | 28.44 | 15.01 | 245.0232
65 | 1713.78 | 25 | 29.49 | 15.01 | 253.9164
65 | 1713.78 | 26 | 30.54 | 15.01 | 262.7989
65 | 1713.78 | 27 | 31.59 | 15.01 | 271.6707
65 | 1713.78 | 28 | 32.64 | 15.01 | 280.5318
65 | 1713.78 | 29 | 33.64 | 15.01 | 288.9611
65 | 1713.78 | 30 | 34.71 | 15.01 | 297.9697
65 | 1713.78 | 31 | 35.79 | 15.01 | 307.0514
65 | 1713.78 | 32 | 36.84 | 15.01 | 315.87
65 | 1713.78 | 33 | 37.89 | 15.01 | 324.6781
65 | 1713.78 | 34 | 38.93 | 15.01 | 333.3919
65 | 1713.78 | 35 | 39.98 | 15.01 | 342.179
65 | 1713.78 | 36 | 41.03 | 15.01 | 350.9555
65 | 1713.78 | 37 | 42.07 | 15.01 | 359.6382
65 | 1713.78 | 38 | 43.12 | 15.01 | 368.3939
65 | 1713.78 | 39 | 44.17 | 15.01 | 377.1391
65 | 1713.78 | 40 | 45.21 | 15.01 | 385.7908
65 | 1713.78 | 41 | 46.26 | 15.01 | 394.5152
65 | 1713.78 | 42 | 47.3 | 15.01 | 403.1464
65 | 1713.78 | 43 | 48.35 | 15.01 | 411.8501
65 | 1713.78 | 44 | 49.4 | 15.01 | 420.5436
65 | 1713.78 | 45 | 50.44 | 15.01 | 429.144
65 | 1713.78 | 46 | 51.49 | 15.01 | 437.8168
65 | 1713.78 | 47 | 52.53 | 15.01 | 446.3969
65 | 1713.78 | 48 | 53.58 | 15.01 | 455.0492
65 | 1713.78 | 49 | 54.63 | 15.01 | 463.6913
65 | 1713.78 | 50 | 55.67 | 15.01 | 472.2409
65 | 1713.78 | 51 | 56.72 | 15.01 | 480.8626
65 | 1713.78 | 52 | 57.77 | 15.01 | 489.474
65 | 1713.78 | 53 | 58.82 | 15.01 | 498.0753
65 | 1713.78 | 54 | 59.87 | 15.01 | 506.6663
65 | 1713.78 | 55 | 60.92 | 15.01 | 515.2472
65 | 1713.78 | 56 | 61.97 | 15.01 | 523.8179
65 | 1713.78 | 57 | 63.02 | 15.01 | 532.3785
65 | 1713.78 | 58 | 64.07 | 15.01 | 540.929
65 | 1713.78 | 59 | 65.12 | 15.01 | 549.4694
65 | 1713.78 | 60 | 66.17 | 15.01 | 557.9998
65 | 1713.78 | 61 | 67.23 | 15.01 | 566.6011
65 | 1713.78 | 62 | 68.28 | 15.01 | 575.1113
65 | 1713.78 | 63 | 69.34 | 15.01 | 583.6923
65 | 1713.78 | 64 | 70.39 | 15.01 | 592.1823
65 | 1713.78 | 65 | 71.45 | 15.01 | 600.743
65 | 1713.78 | 66 | 72.51 | 15.01 | 609.2936
65 | 1713.78 | 67 | 73.57 | 15.01 | 617.8341
65 | 1713.78 | 68 | 74.63 | 15.01 | 626.3644
65 | 1713.78 | 69 | 75.69 | 15.01 | 634.8846
65 | 1713.78 | 70 | 76.75 | 15.01 | 643.3947
65 | 1713.78 | 71 | 77.82 | 15.01 | 651.9749
65 | 1713.78 | 72 | 78.88 | 15.01 | 660.4648
65 | 1713.78 | 73 | 79.95 | 15.01 | 669.0246
65 | 1713.78 | 74 | 81.02 | 15.01 | 677.5742
65 | 1713.78 | 75 | 82.09 | 15.01 | 686.1136
65 | 1713.78 | 76 | 83.16 | 15.01 | 694.6429
65 | 1713.78 | 77 | 84.23 | 15.01 | 703.162
65 | 1713.78 | 78 | 85.3 | 15.01 | 711.671
65 | 1713.78 | 79 | 86.38 | 15.01 | 720.2492
65 | 1713.78 | 80 | 87.46 | 15.01 | 728.8171
65 | 1713.78 | 81 | 88.54 | 15.01 | 737.3748
65 | 1713.78 | 82 | 59.62 | 15.01 | 504.6217
65 | 1713.78 | 83 | 90.55 | 15.01 | 753.2743
65 | 1713.78 | 84 | 91.79 | 15.01 | 763.0653
65 | 1713.78 | 85 | 92.87 | 15.01 | 771.582
65 | 1713.78 | 86 | 93.96 | 15.01 | 780.1673
65 | 1713.78 | 87 | 95.05 | 15.01 | 788.7422
65 | 1713.78 | 88 | 96.14 | 15.01 | 797.3067
65 | 1713.78 | 89 | 97.24 | 15.01 | 805.9394
65 | 1713.78 | 90 | 98.34 | 15.01 | 814.5616
65 | 1713.78 | 91 | 99.43 | 15.01 | 823.0951
65 | 1713.78 | 92 | 100.54 | 15.01 | 831.7747
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 090617
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 090618
Dette skema anvendes fra og med 100624
SO2 refgas D230365 skiftet d._____

## Fort.SO2_65% (101011)
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
65 | 1715.48 | 4 | 7.43 | 15.01 | 64.7302
65 | 1715.48 | 5 | 8.47 | 15.01 | 73.7462
65 | 1715.48 | 6 | 9.52 | 15.01 | 82.8378
65 | 1715.48 | 7 | 10.56 | 15.01 | 91.8319
65 | 1715.48 | 8 | 11.6 | 15.01 | 100.8152
65 | 1715.48 | 9 | 12.64 | 15.01 | 109.7877
65 | 1715.48 | 10 | 13.68 | 15.01 | 118.7495
65 | 1715.48 | 11 | 14.72 | 15.01 | 127.7004
65 | 1715.48 | 12 | 15.76 | 15.01 | 136.6406
65 | 1715.48 | 13 | 16.8 | 15.01 | 145.57
65 | 1715.48 | 14 | 17.84 | 15.01 | 154.4887
65 | 1715.48 | 15 | 18.88 | 15.01 | 163.3968
65 | 1715.48 | 16 | 19.92 | 15.01 | 172.2941
65 | 1715.48 | 17 | 20.95 | 15.01 | 181.0954
65 | 1715.48 | 18 | 21.99 | 15.01 | 189.9716
65 | 1715.48 | 19 | 23.02 | 15.01 | 198.7519
65 | 1715.48 | 20 | 24.06 | 15.01 | 207.607
65 | 1715.48 | 21 | 25.1 | 15.01 | 216.4514
65 | 1715.48 | 22 | 26.13 | 15.01 | 225.2004
65 | 1715.48 | 23 | 27.16 | 15.01 | 233.9391
65 | 1715.48 | 24 | 28.2 | 15.01 | 242.7521
65 | 1715.48 | 25 | 29.23 | 15.01 | 251.47
65 | 1715.48 | 26 | 30.27 | 15.01 | 260.2622
65 | 1715.48 | 27 | 31.3 | 15.01 | 268.9595
65 | 1715.48 | 28 | 32.33 | 15.01 | 277.6465
65 | 1715.48 | 29 | 33.37 | 15.01 | 286.4075
65 | 1715.48 | 30 | 34.4 | 15.01 | 295.0739
65 | 1715.48 | 31 | 35.43 | 15.01 | 303.7302
65 | 1715.48 | 32 | 36.46 | 15.01 | 312.3763
65 | 1715.48 | 33 | 37.5 | 15.01 | 321.0961
65 | 1715.48 | 34 | 38.53 | 15.01 | 329.7218
65 | 1715.48 | 35 | 39.56 | 15.01 | 338.3374
65 | 1715.48 | 36 | 40.59 | 15.01 | 346.9428
65 | 1715.48 | 37 | 41.63 | 15.01 | 355.6216
65 | 1715.48 | 38 | 42.66 | 15.01 | 364.2068
65 | 1715.48 | 39 | 43.69 | 15.01 | 372.782
65 | 1715.48 | 40 | 44.73 | 15.01 | 381.4302
65 | 1715.48 | 41 | 45.76 | 15.01 | 389.9852
65 | 1715.48 | 42 | 46.79 | 15.01 | 398.5302
65 | 1715.48 | 43 | 47.83 | 15.01 | 407.1481
65 | 1715.48 | 44 | 48.86 | 15.01 | 415.6731
65 | 1715.48 | 45 | 49.9 | 15.01 | 424.2707
65 | 1715.48 | 46 | 50.93 | 15.01 | 432.7757
65 | 1715.48 | 47 | 51.97 | 15.01 | 441.3532
65 | 1715.48 | 48 | 53 | 15.01 | 449.8383
65 | 1715.48 | 49 | 54.04 | 15.01 | 458.3957
65 | 1715.48 | 50 | 55.08 | 15.01 | 466.9431
65 | 1715.48 | 51 | 56.11 | 15.01 | 475.3984
65 | 1715.48 | 52 | 57.15 | 15.01 | 483.9259
65 | 1715.48 | 53 | 58.19 | 15.01 | 492.4433
65 | 1715.48 | 54 | 59.23 | 15.01 | 500.9507
65 | 1715.48 | 55 | 60.27 | 15.01 | 509.4482
65 | 1715.48 | 56 | 61.31 | 15.01 | 517.9358
65 | 1715.48 | 57 | 62.35 | 15.01 | 526.4134
65 | 1715.48 | 58 | 63.39 | 15.01 | 534.8811
65 | 1715.48 | 59 | 64.43 | 15.01 | 543.3389
65 | 1715.48 | 60 | 65.47 | 15.01 | 551.7868
65 | 1715.48 | 61 | 66.52 | 15.01 | 560.3059
65 | 1715.48 | 62 | 67.56 | 15.01 | 568.7341
65 | 1715.48 | 63 | 68.61 | 15.01 | 577.2333
65 | 1715.48 | 64 | 69.65 | 15.01 | 585.6417
65 | 1715.48 | 65 | 70.7 | 15.01 | 594.121
65 | 1715.48 | 66 | 71.75 | 15.01 | 602.5903
65 | 1715.48 | 67 | 72.8 | 15.01 | 611.0497
65 | 1715.48 | 68 | 73.85 | 15.01 | 619.4992
65 | 1715.48 | 69 | 74.9 | 15.01 | 627.9388
65 | 1715.48 | 70 | 75.95 | 15.01 | 636.3684
65 | 1715.48 | 71 | 77 | 15.01 | 644.7882
65 | 1715.48 | 72 | 78.06 | 15.01 | 653.2782
65 | 1715.48 | 73 | 79.11 | 15.01 | 661.6782
65 | 1715.48 | 74 | 80.17 | 15.01 | 670.1482
65 | 1715.48 | 75 | 81.23 | 15.01 | 678.6083
65 | 1715.48 | 76 | 82.29 | 15.01 | 687.0584
65 | 1715.48 | 77 | 83.35 | 15.01 | 695.4985
65 | 1715.48 | 78 | 84.41 | 15.01 | 703.9286
65 | 1715.48 | 79 | 85.47 | 15.01 | 712.3489
65 | 1715.48 | 80 | 86.54 | 15.01 | 720.8385
65 | 1715.48 | 81 | 87.6 | 15.01 | 729.2389
65 | 1715.48 | 82 | 88.67 | 15.01 | 737.7084
65 | 1715.48 | 83 | 89.74 | 15.01 | 746.168
65 | 1715.48 | 84 | 90.81 | 15.01 | 754.6175
65 | 1715.48 | 85 | 91.88 | 15.01 | 763.0571
65 | 1715.48 | 86 | 92.95 | 15.01 | 771.4866
65 | 1715.48 | 87 | 94.03 | 15.01 | 779.9848
65 | 1715.48 | 88 | 95.1 | 15.01 | 788.3943
65 | 1715.48 | 89 | 96.18 | 15.01 | 796.8724
65 | 1715.48 | 90 | 97.26 | 15.01 | 805.3403
65 | 1715.48 | 91 | 98.34 | 15.01 | 813.7982
65 | 1715.48 | 92 | 99.42 | 15.01 | 822.246
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 100929
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 100930
Dette skema anvendes fra og med 11/10-2010
SO2 refgas 40966 skiftet d. 100624

## Fort.SO2_65% (111025)
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
65 | 1705.12 | 4 | 7.21 | 15.01 | 63.2017
65 | 1705.12 | 5 | 8.27 | 15.01 | 72.4486
65 | 1705.12 | 6 | 9.33 | 15.01 | 81.6841
65 | 1705.12 | 7 | 10.39 | 15.01 | 90.9082
65 | 1705.12 | 8 | 11.45 | 15.01 | 100.1209
65 | 1705.12 | 9 | 12.51 | 15.01 | 109.3222
65 | 1705.12 | 10 | 13.56 | 15.01 | 118.4255
65 | 1705.12 | 11 | 14.62 | 15.01 | 127.6043
65 | 1705.12 | 12 | 15.67 | 15.01 | 136.6853
65 | 1705.12 | 13 | 16.72 | 15.01 | 145.7552
65 | 1705.12 | 14 | 17.77 | 15.01 | 154.8141
65 | 1705.12 | 15 | 18.82 | 15.01 | 163.862
65 | 1705.12 | 16 | 19.86 | 15.01 | 172.8128
65 | 1705.12 | 17 | 20.91 | 15.01 | 181.8387
65 | 1705.12 | 18 | 21.95 | 15.01 | 190.7679
65 | 1705.12 | 19 | 23 | 15.01 | 199.772
65 | 1705.12 | 20 | 24.04 | 15.01 | 208.6796
65 | 1705.12 | 21 | 25.08 | 15.01 | 217.5765
65 | 1705.12 | 22 | 26.12 | 15.01 | 226.4627
65 | 1705.12 | 23 | 27.16 | 15.01 | 235.3382
65 | 1705.12 | 24 | 28.2 | 15.01 | 244.203
65 | 1705.12 | 25 | 29.24 | 15.01 | 253.0573
65 | 1705.12 | 26 | 30.28 | 15.01 | 261.9009
65 | 1705.12 | 27 | 31.31 | 15.01 | 270.649
65 | 1705.12 | 28 | 32.35 | 15.01 | 279.4716
65 | 1705.12 | 29 | 33.39 | 15.01 | 288.2836
65 | 1705.12 | 30 | 34.42 | 15.01 | 297.0005
65 | 1705.12 | 31 | 35.46 | 15.01 | 305.7915
65 | 1705.12 | 32 | 36.49 | 15.01 | 314.4877
65 | 1705.12 | 33 | 37.52 | 15.01 | 323.1736
65 | 1705.12 | 34 | 38.56 | 15.01 | 331.9334
65 | 1705.12 | 35 | 39.59 | 15.01 | 340.5987
65 | 1705.12 | 36 | 40.62 | 15.01 | 349.2537
65 | 1705.12 | 37 | 41.65 | 15.01 | 357.8986
65 | 1705.12 | 38 | 42.68 | 15.01 | 366.5332
65 | 1705.12 | 39 | 43.72 | 15.01 | 375.2414
65 | 1705.12 | 40 | 44.75 | 15.01 | 383.8557
65 | 1705.12 | 41 | 45.78 | 15.01 | 392.4598
65 | 1705.12 | 42 | 46.81 | 15.01 | 401.0538
65 | 1705.12 | 43 | 47.87 | 15.01 | 409.8875
65 | 1705.12 | 44 | 48.87 | 15.01 | 418.2114
65 | 1705.12 | 45 | 49.9 | 15.01 | 426.7752
65 | 1705.12 | 46 | 50.93 | 15.01 | 435.3289
65 | 1705.12 | 47 | 51.96 | 15.01 | 443.8726
65 | 1705.12 | 48 | 53 | 15.01 | 452.489
65 | 1705.12 | 49 | 54.03 | 15.01 | 461.0126
65 | 1705.12 | 50 | 55.06 | 15.01 | 469.5262
65 | 1705.12 | 51 | 56.09 | 15.01 | 478.0298
65 | 1705.12 | 52 | 57.13 | 15.01 | 486.6059
65 | 1705.12 | 53 | 58.16 | 15.01 | 495.0896
65 | 1705.12 | 54 | 59.19 | 15.01 | 503.5634
65 | 1705.12 | 55 | 60.23 | 15.01 | 512.1094
65 | 1705.12 | 56 | 61.26 | 15.01 | 520.5633
65 | 1705.12 | 57 | 62.29 | 15.01 | 529.0074
65 | 1705.12 | 58 | 63.33 | 15.01 | 537.5234
65 | 1705.12 | 59 | 64.37 | 15.01 | 546.0295
65 | 1705.12 | 60 | 65.4 | 15.01 | 554.4439
65 | 1705.12 | 61 | 66.44 | 15.01 | 562.9301
65 | 1705.12 | 62 | 67.48 | 15.01 | 571.4063
65 | 1705.12 | 63 | 68.52 | 15.01 | 579.8726
65 | 1705.12 | 64 | 69.56 | 15.01 | 588.3289
65 | 1705.12 | 65 | 70.6 | 15.01 | 596.7754
65 | 1705.12 | 66 | 71.64 | 15.01 | 605.212
65 | 1705.12 | 67 | 72.68 | 15.01 | 613.6387
65 | 1705.12 | 68 | 73.73 | 15.01 | 622.1364
65 | 1705.12 | 69 | 74.77 | 15.01 | 630.5433
65 | 1705.12 | 70 | 75.82 | 15.01 | 639.0211
65 | 1705.12 | 71 | 76.87 | 15.01 | 647.4889
65 | 1705.12 | 72 | 77.91 | 15.01 | 655.8662
65 | 1705.12 | 73 | 78.96 | 15.01 | 664.3142
65 | 1705.12 | 74 | 80.01 | 15.01 | 672.7522
65 | 1705.12 | 75 | 81.07 | 15.01 | 681.2605
65 | 1705.12 | 76 | 82.12 | 15.01 | 689.6786
65 | 1705.12 | 77 | 83.17 | 15.01 | 698.0868
65 | 1705.12 | 78 | 84.23 | 15.01 | 706.5651
65 | 1705.12 | 79 | 85.29 | 15.01 | 715.0334
65 | 1705.12 | 80 | 86.35 | 15.01 | 723.4916
65 | 1705.12 | 81 | 87.41 | 15.01 | 731.9398
65 | 1705.12 | 82 | 88.47 | 15.01 | 740.3781
65 | 1705.12 | 83 | 89.54 | 15.01 | 748.8858
65 | 1705.12 | 84 | 90.6 | 15.01 | 757.304
65 | 1705.12 | 85 | 91.67 | 15.01 | 765.7916
65 | 1705.12 | 86 | 92.74 | 15.01 | 774.2691
65 | 1705.12 | 87 | 93.81 | 15.01 | 782.7365
65 | 1705.12 | 88 | 94.88 | 15.01 | 791.1938
65 | 1705.12 | 89 | 95.96 | 15.01 | 799.7199
65 | 1705.12 | 90 | 97.03 | 15.01 | 808.1571
65 | 1705.12 | 91 | 98.11 | 15.01 | 816.6629
65 | 1705.12 | 92 | 99.19 | 15.01 | 825.1586
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 111018
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 111017
Dette skema anvendes fra og med 25/10-2011
SO2 refgas 40966 skiftet d. 100624

## Fort.SO2_85% (111025)
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
85 | 2199.22 | 4 | 7.21 | 15.01 | 49.0485
85 | 2199.22 | 5 | 8.27 | 15.01 | 56.2325
85 | 2199.22 | 6 | 9.33 | 15.01 | 63.4096
85 | 2199.22 | 7 | 10.39 | 15.01 | 70.5798
85 | 2199.22 | 8 | 11.45 | 15.01 | 77.7432
85 | 2199.22 | 9 | 12.51 | 15.01 | 84.8996
85 | 2199.22 | 10 | 13.56 | 15.01 | 91.9819
85 | 2199.22 | 11 | 14.62 | 15.01 | 99.1247
85 | 2199.22 | 12 | 15.67 | 15.01 | 106.1934
85 | 2199.22 | 13 | 16.72 | 15.01 | 113.2554
85 | 2199.22 | 14 | 17.77 | 15.01 | 120.3107
85 | 2199.22 | 15 | 18.82 | 15.01 | 127.3594
85 | 2199.22 | 16 | 19.86 | 15.01 | 134.3343
85 | 2199.22 | 17 | 20.91 | 15.01 | 141.3697
85 | 2199.22 | 18 | 21.95 | 15.01 | 148.3315
85 | 2199.22 | 19 | 23 | 15.01 | 155.3537
85 | 2199.22 | 20 | 24.04 | 15.01 | 162.3024
85 | 2199.22 | 21 | 25.08 | 15.01 | 169.2446
85 | 2199.22 | 22 | 26.12 | 15.01 | 176.1804
85 | 2199.22 | 23 | 27.16 | 15.01 | 183.1096
85 | 2199.22 | 24 | 28.2 | 15.01 | 190.0324
85 | 2199.22 | 25 | 29.24 | 15.01 | 196.9487
85 | 2199.22 | 26 | 30.28 | 15.01 | 203.8586
85 | 2199.22 | 27 | 31.31 | 15.01 | 210.6957
85 | 2199.22 | 28 | 32.35 | 15.01 | 217.5928
85 | 2199.22 | 29 | 33.39 | 15.01 | 224.4834
85 | 2199.22 | 30 | 34.42 | 15.01 | 231.3015
85 | 2199.22 | 31 | 35.46 | 15.01 | 238.1793
85 | 2199.22 | 32 | 36.49 | 15.01 | 244.9848
85 | 2199.22 | 33 | 37.52 | 15.01 | 251.7839
85 | 2199.22 | 34 | 38.56 | 15.01 | 258.6428
85 | 2199.22 | 35 | 39.59 | 15.01 | 265.4294
85 | 2199.22 | 36 | 40.62 | 15.01 | 272.2097
85 | 2199.22 | 37 | 41.65 | 15.01 | 278.9838
85 | 2199.22 | 38 | 42.68 | 15.01 | 285.7517
85 | 2199.22 | 39 | 43.72 | 15.01 | 292.579
85 | 2199.22 | 40 | 44.75 | 15.01 | 299.3344
85 | 2199.22 | 41 | 45.78 | 15.01 | 306.0837
85 | 2199.22 | 42 | 46.81 | 15.01 | 312.8267
85 | 2199.22 | 43 | 47.87 | 15.01 | 319.7596
85 | 2199.22 | 44 | 48.87 | 15.01 | 326.2942
85 | 2199.22 | 45 | 49.9 | 15.01 | 333.0187
85 | 2199.22 | 46 | 50.93 | 15.01 | 339.737
85 | 2199.22 | 47 | 51.96 | 15.01 | 346.4492
85 | 2199.22 | 48 | 53 | 15.01 | 353.2204
85 | 2199.22 | 49 | 54.03 | 15.01 | 359.9202
85 | 2199.22 | 50 | 55.06 | 15.01 | 366.614
85 | 2199.22 | 51 | 56.09 | 15.01 | 373.3016
85 | 2199.22 | 52 | 57.13 | 15.01 | 380.048
85 | 2199.22 | 53 | 58.16 | 15.01 | 386.7234
85 | 2199.22 | 54 | 59.19 | 15.01 | 393.3927
85 | 2199.22 | 55 | 60.23 | 15.01 | 400.1205
85 | 2199.22 | 56 | 61.26 | 15.01 | 406.7776
85 | 2199.22 | 57 | 62.29 | 15.01 | 413.4286
85 | 2199.22 | 58 | 63.33 | 15.01 | 420.138
85 | 2199.22 | 59 | 64.37 | 15.01 | 426.8413
85 | 2199.22 | 60 | 65.4 | 15.01 | 433.474
85 | 2199.22 | 61 | 66.44 | 15.01 | 440.1651
85 | 2199.22 | 62 | 67.48 | 15.01 | 446.85
85 | 2199.22 | 63 | 68.52 | 15.01 | 453.5287
85 | 2199.22 | 64 | 69.56 | 15.01 | 460.2013
85 | 2199.22 | 65 | 70.6 | 15.01 | 466.8679
85 | 2199.22 | 66 | 71.64 | 15.01 | 473.5283
85 | 2199.22 | 67 | 72.68 | 15.01 | 480.1826
85 | 2199.22 | 68 | 73.73 | 15.01 | 486.8947
85 | 2199.22 | 69 | 74.77 | 15.01 | 493.5368
85 | 2199.22 | 70 | 75.82 | 15.01 | 500.2366
85 | 2199.22 | 71 | 76.87 | 15.01 | 506.9302
85 | 2199.22 | 72 | 77.91 | 15.01 | 513.5539
85 | 2199.22 | 73 | 78.96 | 15.01 | 520.2353
85 | 2199.22 | 74 | 80.01 | 15.01 | 526.9104
85 | 2199.22 | 75 | 81.07 | 15.01 | 533.643
85 | 2199.22 | 76 | 82.12 | 15.01 | 540.3058
85 | 2199.22 | 77 | 83.17 | 15.01 | 546.9625
85 | 2199.22 | 78 | 84.23 | 15.01 | 553.6764
85 | 2199.22 | 79 | 85.29 | 15.01 | 560.384
85 | 2199.22 | 80 | 86.35 | 15.01 | 567.0855
85 | 2199.22 | 81 | 87.41 | 15.01 | 573.7807
85 | 2199.22 | 82 | 88.47 | 15.01 | 580.4697
85 | 2199.22 | 83 | 89.54 | 15.01 | 587.2155
85 | 2199.22 | 84 | 90.6 | 15.01 | 593.8921
85 | 2199.22 | 85 | 91.67 | 15.01 | 600.6254
85 | 2199.22 | 86 | 92.74 | 15.01 | 607.3524
85 | 2199.22 | 87 | 93.81 | 15.01 | 614.0731
85 | 2199.22 | 88 | 94.88 | 15.01 | 620.7876
85 | 2199.22 | 89 | 95.96 | 15.01 | 627.5584
85 | 2199.22 | 90 | 97.03 | 15.01 | 634.2603
85 | 2199.22 | 91 | 98.11 | 15.01 | 641.0185
85 | 2199.22 | 92 | 99.19 | 15.01 | 647.7704
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 111018
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 111017
Dette skema anvendes fra og med 25/10-2011
SO2 refgas 40966 skiftet d. 100624

## Fort.SO2_90% (111025)
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
90 | 2323.91 | 4 | 7.21 | 15.62 | 48.3116
90 | 2323.91 | 5 | 8.27 | 15.62 | 55.3891
90 | 2323.91 | 6 | 9.33 | 15.62 | 62.4602
90 | 2323.91 | 7 | 10.39 | 15.62 | 69.5248
90 | 2323.91 | 8 | 11.45 | 15.62 | 76.5831
90 | 2323.91 | 9 | 12.51 | 15.62 | 83.6349
90 | 2323.91 | 10 | 13.56 | 15.62 | 90.6139
90 | 2323.91 | 11 | 14.62 | 15.62 | 97.653
90 | 2323.91 | 12 | 15.67 | 15.62 | 104.6194
90 | 2323.91 | 13 | 16.72 | 15.62 | 111.5795
90 | 2323.91 | 14 | 17.77 | 15.62 | 118.5334
90 | 2323.91 | 15 | 18.82 | 15.62 | 125.4811
90 | 2323.91 | 16 | 19.86 | 15.62 | 132.3565
90 | 2323.91 | 17 | 20.91 | 15.62 | 139.2918
90 | 2323.91 | 18 | 21.95 | 15.62 | 146.1549
90 | 2323.91 | 19 | 23 | 15.62 | 153.0779
90 | 2323.91 | 20 | 24.04 | 15.62 | 159.9288
90 | 2323.91 | 21 | 25.08 | 15.62 | 166.7736
90 | 2323.91 | 22 | 26.12 | 15.62 | 173.6124
90 | 2323.91 | 23 | 27.16 | 15.62 | 180.4452
90 | 2323.91 | 24 | 28.2 | 15.62 | 187.2719
90 | 2323.91 | 25 | 29.24 | 15.62 | 194.0925
90 | 2323.91 | 26 | 30.28 | 15.62 | 200.9071
90 | 2323.91 | 27 | 31.31 | 15.62 | 207.6503
90 | 2323.91 | 28 | 32.35 | 15.62 | 214.453
90 | 2323.91 | 29 | 33.39 | 15.62 | 221.2497
90 | 2323.91 | 30 | 34.42 | 15.62 | 227.9751
90 | 2323.91 | 31 | 35.46 | 15.62 | 234.7598
90 | 2323.91 | 32 | 36.49 | 15.62 | 241.4734
90 | 2323.91 | 33 | 37.52 | 15.62 | 248.1811
90 | 2323.91 | 34 | 38.56 | 15.62 | 254.9481
90 | 2323.91 | 35 | 39.59 | 15.62 | 261.6441
90 | 2323.91 | 36 | 40.62 | 15.62 | 268.3343
90 | 2323.91 | 37 | 41.65 | 15.62 | 275.0186
90 | 2323.91 | 38 | 42.68 | 15.62 | 281.6971
90 | 2323.91 | 39 | 43.72 | 15.62 | 288.4346
90 | 2323.91 | 40 | 44.75 | 15.62 | 295.1014
90 | 2323.91 | 41 | 45.78 | 15.62 | 301.7625
90 | 2323.91 | 42 | 46.81 | 15.62 | 308.4178
90 | 2323.91 | 43 | 47.87 | 15.62 | 315.2609
90 | 2323.91 | 44 | 48.87 | 15.62 | 321.711
90 | 2323.91 | 45 | 49.9 | 15.62 | 328.3489
90 | 2323.91 | 46 | 50.93 | 15.62 | 334.9811
90 | 2323.91 | 47 | 51.96 | 15.62 | 341.6076
90 | 2323.91 | 48 | 53 | 15.62 | 348.2925
90 | 2323.91 | 49 | 54.03 | 15.62 | 354.9074
90 | 2323.91 | 50 | 55.06 | 15.62 | 361.5166
90 | 2323.91 | 51 | 56.09 | 15.62 | 368.1201
90 | 2323.91 | 52 | 57.13 | 15.62 | 374.7819
90 | 2323.91 | 53 | 58.16 | 15.62 | 381.3738
90 | 2323.91 | 54 | 59.19 | 15.62 | 387.9601
90 | 2323.91 | 55 | 60.23 | 15.62 | 394.6046
90 | 2323.91 | 56 | 61.26 | 15.62 | 401.1795
90 | 2323.91 | 57 | 62.29 | 15.62 | 407.7486
90 | 2323.91 | 58 | 63.33 | 15.62 | 414.3758
90 | 2323.91 | 59 | 64.37 | 15.62 | 420.9973
90 | 2323.91 | 60 | 65.4 | 15.62 | 427.5494
90 | 2323.91 | 61 | 66.44 | 15.62 | 434.1593
90 | 2323.91 | 62 | 67.48 | 15.62 | 440.7636
90 | 2323.91 | 63 | 68.52 | 15.62 | 447.3621
90 | 2323.91 | 64 | 69.56 | 15.62 | 453.9548
90 | 2323.91 | 65 | 70.6 | 15.62 | 460.5418
90 | 2323.91 | 66 | 71.64 | 15.62 | 467.1231
90 | 2323.91 | 67 | 72.68 | 15.62 | 473.6987
90 | 2323.91 | 68 | 73.73 | 15.62 | 480.3317
90 | 2323.91 | 69 | 74.77 | 15.62 | 486.8959
90 | 2323.91 | 70 | 75.82 | 15.62 | 493.5174
90 | 2323.91 | 71 | 76.87 | 15.62 | 500.133
90 | 2323.91 | 72 | 77.91 | 15.62 | 506.68
90 | 2323.91 | 73 | 78.96 | 15.62 | 513.2842
90 | 2323.91 | 74 | 80.01 | 15.62 | 519.8826
90 | 2323.91 | 75 | 81.07 | 15.62 | 526.538
90 | 2323.91 | 76 | 82.12 | 15.62 | 533.1249
90 | 2323.91 | 77 | 83.17 | 15.62 | 539.706
90 | 2323.91 | 78 | 84.23 | 15.62 | 546.3439
90 | 2323.91 | 79 | 85.29 | 15.62 | 552.976
90 | 2323.91 | 80 | 86.35 | 15.62 | 559.6023
90 | 2323.91 | 81 | 87.41 | 15.62 | 566.2227
90 | 2323.91 | 82 | 88.47 | 15.62 | 572.8374
90 | 2323.91 | 83 | 89.54 | 15.62 | 579.5085
90 | 2323.91 | 84 | 90.6 | 15.62 | 586.1115
90 | 2323.91 | 85 | 91.67 | 15.62 | 592.7708
90 | 2323.91 | 86 | 92.74 | 15.62 | 599.4243
90 | 2323.91 | 87 | 93.81 | 15.62 | 606.0719
90 | 2323.91 | 88 | 94.88 | 15.62 | 612.7136
90 | 2323.91 | 89 | 95.96 | 15.62 | 619.4115
90 | 2323.91 | 90 | 97.03 | 15.62 | 626.0414
90 | 2323.91 | 91 | 98.11 | 15.62 | 632.7273
90 | 2323.91 | 92 | 99.19 | 15.62 | 639.4073
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 111018
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 111017
Dette skema anvendes fra og med 25/10-2011
SO2 refgas 40966 skiftet d. 100624

## Fort.SO2_65% (120313)
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
65 | 1705.12 | 4 | 7.21 | 15.62 | 65.7701
65 | 1705.12 | 5 | 8.27 | 15.62 | 75.3929
65 | 1705.12 | 6 | 9.33 | 15.62 | 85.0037
65 | 1705.12 | 7 | 10.39 | 15.62 | 94.6027
65 | 1705.12 | 8 | 11.45 | 15.62 | 104.1898
65 | 1705.12 | 9 | 12.51 | 15.62 | 113.765
65 | 1705.12 | 10 | 13.56 | 15.62 | 123.2383
65 | 1705.12 | 11 | 14.62 | 15.62 | 132.7901
65 | 1705.12 | 12 | 15.67 | 15.62 | 142.2401
65 | 1705.12 | 13 | 16.72 | 15.62 | 151.6787
65 | 1705.12 | 14 | 17.77 | 15.62 | 161.1057
65 | 1705.12 | 15 | 18.82 | 15.62 | 170.5212
65 | 1705.12 | 16 | 19.86 | 15.62 | 179.8358
65 | 1705.12 | 17 | 20.91 | 15.62 | 189.2286
65 | 1705.12 | 18 | 21.95 | 15.62 | 198.5206
65 | 1705.12 | 19 | 23 | 15.62 | 207.8907
65 | 1705.12 | 20 | 24.04 | 15.62 | 217.1602
65 | 1705.12 | 21 | 25.08 | 15.62 | 226.4187
65 | 1705.12 | 22 | 26.12 | 15.62 | 235.666
65 | 1705.12 | 23 | 27.16 | 15.62 | 244.9022
65 | 1705.12 | 24 | 28.2 | 15.62 | 254.1273
65 | 1705.12 | 25 | 29.24 | 15.62 | 263.3414
65 | 1705.12 | 26 | 30.28 | 15.62 | 272.5444
65 | 1705.12 | 27 | 31.31 | 15.62 | 281.6481
65 | 1705.12 | 28 | 32.35 | 15.62 | 290.8292
65 | 1705.12 | 29 | 33.39 | 15.62 | 299.9993
65 | 1705.12 | 30 | 34.42 | 15.62 | 309.0704
65 | 1705.12 | 31 | 35.46 | 15.62 | 318.2188
65 | 1705.12 | 32 | 36.49 | 15.62 | 327.2683
65 | 1705.12 | 33 | 37.52 | 15.62 | 336.3072
65 | 1705.12 | 34 | 38.56 | 15.62 | 345.423
65 | 1705.12 | 35 | 39.59 | 15.62 | 354.4405
65 | 1705.12 | 36 | 40.62 | 15.62 | 363.4472
65 | 1705.12 | 37 | 41.65 | 15.62 | 372.4434
65 | 1705.12 | 38 | 42.68 | 15.62 | 381.429
65 | 1705.12 | 39 | 43.72 | 15.62 | 390.4911
65 | 1705.12 | 40 | 44.75 | 15.62 | 399.4554
65 | 1705.12 | 41 | 45.78 | 15.62 | 408.4092
65 | 1705.12 | 42 | 46.81 | 15.62 | 417.3524
65 | 1705.12 | 43 | 47.87 | 15.62 | 426.5452
65 | 1705.12 | 44 | 48.87 | 15.62 | 435.2074
65 | 1705.12 | 45 | 49.9 | 15.62 | 444.1192
65 | 1705.12 | 46 | 50.93 | 15.62 | 453.0205
65 | 1705.12 | 47 | 51.96 | 15.62 | 461.9114
65 | 1705.12 | 48 | 53 | 15.62 | 470.878
65 | 1705.12 | 49 | 54.03 | 15.62 | 479.7479
65 | 1705.12 | 50 | 55.06 | 15.62 | 488.6075
65 | 1705.12 | 51 | 56.09 | 15.62 | 497.4567
65 | 1705.12 | 52 | 57.13 | 15.62 | 506.3814
65 | 1705.12 | 53 | 58.16 | 15.62 | 515.2098
65 | 1705.12 | 54 | 59.19 | 15.62 | 524.028
65 | 1705.12 | 55 | 60.23 | 15.62 | 532.9213
65 | 1705.12 | 56 | 61.26 | 15.62 | 541.7188
65 | 1705.12 | 57 | 62.29 | 15.62 | 550.506
65 | 1705.12 | 58 | 63.33 | 15.62 | 559.3681
65 | 1705.12 | 59 | 64.37 | 15.62 | 568.2199
65 | 1705.12 | 60 | 65.4 | 15.62 | 576.9763
65 | 1705.12 | 61 | 66.44 | 15.62 | 585.8073
65 | 1705.12 | 62 | 67.48 | 15.62 | 594.628
65 | 1705.12 | 63 | 68.52 | 15.62 | 603.4384
65 | 1705.12 | 64 | 69.56 | 15.62 | 612.2384
65 | 1705.12 | 65 | 70.6 | 15.62 | 621.0281
65 | 1705.12 | 66 | 71.64 | 15.62 | 629.8075
65 | 1705.12 | 67 | 72.68 | 15.62 | 638.5767
65 | 1705.12 | 68 | 73.73 | 15.62 | 647.4197
65 | 1705.12 | 69 | 74.77 | 15.62 | 656.1683
65 | 1705.12 | 70 | 75.82 | 15.62 | 664.9906
65 | 1705.12 | 71 | 76.87 | 15.62 | 673.8025
65 | 1705.12 | 72 | 77.91 | 15.62 | 682.5203
65 | 1705.12 | 73 | 78.96 | 15.62 | 691.3116
65 | 1705.12 | 74 | 80.01 | 15.62 | 700.0925
65 | 1705.12 | 75 | 81.07 | 15.62 | 708.9466
65 | 1705.12 | 76 | 82.12 | 15.62 | 717.7069
65 | 1705.12 | 77 | 83.17 | 15.62 | 726.4568
65 | 1705.12 | 78 | 84.23 | 15.62 | 735.2796
65 | 1705.12 | 79 | 85.29 | 15.62 | 744.092
65 | 1705.12 | 80 | 86.35 | 15.62 | 752.894
65 | 1705.12 | 81 | 87.41 | 15.62 | 761.6856
65 | 1705.12 | 82 | 88.47 | 15.62 | 770.4667
65 | 1705.12 | 83 | 89.54 | 15.62 | 779.3202
65 | 1705.12 | 84 | 90.6 | 15.62 | 788.0805
65 | 1705.12 | 85 | 91.67 | 15.62 | 796.9131
65 | 1705.12 | 86 | 92.74 | 15.62 | 805.735
65 | 1705.12 | 87 | 93.81 | 15.62 | 814.5465
65 | 1705.12 | 88 | 94.88 | 15.62 | 823.3476
65 | 1705.12 | 89 | 95.96 | 15.62 | 832.2202
65 | 1705.12 | 90 | 97.03 | 15.62 | 841.0002
65 | 1705.12 | 91 | 98.11 | 15.62 | 849.8518
65 | 1705.12 | 92 | 99.19 | 15.62 | 858.6927
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 111018
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 111017
Dette skema anvendes fra og med 25/10-2011
SO2 refgas B7123 skiftet d. 120313

## Fort.SO2_90% (121029)
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
90 | 2302.31 | 4 | 7.41 | 15.62 | 50.1118
90 | 2302.31 | 5 | 8.46 | 15.62 | 57.1867
90 | 2302.31 | 6 | 9.5 | 15.62 | 64.1878
90 | 2302.31 | 7 | 10.55 | 15.62 | 71.2499
90 | 2302.31 | 8 | 11.59 | 15.62 | 78.2384
90 | 2302.31 | 9 | 12.63 | 15.62 | 85.2206
90 | 2302.31 | 10 | 13.68 | 15.62 | 92.2636
90 | 2302.31 | 11 | 14.72 | 15.62 | 99.2332
90 | 2302.31 | 12 | 15.76 | 15.62 | 106.1966
90 | 2302.31 | 13 | 16.8 | 15.62 | 113.1538
90 | 2302.31 | 14 | 17.83 | 15.62 | 120.0378
90 | 2302.31 | 15 | 18.87 | 15.62 | 126.9826
90 | 2302.31 | 16 | 19.91 | 15.62 | 133.9211
90 | 2302.31 | 17 | 20.94 | 15.62 | 140.7867
90 | 2302.31 | 18 | 21.97 | 15.62 | 147.6463
90 | 2302.31 | 19 | 23.01 | 15.62 | 154.5663
90 | 2302.31 | 20 | 24.04 | 15.62 | 161.4137
90 | 2302.31 | 21 | 25.07 | 15.62 | 168.255
90 | 2302.31 | 22 | 26.1 | 15.62 | 175.0903
90 | 2302.31 | 23 | 27.13 | 15.62 | 181.9195
90 | 2302.31 | 24 | 28.16 | 15.62 | 188.7427
90 | 2302.31 | 25 | 29.19 | 15.62 | 195.5599
90 | 2302.31 | 26 | 30.22 | 15.62 | 202.371
90 | 2302.31 | 27 | 31.25 | 15.62 | 209.1761
90 | 2302.31 | 28 | 32.28 | 15.62 | 215.9752
90 | 2302.31 | 29 | 33.3 | 15.62 | 222.7024
90 | 2302.31 | 30 | 34.33 | 15.62 | 229.4896
90 | 2302.31 | 31 | 35.36 | 15.62 | 236.2708
90 | 2302.31 | 32 | 36.38 | 15.62 | 242.9803
90 | 2302.31 | 33 | 37.41 | 15.62 | 249.7496
90 | 2302.31 | 34 | 38.44 | 15.62 | 256.513
90 | 2302.31 | 35 | 39.46 | 15.62 | 263.2048
90 | 2302.31 | 36 | 40.49 | 15.62 | 269.9564
90 | 2302.31 | 37 | 41.51 | 15.62 | 276.6365
90 | 2302.31 | 38 | 42.54 | 15.62 | 283.3763
90 | 2302.31 | 39 | 43.64 | 15.62 | 290.5675
90 | 2302.31 | 40 | 44.58 | 15.62 | 296.7074
90 | 2302.31 | 41 | 45.61 | 15.62 | 303.4295
90 | 2302.31 | 42 | 46.63 | 15.62 | 310.0805
90 | 2302.31 | 43 | 47.66 | 15.62 | 316.7909
90 | 2302.31 | 44 | 48.68 | 15.62 | 323.4304
90 | 2302.31 | 45 | 49.71 | 15.62 | 330.1291
90 | 2302.31 | 46 | 50.73 | 15.62 | 336.757
90 | 2302.31 | 47 | 51.76 | 15.62 | 343.444
90 | 2302.31 | 48 | 52.78 | 15.62 | 350.0603
90 | 2302.31 | 49 | 53.81 | 15.62 | 356.7357
90 | 2302.31 | 50 | 54.84 | 15.62 | 363.4053
90 | 2302.31 | 51 | 55.86 | 15.62 | 370.0044
90 | 2302.31 | 52 | 56.89 | 15.62 | 376.6623
90 | 2302.31 | 53 | 57.92 | 15.62 | 383.3145
90 | 2302.31 | 54 | 58.94 | 15.62 | 389.8964
90 | 2302.31 | 55 | 59.97 | 15.62 | 396.537
90 | 2302.31 | 56 | 61 | 15.62 | 403.1718
90 | 2302.31 | 57 | 62.03 | 15.62 | 409.8009
90 | 2302.31 | 58 | 63.06 | 15.62 | 416.4242
90 | 2302.31 | 59 | 64.09 | 15.62 | 423.0417
90 | 2302.31 | 60 | 65.12 | 15.62 | 429.6534
90 | 2302.31 | 61 | 66.15 | 15.62 | 436.2594
90 | 2302.31 | 62 | 67.19 | 15.62 | 442.9237
90 | 2302.31 | 63 | 68.22 | 15.62 | 449.5182
90 | 2302.31 | 64 | 69.25 | 15.62 | 456.107
90 | 2302.31 | 65 | 70.29 | 15.62 | 462.7539
90 | 2302.31 | 66 | 71.32 | 15.62 | 469.3311
90 | 2302.31 | 67 | 72.36 | 15.62 | 475.9664
90 | 2302.31 | 68 | 73.4 | 15.62 | 482.5959
90 | 2302.31 | 69 | 74.44 | 15.62 | 489.2196
90 | 2302.31 | 70 | 75.48 | 15.62 | 495.8376
90 | 2302.31 | 71 | 76.52 | 15.62 | 502.4497
90 | 2302.31 | 72 | 77.56 | 15.62 | 509.056
90 | 2302.31 | 73 | 78.6 | 15.62 | 515.6566
90 | 2302.31 | 74 | 79.65 | 15.62 | 522.3148
90 | 2302.31 | 75 | 80.69 | 15.62 | 528.9038
90 | 2302.31 | 76 | 81.74 | 15.62 | 535.5503
90 | 2302.31 | 77 | 82.78 | 15.62 | 542.1278
90 | 2302.31 | 78 | 83.83 | 15.62 | 548.7627
90 | 2302.31 | 79 | 84.88 | 15.62 | 555.3917
90 | 2302.31 | 80 | 85.94 | 15.62 | 562.078
90 | 2302.31 | 81 | 86.99 | 15.62 | 568.6954
90 | 2302.31 | 82 | 88.04 | 15.62 | 575.3069
90 | 2302.31 | 83 | 89.1 | 15.62 | 581.9755
90 | 2302.31 | 84 | 90.16 | 15.62 | 588.6382
90 | 2302.31 | 85 | 91.22 | 15.62 | 595.295
90 | 2302.31 | 86 | 92.28 | 15.62 | 601.9459
90 | 2302.31 | 87 | 93.34 | 15.62 | 608.5909
90 | 2302.31 | 88 | 94.4 | 15.62 | 615.23
90 | 2302.31 | 89 | 95.47 | 15.62 | 621.9259
90 | 2302.31 | 90 | 96.54 | 15.62 | 628.6157
90 | 2302.31 | 91 | 97.61 | 15.62 | 635.2996
90 | 2302.31 | 92 | 98.68 | 15.62 | 641.9775
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 121017
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 121017
Dette skema anvendes fra og med 29/10-2012
SO2 refgas B7123 skiftet d. 120313

## Fort.SO2_65% (121029)
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
65 | 1688.83 | 4 | 7.41 | 15.62 | 68.2357
65 | 1688.83 | 5 | 8.46 | 15.62 | 77.8566
65 | 1688.83 | 6 | 9.5 | 15.62 | 87.3741
65 | 1688.83 | 7 | 10.55 | 15.62 | 96.9712
65 | 1688.83 | 8 | 11.59 | 15.62 | 106.4653
65 | 1688.83 | 9 | 12.63 | 15.62 | 115.9478
65 | 1688.83 | 10 | 13.68 | 15.62 | 125.5097
65 | 1688.83 | 11 | 14.72 | 15.62 | 134.969
65 | 1688.83 | 12 | 15.76 | 15.62 | 144.4167
65 | 1688.83 | 13 | 16.8 | 15.62 | 153.8528
65 | 1688.83 | 14 | 17.83 | 15.62 | 163.1869
65 | 1688.83 | 15 | 18.87 | 15.62 | 172.6002
65 | 1688.83 | 16 | 19.91 | 15.62 | 182.0021
65 | 1688.83 | 17 | 20.94 | 15.62 | 191.3022
65 | 1688.83 | 18 | 21.97 | 15.62 | 200.5912
65 | 1688.83 | 19 | 23.01 | 15.62 | 209.959
65 | 1688.83 | 20 | 24.04 | 15.62 | 219.2255
65 | 1688.83 | 21 | 25.07 | 15.62 | 228.4809
65 | 1688.83 | 22 | 26.1 | 15.62 | 237.7252
65 | 1688.83 | 23 | 27.13 | 15.62 | 246.9583
65 | 1688.83 | 24 | 28.16 | 15.62 | 256.1804
65 | 1688.83 | 25 | 29.19 | 15.62 | 265.3914
65 | 1688.83 | 26 | 30.22 | 15.62 | 274.5914
65 | 1688.83 | 27 | 31.25 | 15.62 | 283.7804
65 | 1688.83 | 28 | 32.28 | 15.62 | 292.9584
65 | 1688.83 | 29 | 33.3 | 15.62 | 302.0364
65 | 1688.83 | 30 | 34.33 | 15.62 | 311.1926
65 | 1688.83 | 31 | 35.36 | 15.62 | 320.3378
65 | 1688.83 | 32 | 36.38 | 15.62 | 329.3834
65 | 1688.83 | 33 | 37.41 | 15.62 | 338.5069
65 | 1688.83 | 34 | 38.44 | 15.62 | 347.6195
65 | 1688.83 | 35 | 39.46 | 15.62 | 356.633
65 | 1688.83 | 36 | 40.49 | 15.62 | 365.724
65 | 1688.83 | 37 | 41.51 | 15.62 | 374.7161
65 | 1688.83 | 38 | 42.54 | 15.62 | 383.7856
65 | 1688.83 | 39 | 43.64 | 15.62 | 393.4595
65 | 1688.83 | 40 | 44.58 | 15.62 | 401.7166
65 | 1688.83 | 41 | 45.61 | 15.62 | 410.754
65 | 1688.83 | 42 | 46.63 | 15.62 | 419.6931
65 | 1688.83 | 43 | 47.66 | 15.62 | 428.7092
65 | 1688.83 | 44 | 48.68 | 15.62 | 437.6272
65 | 1688.83 | 45 | 49.71 | 15.62 | 446.622
65 | 1688.83 | 46 | 50.73 | 15.62 | 455.519
65 | 1688.83 | 47 | 51.76 | 15.62 | 464.4926
65 | 1688.83 | 48 | 52.78 | 15.62 | 473.3687
65 | 1688.83 | 49 | 53.81 | 15.62 | 482.3212
65 | 1688.83 | 50 | 54.84 | 15.62 | 491.2631
65 | 1688.83 | 51 | 55.86 | 15.62 | 500.1079
65 | 1688.83 | 52 | 56.89 | 15.62 | 509.0288
65 | 1688.83 | 53 | 57.92 | 15.62 | 517.9393
65 | 1688.83 | 54 | 58.94 | 15.62 | 526.7528
65 | 1688.83 | 55 | 59.97 | 15.62 | 535.6424
65 | 1688.83 | 56 | 61 | 15.62 | 544.5215
65 | 1688.83 | 57 | 62.03 | 15.62 | 553.3901
65 | 1688.83 | 58 | 63.06 | 15.62 | 562.2483
65 | 1688.83 | 59 | 64.09 | 15.62 | 571.0961
65 | 1688.83 | 60 | 65.12 | 15.62 | 579.9335
65 | 1688.83 | 61 | 66.15 | 15.62 | 588.7606
65 | 1688.83 | 62 | 67.19 | 15.62 | 597.6628
65 | 1688.83 | 63 | 68.22 | 15.62 | 606.469
65 | 1688.83 | 64 | 69.25 | 15.62 | 615.2649
65 | 1688.83 | 65 | 70.29 | 15.62 | 624.1358
65 | 1688.83 | 66 | 71.32 | 15.62 | 632.9111
65 | 1688.83 | 67 | 72.36 | 15.62 | 641.7611
65 | 1688.83 | 68 | 73.4 | 15.62 | 650.6007
65 | 1688.83 | 69 | 74.44 | 15.62 | 659.4298
65 | 1688.83 | 70 | 75.48 | 15.62 | 668.2486
65 | 1688.83 | 71 | 76.52 | 15.62 | 677.0569
65 | 1688.83 | 72 | 77.56 | 15.62 | 685.8549
65 | 1688.83 | 73 | 78.6 | 15.62 | 694.6425
65 | 1688.83 | 74 | 79.65 | 15.62 | 703.5041
65 | 1688.83 | 75 | 80.69 | 15.62 | 712.271
65 | 1688.83 | 76 | 81.74 | 15.62 | 721.1117
65 | 1688.83 | 77 | 82.78 | 15.62 | 729.8579
65 | 1688.83 | 78 | 83.83 | 15.62 | 738.6778
65 | 1688.83 | 79 | 84.88 | 15.62 | 747.4872
65 | 1688.83 | 80 | 85.94 | 15.62 | 756.37
65 | 1688.83 | 81 | 86.99 | 15.62 | 765.1585
65 | 1688.83 | 82 | 88.04 | 15.62 | 773.9366
65 | 1688.83 | 83 | 89.1 | 15.62 | 782.7878
65 | 1688.83 | 84 | 90.16 | 15.62 | 791.6285
65 | 1688.83 | 85 | 91.22 | 15.62 | 800.4586
65 | 1688.83 | 86 | 92.28 | 15.62 | 809.2783
65 | 1688.83 | 87 | 93.34 | 15.62 | 818.0874
65 | 1688.83 | 88 | 94.4 | 15.62 | 826.886
65 | 1688.83 | 89 | 95.47 | 15.62 | 835.7571
65 | 1688.83 | 90 | 96.54 | 15.62 | 844.6175
65 | 1688.83 | 91 | 97.61 | 15.62 | 853.4673
65 | 1688.83 | 92 | 98.68 | 15.62 | 862.3066
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 121017
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 121017
Dette skema anvendes fra og med 29/10-2012
SO2 refgas B7123 skiftet d. 120313

## Fort.SO2_90% (121128)
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
90 | 2302.31 | 4 | 7.41 | 13.6 | 43.6313
90 | 2302.31 | 5 | 8.46 | 13.6 | 49.7912
90 | 2302.31 | 6 | 9.5 | 13.6 | 55.8869
90 | 2302.31 | 7 | 10.55 | 13.6 | 62.0357
90 | 2302.31 | 8 | 11.59 | 13.6 | 68.1205
90 | 2302.31 | 9 | 12.63 | 13.6 | 74.1998
90 | 2302.31 | 10 | 13.68 | 13.6 | 80.332
90 | 2302.31 | 11 | 14.72 | 13.6 | 86.4003
90 | 2302.31 | 12 | 15.76 | 13.6 | 92.4631
90 | 2302.31 | 13 | 16.8 | 13.6 | 98.5206
90 | 2302.31 | 14 | 17.83 | 13.6 | 104.5144
90 | 2302.31 | 15 | 18.87 | 13.6 | 110.561
90 | 2302.31 | 16 | 19.91 | 13.6 | 116.6022
90 | 2302.31 | 17 | 20.94 | 13.6 | 122.58
90 | 2302.31 | 18 | 21.97 | 13.6 | 128.5525
90 | 2302.31 | 19 | 23.01 | 13.6 | 134.5776
90 | 2302.31 | 20 | 24.04 | 13.6 | 140.5395
90 | 2302.31 | 21 | 25.07 | 13.6 | 146.4961
90 | 2302.31 | 22 | 26.1 | 13.6 | 152.4474
90 | 2302.31 | 23 | 27.13 | 13.6 | 158.3934
90 | 2302.31 | 24 | 28.16 | 13.6 | 164.3342
90 | 2302.31 | 25 | 29.19 | 13.6 | 170.2698
90 | 2302.31 | 26 | 30.22 | 13.6 | 176.2001
90 | 2302.31 | 27 | 31.25 | 13.6 | 182.1252
90 | 2302.31 | 28 | 32.28 | 13.6 | 188.045
90 | 2302.31 | 29 | 33.3 | 13.6 | 193.9022
90 | 2302.31 | 30 | 34.33 | 13.6 | 199.8117
90 | 2302.31 | 31 | 35.36 | 13.6 | 205.7159
90 | 2302.31 | 32 | 36.38 | 13.6 | 211.5578
90 | 2302.31 | 33 | 37.41 | 13.6 | 217.4517
90 | 2302.31 | 34 | 38.44 | 13.6 | 223.3404
90 | 2302.31 | 35 | 39.46 | 13.6 | 229.1668
90 | 2302.31 | 36 | 40.49 | 13.6 | 235.0452
90 | 2302.31 | 37 | 41.51 | 13.6 | 240.8615
90 | 2302.31 | 38 | 42.54 | 13.6 | 246.7296
90 | 2302.31 | 39 | 43.64 | 13.6 | 252.9909
90 | 2302.31 | 40 | 44.58 | 13.6 | 258.3368
90 | 2302.31 | 41 | 45.61 | 13.6 | 264.1896
90 | 2302.31 | 42 | 46.63 | 13.6 | 269.9805
90 | 2302.31 | 43 | 47.66 | 13.6 | 275.8231
90 | 2302.31 | 44 | 48.68 | 13.6 | 281.6039
90 | 2302.31 | 45 | 49.71 | 13.6 | 287.4363
90 | 2302.31 | 46 | 50.73 | 13.6 | 293.2071
90 | 2302.31 | 47 | 51.76 | 13.6 | 299.0293
90 | 2302.31 | 48 | 52.78 | 13.6 | 304.7901
90 | 2302.31 | 49 | 53.81 | 13.6 | 310.6022
90 | 2302.31 | 50 | 54.84 | 13.6 | 316.4092
90 | 2302.31 | 51 | 55.86 | 13.6 | 322.1549
90 | 2302.31 | 52 | 56.89 | 13.6 | 327.9518
90 | 2302.31 | 53 | 57.92 | 13.6 | 333.7437
90 | 2302.31 | 54 | 58.94 | 13.6 | 339.4744
90 | 2302.31 | 55 | 59.97 | 13.6 | 345.2563
90 | 2302.31 | 56 | 61 | 13.6 | 351.0331
90 | 2302.31 | 57 | 62.03 | 13.6 | 356.8049
90 | 2302.31 | 58 | 63.06 | 13.6 | 362.5716
90 | 2302.31 | 59 | 64.09 | 13.6 | 368.3333
90 | 2302.31 | 60 | 65.12 | 13.6 | 374.09
90 | 2302.31 | 61 | 66.15 | 13.6 | 379.8418
90 | 2302.31 | 62 | 67.19 | 13.6 | 385.6442
90 | 2302.31 | 63 | 68.22 | 13.6 | 391.3859
90 | 2302.31 | 64 | 69.25 | 13.6 | 397.1226
90 | 2302.31 | 65 | 70.29 | 13.6 | 402.9099
90 | 2302.31 | 66 | 71.32 | 13.6 | 408.6366
90 | 2302.31 | 67 | 72.36 | 13.6 | 414.4138
90 | 2302.31 | 68 | 73.4 | 13.6 | 420.186
90 | 2302.31 | 69 | 74.44 | 13.6 | 425.9531
90 | 2302.31 | 70 | 75.48 | 13.6 | 431.7152
90 | 2302.31 | 71 | 76.52 | 13.6 | 437.4722
90 | 2302.31 | 72 | 77.56 | 13.6 | 443.2242
90 | 2302.31 | 73 | 78.6 | 13.6 | 448.9712
90 | 2302.31 | 74 | 79.65 | 13.6 | 454.7683
90 | 2302.31 | 75 | 80.69 | 13.6 | 460.5052
90 | 2302.31 | 76 | 81.74 | 13.6 | 466.2922
90 | 2302.31 | 77 | 82.78 | 13.6 | 472.0191
90 | 2302.31 | 78 | 83.83 | 13.6 | 477.7959
90 | 2302.31 | 79 | 84.88 | 13.6 | 483.5677
90 | 2302.31 | 80 | 85.94 | 13.6 | 489.3893
90 | 2302.31 | 81 | 86.99 | 13.6 | 495.1509
90 | 2302.31 | 82 | 88.04 | 13.6 | 500.9074
90 | 2302.31 | 83 | 89.1 | 13.6 | 506.7136
90 | 2302.31 | 84 | 90.16 | 13.6 | 512.5147
90 | 2302.31 | 85 | 91.22 | 13.6 | 518.3106
90 | 2302.31 | 86 | 92.28 | 13.6 | 524.1014
90 | 2302.31 | 87 | 93.34 | 13.6 | 529.8871
90 | 2302.31 | 88 | 94.4 | 13.6 | 535.6676
90 | 2302.31 | 89 | 95.47 | 13.6 | 541.4976
90 | 2302.31 | 90 | 96.54 | 13.6 | 547.3223
90 | 2302.31 | 91 | 97.61 | 13.6 | 553.1418
90 | 2302.31 | 92 | 98.68 | 13.6 | 558.9561
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 121017
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 121017
Dette skema anvendes fra og med 28/11-2012
SO2 refgas 7522060001430 skiftet d. 121128

## Fort.SO2_65% (121128)
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
65 | 1688.83 | 4 | 7.41 | 13.6 | 59.4114
65 | 1688.83 | 5 | 8.46 | 13.6 | 67.7881
65 | 1688.83 | 6 | 9.5 | 13.6 | 76.0747
65 | 1688.83 | 7 | 10.55 | 13.6 | 84.4308
65 | 1688.83 | 8 | 11.59 | 13.6 | 92.6971
65 | 1688.83 | 9 | 12.63 | 13.6 | 100.9533
65 | 1688.83 | 10 | 13.68 | 13.6 | 109.2787
65 | 1688.83 | 11 | 14.72 | 13.6 | 117.5146
65 | 1688.83 | 12 | 15.76 | 13.6 | 125.7405
65 | 1688.83 | 13 | 16.8 | 13.6 | 133.9564
65 | 1688.83 | 14 | 17.83 | 13.6 | 142.0834
65 | 1688.83 | 15 | 18.87 | 13.6 | 150.2793
65 | 1688.83 | 16 | 19.91 | 13.6 | 158.4653
65 | 1688.83 | 17 | 20.94 | 13.6 | 166.5628
65 | 1688.83 | 18 | 21.97 | 13.6 | 174.6505
65 | 1688.83 | 19 | 23.01 | 13.6 | 182.8068
65 | 1688.83 | 20 | 24.04 | 13.6 | 190.875
65 | 1688.83 | 21 | 25.07 | 13.6 | 198.9334
65 | 1688.83 | 22 | 26.1 | 13.6 | 206.9822
65 | 1688.83 | 23 | 27.13 | 13.6 | 215.0213
65 | 1688.83 | 24 | 28.16 | 13.6 | 223.0508
65 | 1688.83 | 25 | 29.19 | 13.6 | 231.0707
65 | 1688.83 | 26 | 30.22 | 13.6 | 239.0809
65 | 1688.83 | 27 | 31.25 | 13.6 | 247.0815
65 | 1688.83 | 28 | 32.28 | 13.6 | 255.0726
65 | 1688.83 | 29 | 33.3 | 13.6 | 262.9767
65 | 1688.83 | 30 | 34.33 | 13.6 | 270.9487
65 | 1688.83 | 31 | 35.36 | 13.6 | 278.9113
65 | 1688.83 | 32 | 36.38 | 13.6 | 286.7871
65 | 1688.83 | 33 | 37.41 | 13.6 | 294.7307
65 | 1688.83 | 34 | 38.44 | 13.6 | 302.6649
65 | 1688.83 | 35 | 39.46 | 13.6 | 310.5127
65 | 1688.83 | 36 | 40.49 | 13.6 | 318.4281
65 | 1688.83 | 37 | 41.51 | 13.6 | 326.2573
65 | 1688.83 | 38 | 42.54 | 13.6 | 334.1539
65 | 1688.83 | 39 | 43.64 | 13.6 | 342.5768
65 | 1688.83 | 40 | 44.58 | 13.6 | 349.7661
65 | 1688.83 | 41 | 45.61 | 13.6 | 357.6347
65 | 1688.83 | 42 | 46.63 | 13.6 | 365.4178
65 | 1688.83 | 43 | 47.66 | 13.6 | 373.2679
65 | 1688.83 | 44 | 48.68 | 13.6 | 381.0326
65 | 1688.83 | 45 | 49.71 | 13.6 | 388.8642
65 | 1688.83 | 46 | 50.73 | 13.6 | 396.6106
65 | 1688.83 | 47 | 51.76 | 13.6 | 404.4238
65 | 1688.83 | 48 | 52.78 | 13.6 | 412.152
65 | 1688.83 | 49 | 53.81 | 13.6 | 419.9467
65 | 1688.83 | 50 | 54.84 | 13.6 | 427.7323
65 | 1688.83 | 51 | 55.86 | 13.6 | 435.4332
65 | 1688.83 | 52 | 56.89 | 13.6 | 443.2005
65 | 1688.83 | 53 | 57.92 | 13.6 | 450.9586
65 | 1688.83 | 54 | 58.94 | 13.6 | 458.6324
65 | 1688.83 | 55 | 59.97 | 13.6 | 466.3724
65 | 1688.83 | 56 | 61 | 13.6 | 474.1032
65 | 1688.83 | 57 | 62.03 | 13.6 | 481.8249
65 | 1688.83 | 58 | 63.06 | 13.6 | 489.5376
65 | 1688.83 | 59 | 64.09 | 13.6 | 497.2412
65 | 1688.83 | 60 | 65.12 | 13.6 | 504.9357
65 | 1688.83 | 61 | 66.15 | 13.6 | 512.6212
65 | 1688.83 | 62 | 67.19 | 13.6 | 520.3722
65 | 1688.83 | 63 | 68.22 | 13.6 | 528.0396
65 | 1688.83 | 64 | 69.25 | 13.6 | 535.698
65 | 1688.83 | 65 | 70.29 | 13.6 | 543.4217
65 | 1688.83 | 66 | 71.32 | 13.6 | 551.0621
65 | 1688.83 | 67 | 72.36 | 13.6 | 558.7677
65 | 1688.83 | 68 | 73.4 | 13.6 | 566.4641
65 | 1688.83 | 69 | 74.44 | 13.6 | 574.1514
65 | 1688.83 | 70 | 75.48 | 13.6 | 581.8297
65 | 1688.83 | 71 | 76.52 | 13.6 | 589.499
65 | 1688.83 | 72 | 77.56 | 13.6 | 597.1592
65 | 1688.83 | 73 | 78.6 | 13.6 | 604.8104
65 | 1688.83 | 74 | 79.65 | 13.6 | 612.526
65 | 1688.83 | 75 | 80.69 | 13.6 | 620.1591
65 | 1688.83 | 76 | 81.74 | 13.6 | 627.8566
65 | 1688.83 | 77 | 82.78 | 13.6 | 635.4717
65 | 1688.83 | 78 | 83.83 | 13.6 | 643.151
65 | 1688.83 | 79 | 84.88 | 13.6 | 650.8212
65 | 1688.83 | 80 | 85.94 | 13.6 | 658.5552
65 | 1688.83 | 81 | 86.99 | 13.6 | 666.2072
65 | 1688.83 | 82 | 88.04 | 13.6 | 673.8501
65 | 1688.83 | 83 | 89.1 | 13.6 | 681.5566
65 | 1688.83 | 84 | 90.16 | 13.6 | 689.254
65 | 1688.83 | 85 | 91.22 | 13.6 | 696.9422
65 | 1688.83 | 86 | 92.28 | 13.6 | 704.6213
65 | 1688.83 | 87 | 93.34 | 13.6 | 712.2912
65 | 1688.83 | 88 | 94.4 | 13.6 | 719.952
65 | 1688.83 | 89 | 95.47 | 13.6 | 727.6758
65 | 1688.83 | 90 | 96.54 | 13.6 | 735.3904
65 | 1688.83 | 91 | 97.61 | 13.6 | 743.0958
65 | 1688.83 | 92 | 98.68 | 13.6 | 750.7919
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 121017
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 121017
Dette skema anvendes fra og med 28/11-2012
SO2 refgas 7522060001430 skiftet d. 121128

## Fort.SO2_65% (140528)
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb | Inds v skift af ref
65 | 1670.68 | 4 | 7.4 | 14.3 | 63.0602
65 | 1670.68 | 5 | 8.44 | 14.3 | 71.8781
65 | 1670.68 | 6 | 9.48 | 14.3 | 80.6852
65 | 1670.68 | 7 | 10.52 | 14.3 | 89.4813
65 | 1670.68 | 8 | 11.56 | 14.3 | 98.2666
65 | 1670.68 | 9 | 12.59 | 14.3 | 106.9567
65 | 1670.68 | 10 | 13.63 | 14.3 | 115.7204
65 | 1670.68 | 11 | 14.66 | 14.3 | 124.3891
65 | 1670.68 | 12 | 15.69 | 14.3 | 133.0473
65 | 1670.68 | 13 | 16.72 | 14.3 | 141.6949
65 | 1670.68 | 14 | 17.75 | 14.3 | 150.332
65 | 1670.68 | 15 | 18.78 | 14.3 | 158.9585
65 | 1670.68 | 16 | 19.81 | 14.3 | 167.5745
65 | 1670.68 | 17 | 20.84 | 14.3 | 176.18
65 | 1670.68 | 18 | 21.86 | 14.3 | 184.6916
65 | 1670.68 | 19 | 22.89 | 14.3 | 193.2763
65 | 1670.68 | 20 | 23.91 | 14.3 | 201.7674
65 | 1670.68 | 21 | 24.93 | 14.3 | 210.2482
65 | 1670.68 | 22 | 25.96 | 14.3 | 218.8019
65 | 1670.68 | 23 | 26.98 | 14.3 | 227.2622
65 | 1670.68 | 24 | 28 | 14.3 | 235.7124
65 | 1670.68 | 25 | 29.02 | 14.3 | 244.1525
65 | 1670.68 | 26 | 30.04 | 14.3 | 252.5824
65 | 1670.68 | 27 | 31.06 | 14.3 | 261.0023
65 | 1670.68 | 28 | 32.08 | 14.3 | 269.412
65 | 1670.68 | 29 | 33.1 | 14.3 | 277.8117
65 | 1670.68 | 30 | 34.11 | 14.3 | 286.1191
65 | 1670.68 | 31 | 35.13 | 14.3 | 294.4988
65 | 1670.68 | 32 | 36.15 | 14.3 | 302.8685
65 | 1670.68 | 33 | 37.16 | 14.3 | 311.1462
65 | 1670.68 | 34 | 38.18 | 14.3 | 319.496
65 | 1670.68 | 35 | 39.2 | 14.3 | 327.8359
65 | 1670.68 | 36 | 40.21 | 14.3 | 336.0841
65 | 1670.68 | 37 | 41.23 | 14.3 | 344.4042
65 | 1670.68 | 38 | 42.24 | 14.3 | 352.6329
65 | 1670.68 | 39 | 43.26 | 14.3 | 360.9333
65 | 1670.68 | 40 | 44.27 | 14.3 | 369.1425
65 | 1670.68 | 41 | 45.29 | 14.3 | 377.4233
65 | 1670.68 | 42 | 46.3 | 14.3 | 385.6131
65 | 1670.68 | 43 | 47.32 | 14.3 | 393.8743
65 | 1670.68 | 44 | 48.33 | 14.3 | 402.0448
65 | 1670.68 | 45 | 49.35 | 14.3 | 410.2864
65 | 1670.68 | 46 | 50.36 | 14.3 | 418.4377
65 | 1670.68 | 47 | 51.38 | 14.3 | 426.6599
65 | 1670.68 | 48 | 52.39 | 14.3 | 434.792
65 | 1670.68 | 49 | 53.41 | 14.3 | 442.9949
65 | 1670.68 | 50 | 54.43 | 14.3 | 451.188
65 | 1670.68 | 51 | 55.44 | 14.3 | 459.2914
65 | 1670.68 | 52 | 56.46 | 14.3 | 467.4653
65 | 1670.68 | 53 | 57.48 | 14.3 | 475.6296
65 | 1670.68 | 54 | 58.5 | 14.3 | 483.7842
65 | 1670.68 | 55 | 59.52 | 14.3 | 491.9293
65 | 1670.68 | 56 | 60.54 | 14.3 | 500.0647
65 | 1670.68 | 57 | 51.56 | 14.3 | 428.1099
65 | 1670.68 | 58 | 62.58 | 14.3 | 516.3068
65 | 1670.68 | 59 | 63.6 | 14.3 | 524.4136
65 | 1670.68 | 60 | 64.62 | 14.3 | 532.5108
65 | 1670.68 | 61 | 65.64 | 14.3 | 540.5985
65 | 1670.68 | 62 | 66.67 | 14.3 | 548.7559
65 | 1670.68 | 63 | 67.69 | 14.3 | 556.8245
65 | 1670.68 | 64 | 68.72 | 14.3 | 564.9626
65 | 1670.68 | 65 | 69.74 | 14.3 | 573.0123
65 | 1670.68 | 66 | 70.77 | 14.3 | 581.1312
65 | 1670.68 | 67 | 71.8 | 14.3 | 589.2406
65 | 1670.68 | 68 | 72.83 | 14.3 | 597.3404
65 | 1670.68 | 69 | 73.86 | 14.3 | 605.4307
65 | 1670.68 | 70 | 74.89 | 14.3 | 613.5113
65 | 1670.68 | 71 | 75.92 | 14.3 | 621.5825
65 | 1670.68 | 72 | 76.96 | 14.3 | 629.7224
65 | 1670.68 | 73 | 77.99 | 14.3 | 637.7744
65 | 1670.68 | 74 | 79.03 | 14.3 | 645.895
65 | 1670.68 | 75 | 80.06 | 14.3 | 653.9281
65 | 1670.68 | 76 | 81.1 | 14.3 | 662.0295
65 | 1670.68 | 77 | 82.14 | 14.3 | 670.1213
65 | 1670.68 | 78 | 83.19 | 14.3 | 678.2812
65 | 1670.68 | 79 | 84.23 | 14.3 | 686.3537
65 | 1670.68 | 80 | 85.27 | 14.3 | 694.4167
65 | 1670.68 | 81 | 86.32 | 14.3 | 702.5475
65 | 1670.68 | 82 | 87.37 | 14.3 | 710.6686
65 | 1670.68 | 83 | 88.42 | 14.3 | 718.7801
65 | 1670.68 | 84 | 89.47 | 14.3 | 726.8818
65 | 1670.68 | 85 | 90.52 | 14.3 | 734.9739
65 | 1670.68 | 86 | 91.58 | 14.3 | 743.1332
65 | 1670.68 | 87 | 92.63 | 14.3 | 751.206
65 | 1670.68 | 88 | 93.69 | 14.3 | 759.3458
65 | 1670.68 | 89 | 94.75 | 14.3 | 767.4759
65 | 1670.68 | 90 | 95.81 | 14.3 | 775.5962
65 | 1670.68 | 91 | 96.88 | 14.3 | 783.7833
65 | 1670.68 | 92 | 97.94 | 14.3 | 791.8841
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 121017
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 121017
Dette skema anvendes fra og med 28/05-2014
SO2 refgas 7521120000583 14,3 ppb skiftet d. 140528.

## Fort.SO2_65% (141003)
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb | Inds v skift af ref
65 | 1673.29 | 4 | 7.53 | 14.3 | 64.0634
65 | 1673.29 | 5 | 8.56 | 14.3 | 72.7818
65 | 1673.29 | 6 | 9.6 | 14.3 | 81.574
65 | 1673.29 | 7 | 10.63 | 14.3 | 90.2709
65 | 1673.29 | 8 | 11.66 | 14.3 | 98.9572
65 | 1673.29 | 9 | 12.69 | 14.3 | 107.6329
65 | 1673.29 | 10 | 13.71 | 14.3 | 116.214
65 | 1673.29 | 11 | 14.74 | 14.3 | 124.8686
65 | 1673.29 | 12 | 15.77 | 14.3 | 133.5127
65 | 1673.29 | 13 | 16.79 | 14.3 | 142.0625
65 | 1673.29 | 14 | 17.82 | 14.3 | 150.6856
65 | 1673.29 | 15 | 18.84 | 14.3 | 159.2147
65 | 1673.29 | 16 | 19.87 | 14.3 | 167.817
65 | 1673.29 | 17 | 20.89 | 14.3 | 176.3254
65 | 1673.29 | 18 | 21.91 | 14.3 | 184.8236
65 | 1673.29 | 19 | 22.93 | 14.3 | 193.3116
65 | 1673.29 | 20 | 23.96 | 14.3 | 201.8724
65 | 1673.29 | 21 | 24.98 | 14.3 | 210.3399
65 | 1673.29 | 22 | 26 | 14.3 | 218.7973
65 | 1673.29 | 23 | 27.02 | 14.3 | 227.2444
65 | 1673.29 | 24 | 28.04 | 14.3 | 235.6815
65 | 1673.29 | 25 | 29.05 | 14.3 | 244.0259
65 | 1673.29 | 26 | 30.07 | 14.3 | 252.4428
65 | 1673.29 | 27 | 31.09 | 14.3 | 260.8497
65 | 1673.29 | 28 | 32.11 | 14.3 | 269.2465
65 | 1673.29 | 29 | 33.13 | 14.3 | 277.6333
65 | 1673.29 | 30 | 34.14 | 14.3 | 285.928
65 | 1673.29 | 31 | 35.16 | 14.3 | 294.2948
65 | 1673.29 | 32 | 36.18 | 14.3 | 302.6517
65 | 1673.29 | 33 | 37.19 | 14.3 | 310.9168
65 | 1673.29 | 34 | 38.21 | 14.3 | 319.2539
65 | 1673.29 | 35 | 39.23 | 14.3 | 327.581
65 | 1673.29 | 36 | 40.24 | 14.3 | 335.8167
65 | 1673.29 | 37 | 41.26 | 14.3 | 344.1241
65 | 1673.29 | 38 | 42.28 | 14.3 | 352.4216
65 | 1673.29 | 39 | 43.29 | 14.3 | 360.6281
65 | 1673.29 | 40 | 44.31 | 14.3 | 368.906
65 | 1673.29 | 41 | 45.32 | 14.3 | 377.0931
65 | 1673.29 | 42 | 46.34 | 14.3 | 385.3515
65 | 1673.29 | 43 | 47.36 | 14.3 | 393.6001
65 | 1673.29 | 44 | 48.37 | 14.3 | 401.7582
65 | 1673.29 | 45 | 49.39 | 14.3 | 409.9873
65 | 1673.29 | 46 | 50.41 | 14.3 | 418.2068
65 | 1673.29 | 47 | 51.43 | 14.3 | 426.4165
65 | 1673.29 | 48 | 52.44 | 14.3 | 434.5361
65 | 1673.29 | 49 | 53.46 | 14.3 | 442.7265
65 | 1673.29 | 50 | 54.48 | 14.3 | 450.9072
65 | 1673.29 | 51 | 55.5 | 14.3 | 459.0783
65 | 1673.29 | 52 | 56.52 | 14.3 | 467.2398
65 | 1673.29 | 53 | 57.54 | 14.3 | 475.3916
65 | 1673.29 | 54 | 58.55 | 14.3 | 483.454
65 | 1673.29 | 55 | 59.58 | 14.3 | 491.6664
65 | 1673.29 | 56 | 60.6 | 14.3 | 499.7895
65 | 1673.29 | 57 | 61.62 | 14.3 | 507.903
65 | 1673.29 | 58 | 62.64 | 14.3 | 516.007
65 | 1673.29 | 59 | 63.66 | 14.3 | 524.1014
65 | 1673.29 | 60 | 64.68 | 14.3 | 532.1864
65 | 1673.29 | 61 | 65.71 | 14.3 | 540.341
65 | 1673.29 | 62 | 66.73 | 14.3 | 548.4069
65 | 1673.29 | 63 | 67.76 | 14.3 | 556.5423
65 | 1673.29 | 64 | 68.78 | 14.3 | 564.5893
65 | 1673.29 | 65 | 69.81 | 14.3 | 572.7055
65 | 1673.29 | 66 | 70.84 | 14.3 | 580.8122
65 | 1673.29 | 67 | 71.86 | 14.3 | 588.8308
65 | 1673.29 | 68 | 72.89 | 14.3 | 596.9184
65 | 1673.29 | 69 | 73.92 | 14.3 | 604.9965
65 | 1673.29 | 70 | 74.95 | 14.3 | 613.0651
65 | 1673.29 | 71 | 75.99 | 14.3 | 621.2024
65 | 1673.29 | 72 | 77.02 | 14.3 | 629.252
65 | 1673.29 | 73 | 78.05 | 14.3 | 637.292
65 | 1673.29 | 74 | 79.09 | 14.3 | 645.4005
65 | 1673.29 | 75 | 80.12 | 14.3 | 653.4216
65 | 1673.29 | 76 | 81.16 | 14.3 | 661.511
65 | 1673.29 | 77 | 82.2 | 14.3 | 669.5908
65 | 1673.29 | 78 | 83.24 | 14.3 | 677.6611
65 | 1673.29 | 79 | 84.28 | 14.3 | 685.7218
65 | 1673.29 | 80 | 85.32 | 14.3 | 693.7729
65 | 1673.29 | 81 | 86.37 | 14.3 | 701.8918
65 | 1673.29 | 82 | 87.4 | 14.3 | 709.8467
65 | 1673.29 | 83 | 88.45 | 14.3 | 717.9465
65 | 1673.29 | 84 | 89.5 | 14.3 | 726.0366
65 | 1673.29 | 85 | 90.54 | 14.3 | 734.0401
65 | 1673.29 | 86 | 91.59 | 14.3 | 742.1111
65 | 1673.29 | 87 | 92.64 | 14.3 | 750.1724
65 | 1673.29 | 88 | 93.7 | 14.3 | 758.3008
65 | 1673.29 | 89 | 94.75 | 14.3 | 766.343
65 | 1673.29 | 90 | 95.81 | 14.3 | 774.452
65 | 1673.29 | 91 | 96.86 | 14.3 | 782.4749
65 | 1673.29 | 92 | 97.92 | 14.3 | 790.5646
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 150304
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 150303
Dette skema anvendes fra og med 05/03-2015
SO2 refgas 7521120000583 14,3 ppb skiftet d. 140528.

## Fort.SO2_90% (141003)
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb | Inds v skift af ref
90 | 2284.3 | 4 | 7.36 | 14.3 | 45.9265
90 | 2284.3 | 5 | 8.4 | 14.3 | 52.3924
90 | 2284.3 | 6 | 9.44 | 14.3 | 58.8524
90 | 2284.3 | 7 | 10.48 | 14.3 | 65.3065
90 | 2284.3 | 8 | 11.51 | 14.3 | 71.6928
90 | 2284.3 | 9 | 12.55 | 14.3 | 78.1353
90 | 2284.3 | 10 | 13.58 | 14.3 | 84.5101
90 | 2284.3 | 11 | 14.62 | 14.3 | 90.941
90 | 2284.3 | 12 | 15.65 | 14.3 | 97.3043
90 | 2284.3 | 13 | 16.68 | 14.3 | 103.6619
90 | 2284.3 | 14 | 17.71 | 14.3 | 110.0139
90 | 2284.3 | 15 | 18.74 | 14.3 | 116.3601
90 | 2284.3 | 16 | 19.77 | 14.3 | 122.7007
90 | 2284.3 | 17 | 20.8 | 14.3 | 129.0356
90 | 2284.3 | 18 | 21.82 | 14.3 | 135.3035
90 | 2284.3 | 19 | 22.82 | 14.3 | 141.443
90 | 2284.3 | 20 | 23.88 | 14.3 | 147.9451
90 | 2284.3 | 21 | 24.9 | 14.3 | 154.1963
90 | 2284.3 | 22 | 25.93 | 14.3 | 160.5031
90 | 2284.3 | 23 | 26.95 | 14.3 | 166.7431
90 | 2284.3 | 24 | 27.97 | 14.3 | 172.9776
90 | 2284.3 | 25 | 28.99 | 14.3 | 179.2067
90 | 2284.3 | 26 | 30.02 | 14.3 | 185.4912
90 | 2284.3 | 27 | 31.04 | 14.3 | 191.7092
90 | 2284.3 | 28 | 32.06 | 14.3 | 197.9217
90 | 2284.3 | 29 | 33.08 | 14.3 | 204.1288
90 | 2284.3 | 30 | 34.1 | 14.3 | 210.3304
90 | 2284.3 | 31 | 35.12 | 14.3 | 216.5265
90 | 2284.3 | 32 | 36.14 | 14.3 | 222.7172
90 | 2284.3 | 33 | 37.16 | 14.3 | 228.9025
90 | 2284.3 | 34 | 38.17 | 14.3 | 235.0218
90 | 2284.3 | 35 | 39.19 | 14.3 | 241.1962
90 | 2284.3 | 36 | 40.21 | 14.3 | 247.3653
90 | 2284.3 | 37 | 41.23 | 14.3 | 253.5289
90 | 2284.3 | 38 | 42.25 | 14.3 | 259.6871
90 | 2284.3 | 39 | 43.26 | 14.3 | 265.7796
90 | 2284.3 | 40 | 44.28 | 14.3 | 271.9271
90 | 2284.3 | 41 | 45.3 | 14.3 | 278.0692
90 | 2284.3 | 42 | 46.32 | 14.3 | 284.2059
90 | 2284.3 | 43 | 47.34 | 14.3 | 290.3373
90 | 2284.3 | 44 | 48.35 | 14.3 | 296.4032
90 | 2284.3 | 45 | 49.37 | 14.3 | 302.5239
90 | 2284.3 | 46 | 50.39 | 14.3 | 308.6393
90 | 2284.3 | 47 | 51.41 | 14.3 | 314.7493
90 | 2284.3 | 48 | 52.43 | 14.3 | 320.8539
90 | 2284.3 | 49 | 53.44 | 14.3 | 326.8935
90 | 2284.3 | 50 | 54.46 | 14.3 | 332.9876
90 | 2284.3 | 51 | 55.48 | 14.3 | 339.0763
90 | 2284.3 | 52 | 56.5 | 14.3 | 345.1598
90 | 2284.3 | 53 | 57.51 | 14.3 | 351.1784
90 | 2284.3 | 54 | 58.54 | 14.3 | 357.3108
90 | 2284.3 | 55 | 59.56 | 14.3 | 363.3784
90 | 2284.3 | 56 | 60.58 | 14.3 | 369.4407
90 | 2284.3 | 57 | 61.61 | 14.3 | 375.557
90 | 2284.3 | 58 | 62.63 | 14.3 | 381.6087
90 | 2284.3 | 59 | 63.65 | 14.3 | 387.6552
90 | 2284.3 | 60 | 64.67 | 14.3 | 393.6964
90 | 2284.3 | 61 | 65.7 | 14.3 | 399.7915
90 | 2284.3 | 62 | 66.72 | 14.3 | 405.8222
90 | 2284.3 | 63 | 67.75 | 14.3 | 411.9066
90 | 2284.3 | 64 | 68.77 | 14.3 | 417.9268
90 | 2284.3 | 65 | 69.8 | 14.3 | 424.0007
90 | 2284.3 | 66 | 70.83 | 14.3 | 430.0693
90 | 2284.3 | 67 | 71.86 | 14.3 | 436.1325
90 | 2284.3 | 68 | 72.89 | 14.3 | 442.1905
90 | 2284.3 | 69 | 73.92 | 14.3 | 448.2432
90 | 2284.3 | 70 | 74.95 | 14.3 | 454.2906
90 | 2284.3 | 71 | 75.98 | 14.3 | 460.3327
90 | 2284.3 | 72 | 77.01 | 14.3 | 466.3695
90 | 2284.3 | 73 | 78.05 | 14.3 | 472.4596
90 | 2284.3 | 74 | 79.08 | 14.3 | 478.4859
90 | 2284.3 | 75 | 80.12 | 14.3 | 484.5653
90 | 2284.3 | 76 | 81.16 | 14.3 | 490.6395
90 | 2284.3 | 77 | 82.2 | 14.3 | 496.7082
90 | 2284.3 | 78 | 83.24 | 14.3 | 502.7717
90 | 2284.3 | 79 | 84.28 | 14.3 | 508.8298
90 | 2284.3 | 80 | 85.32 | 14.3 | 514.8826
90 | 2284.3 | 81 | 86.37 | 14.3 | 520.9882
90 | 2284.3 | 82 | 87.41 | 14.3 | 527.0303
90 | 2284.3 | 83 | 88.46 | 14.3 | 533.1251
90 | 2284.3 | 84 | 89.51 | 14.3 | 539.2146
90 | 2284.3 | 85 | 90.56 | 14.3 | 545.2987
90 | 2284.3 | 86 | 91.61 | 14.3 | 551.3774
90 | 2284.3 | 87 | 92.66 | 14.3 | 557.4507
90 | 2284.3 | 88 | 93.71 | 14.3 | 563.5187
90 | 2284.3 | 89 | 94.77 | 14.3 | 569.639
90 | 2284.3 | 90 | 95.83 | 14.3 | 575.7538
90 | 2284.3 | 91 | 96.88 | 14.3 | 581.8057
90 | 2284.3 | 92 | 97.95 | 14.3 | 587.9673
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 141002
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 140929
Dette skema anvendes fra og med 03/10-2014
SO2 refgas 7521120000583 14,3 ppb skiftet d. 140528.

## Fort.SO2_65% (140305)
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb | Inds v skift af ref
65 | 1679.91 | 4 | 7.11 | 14.3 | 60.2678
65 | 1679.91 | 5 | 8.14 | 14.3 | 68.9565
65 | 1679.91 | 6 | 9.16 | 14.3 | 77.5504
65 | 1679.91 | 7 | 10.19 | 14.3 | 86.218
65 | 1679.91 | 8 | 11.22 | 14.3 | 94.875
65 | 1679.91 | 9 | 12.24 | 14.3 | 103.4376
65 | 1679.91 | 10 | 13.26 | 14.3 | 111.9899
65 | 1679.91 | 11 | 14.29 | 14.3 | 120.6156
65 | 1679.91 | 12 | 15.31 | 14.3 | 129.1472
65 | 1679.91 | 13 | 16.33 | 14.3 | 137.6686
65 | 1679.91 | 14 | 17.37 | 14.3 | 146.3465
65 | 1679.91 | 15 | 18.37 | 14.3 | 154.6806
65 | 1679.91 | 16 | 19.39 | 14.3 | 163.1713
65 | 1679.91 | 17 | 20.41 | 14.3 | 171.6518
65 | 1679.91 | 18 | 21.42 | 14.3 | 180.0391
65 | 1679.91 | 19 | 22.44 | 14.3 | 188.4994
65 | 1679.91 | 20 | 23.46 | 14.3 | 196.9496
65 | 1679.91 | 21 | 24.47 | 14.3 | 205.3069
65 | 1679.91 | 22 | 25.49 | 14.3 | 213.737
65 | 1679.91 | 23 | 26.5 | 14.3 | 222.0744
65 | 1679.91 | 24 | 27.52 | 14.3 | 230.4844
65 | 1679.91 | 25 | 28.53 | 14.3 | 238.8021
65 | 1679.91 | 26 | 29.55 | 14.3 | 247.1921
65 | 1679.91 | 27 | 31.09 | 14.3 | 259.8404
65 | 1679.91 | 28 | 32.11 | 14.3 | 268.2054
65 | 1679.91 | 29 | 33.13 | 14.3 | 276.5604
65 | 1679.91 | 30 | 34.14 | 14.3 | 284.8237
65 | 1679.91 | 31 | 35.16 | 14.3 | 293.1589
65 | 1679.91 | 32 | 36.18 | 14.3 | 301.4842
65 | 1679.91 | 33 | 37.19 | 14.3 | 309.7181
65 | 1679.91 | 34 | 38.21 | 14.3 | 318.0238
65 | 1679.91 | 35 | 39.23 | 14.3 | 326.3196
65 | 1679.91 | 36 | 40.24 | 14.3 | 334.5243
65 | 1679.91 | 37 | 41.26 | 14.3 | 342.8005
65 | 1679.91 | 38 | 42.28 | 14.3 | 351.067
65 | 1679.91 | 39 | 43.29 | 14.3 | 359.2427
65 | 1679.91 | 40 | 44.31 | 14.3 | 367.4896
65 | 1679.91 | 41 | 45.32 | 14.3 | 375.6461
65 | 1679.91 | 42 | 46.34 | 14.3 | 383.8737
65 | 1679.91 | 43 | 47.36 | 14.3 | 392.0916
65 | 1679.91 | 44 | 48.37 | 14.3 | 400.2193
65 | 1679.91 | 45 | 49.39 | 14.3 | 408.4179
65 | 1679.91 | 46 | 50.41 | 14.3 | 416.6068
65 | 1679.91 | 47 | 51.43 | 14.3 | 424.786
65 | 1679.91 | 48 | 52.44 | 14.3 | 432.8756
65 | 1679.91 | 49 | 53.46 | 14.3 | 441.0357
65 | 1679.91 | 50 | 54.48 | 14.3 | 449.1862
65 | 1679.91 | 51 | 55.5 | 14.3 | 457.3271
65 | 1679.91 | 52 | 56.52 | 14.3 | 465.4584
65 | 1679.91 | 53 | 57.54 | 14.3 | 473.5802
65 | 1679.91 | 54 | 58.55 | 14.3 | 481.613
65 | 1679.91 | 55 | 59.58 | 14.3 | 489.7953
65 | 1679.91 | 56 | 60.6 | 14.3 | 497.8885
65 | 1679.91 | 57 | 61.62 | 14.3 | 505.9723
65 | 1679.91 | 58 | 62.64 | 14.3 | 514.0467
65 | 1679.91 | 59 | 63.66 | 14.3 | 522.1115
65 | 1679.91 | 60 | 64.68 | 14.3 | 530.167
65 | 1679.91 | 61 | 65.71 | 14.3 | 538.2918
65 | 1679.91 | 62 | 66.73 | 14.3 | 546.3284
65 | 1679.91 | 63 | 67.76 | 14.3 | 554.4342
65 | 1679.91 | 64 | 68.78 | 14.3 | 562.4519
65 | 1679.91 | 65 | 69.81 | 14.3 | 570.5387
65 | 1679.91 | 66 | 70.84 | 14.3 | 578.616
65 | 1679.91 | 67 | 71.86 | 14.3 | 586.6055
65 | 1679.91 | 68 | 72.89 | 14.3 | 594.664
65 | 1679.91 | 69 | 73.92 | 14.3 | 602.7129
65 | 1679.91 | 70 | 74.95 | 14.3 | 610.7524
65 | 1679.91 | 71 | 75.99 | 14.3 | 618.8604
65 | 1679.91 | 72 | 77.02 | 14.3 | 626.881
65 | 1679.91 | 73 | 78.05 | 14.3 | 634.8921
65 | 1679.91 | 74 | 79.09 | 14.3 | 642.9716
65 | 1679.91 | 75 | 80.12 | 14.3 | 650.9639
65 | 1679.91 | 76 | 81.16 | 14.3 | 659.0243
65 | 1679.91 | 77 | 82.2 | 14.3 | 667.0753
65 | 1679.91 | 78 | 83.24 | 14.3 | 675.1167
65 | 1679.91 | 79 | 84.28 | 14.3 | 683.1486
65 | 1679.91 | 80 | 85.32 | 14.3 | 691.1711
65 | 1679.91 | 81 | 86.37 | 14.3 | 699.2612
65 | 1679.91 | 82 | 87.4 | 14.3 | 707.1878
65 | 1679.91 | 83 | 88.45 | 14.3 | 715.2588
65 | 1679.91 | 84 | 89.5 | 14.3 | 723.3202
65 | 1679.91 | 85 | 90.54 | 14.3 | 731.2954
65 | 1679.91 | 86 | 91.59 | 14.3 | 739.3378
65 | 1679.91 | 87 | 92.64 | 14.3 | 747.3707
65 | 1679.91 | 88 | 93.7 | 14.3 | 755.4705
65 | 1679.91 | 89 | 94.75 | 14.3 | 763.4843
65 | 1679.91 | 90 | 95.81 | 14.3 | 771.5648
65 | 1679.91 | 91 | 96.86 | 14.3 | 779.5595
65 | 1679.91 | 92 | 97.92 | 14.3 | 787.6209
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 150304
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 150303
Dette skema anvendes fra og med 05/03-2015
SO2 refgas 7521120000583 14,3 ppb skiftet d. 140528.

## Fort.SO2_90% (150305)
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb | Inds v skift af ref
90 | 2284.11 | 4 | 7.53 | 14.3 | 46.9877
90 | 2284.11 | 5 | 8.56 | 14.3 | 53.391
90 | 2284.11 | 6 | 9.6 | 14.3 | 59.8506
90 | 2284.11 | 7 | 10.63 | 14.3 | 66.2424
90 | 2284.11 | 8 | 11.66 | 14.3 | 72.6284
90 | 2284.11 | 9 | 12.69 | 14.3 | 79.0086
90 | 2284.11 | 10 | 13.71 | 14.3 | 85.3213
90 | 2284.11 | 11 | 14.74 | 14.3 | 91.6902
90 | 2284.11 | 12 | 15.77 | 14.3 | 98.0534
90 | 2284.11 | 13 | 16.79 | 14.3 | 104.3492
90 | 2284.11 | 14 | 17.82 | 14.3 | 110.701
90 | 2284.11 | 15 | 18.84 | 14.3 | 116.9856
90 | 2284.11 | 16 | 19.87 | 14.3 | 123.3262
90 | 2284.11 | 17 | 20.89 | 14.3 | 129.5996
90 | 2284.11 | 18 | 21.91 | 14.3 | 135.8674
90 | 2284.11 | 19 | 22.93 | 14.3 | 142.1297
90 | 2284.11 | 20 | 23.96 | 14.3 | 148.4478
90 | 2284.11 | 21 | 24.98 | 14.3 | 154.699
90 | 2284.11 | 22 | 26 | 14.3 | 160.9447
90 | 2284.11 | 23 | 27.02 | 14.3 | 167.1849
90 | 2284.11 | 24 | 28.04 | 14.3 | 173.4195
90 | 2284.11 | 25 | 29.05 | 14.3 | 179.5877
90 | 2284.11 | 26 | 30.07 | 14.3 | 185.8114
90 | 2284.11 | 27 | 31.09 | 14.3 | 192.0296
90 | 2284.11 | 28 | 32.11 | 14.3 | 198.2424
90 | 2284.11 | 29 | 33.13 | 14.3 | 204.4497
90 | 2284.11 | 30 | 34.14 | 14.3 | 210.5907
90 | 2284.11 | 31 | 35.16 | 14.3 | 216.7872
90 | 2284.11 | 32 | 36.18 | 14.3 | 222.9782
90 | 2284.11 | 33 | 37.19 | 14.3 | 229.1031
90 | 2284.11 | 34 | 38.21 | 14.3 | 235.2833
90 | 2284.11 | 35 | 39.23 | 14.3 | 241.458
90 | 2284.11 | 36 | 40.24 | 14.3 | 247.5668
90 | 2284.11 | 37 | 41.26 | 14.3 | 253.7308
90 | 2284.11 | 38 | 42.28 | 14.3 | 259.8894
90 | 2284.11 | 39 | 43.29 | 14.3 | 265.9822
90 | 2284.11 | 40 | 44.31 | 14.3 | 272.13
90 | 2284.11 | 41 | 45.32 | 14.3 | 278.2123
90 | 2284.11 | 42 | 46.34 | 14.3 | 284.3494
90 | 2284.11 | 43 | 47.36 | 14.3 | 290.4811
90 | 2284.11 | 44 | 48.37 | 14.3 | 296.5475
90 | 2284.11 | 45 | 49.39 | 14.3 | 302.6685
90 | 2284.11 | 46 | 50.41 | 14.3 | 308.7842
90 | 2284.11 | 47 | 51.43 | 14.3 | 314.8946
90 | 2284.11 | 48 | 52.44 | 14.3 | 320.9398
90 | 2284.11 | 49 | 53.46 | 14.3 | 327.0396
90 | 2284.11 | 50 | 54.48 | 14.3 | 333.1341
90 | 2284.11 | 51 | 55.5 | 14.3 | 339.2232
90 | 2284.11 | 52 | 56.52 | 14.3 | 345.307
90 | 2284.11 | 53 | 57.54 | 14.3 | 351.3856
90 | 2284.11 | 54 | 58.55 | 14.3 | 357.3993
90 | 2284.11 | 55 | 59.58 | 14.3 | 363.5267
90 | 2284.11 | 56 | 60.6 | 14.3 | 369.5894
90 | 2284.11 | 57 | 61.62 | 14.3 | 375.6468
90 | 2284.11 | 58 | 62.64 | 14.3 | 381.6989
90 | 2284.11 | 59 | 63.66 | 14.3 | 387.7458
90 | 2284.11 | 60 | 64.68 | 14.3 | 393.7874
90 | 2284.11 | 61 | 65.71 | 14.3 | 399.883
90 | 2284.11 | 62 | 66.73 | 14.3 | 405.9141
90 | 2284.11 | 63 | 67.76 | 14.3 | 411.999
90 | 2284.11 | 64 | 68.78 | 14.3 | 418.0195
90 | 2284.11 | 65 | 69.81 | 14.3 | 424.0939
90 | 2284.11 | 66 | 70.84 | 14.3 | 430.1628
90 | 2284.11 | 67 | 71.86 | 14.3 | 436.1677
90 | 2284.11 | 68 | 72.89 | 14.3 | 442.2261
90 | 2284.11 | 69 | 73.92 | 14.3 | 448.2793
90 | 2284.11 | 70 | 74.95 | 14.3 | 454.3271
90 | 2284.11 | 71 | 75.99 | 14.3 | 460.4284
90 | 2284.11 | 72 | 77.02 | 14.3 | 466.4656
90 | 2284.11 | 73 | 78.05 | 14.3 | 472.4976
90 | 2284.11 | 74 | 79.09 | 14.3 | 478.5829
90 | 2284.11 | 75 | 80.12 | 14.3 | 484.6043
90 | 2284.11 | 76 | 81.16 | 14.3 | 490.6789
90 | 2284.11 | 77 | 82.2 | 14.3 | 496.7481
90 | 2284.11 | 78 | 83.24 | 14.3 | 502.812
90 | 2284.11 | 79 | 84.28 | 14.3 | 508.8706
90 | 2284.11 | 80 | 85.32 | 14.3 | 514.9238
90 | 2284.11 | 81 | 86.37 | 14.3 | 521.0299
90 | 2284.11 | 82 | 87.4 | 14.3 | 527.0144
90 | 2284.11 | 83 | 88.45 | 14.3 | 533.1098
90 | 2284.11 | 84 | 89.5 | 14.3 | 539.1998
90 | 2284.11 | 85 | 90.54 | 14.3 | 545.2265
90 | 2284.11 | 86 | 91.59 | 14.3 | 551.3057
90 | 2284.11 | 87 | 92.64 | 14.3 | 557.3796
90 | 2284.11 | 88 | 93.7 | 14.3 | 563.5059
90 | 2284.11 | 89 | 94.75 | 14.3 | 569.569
90 | 2284.11 | 90 | 95.81 | 14.3 | 575.6845
90 | 2284.11 | 91 | 96.86 | 14.3 | 581.7369
90 | 2284.11 | 92 | 97.92 | 14.3 | 587.8415
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 150304
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 150303
Dette skema anvendes fra og med 05/3-2015
SO2 refgas 7521120000583 14,3 ppb skiftet d. 140528.

## Fort.SO2_90% (160913)
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb | Inds v skift af ref
90 | 2295.28 | 4 | 7.11 | 11.98 | 36.9954
90 | 2295.28 | 5 | 8.14 | 11.98 | 42.3358
90 | 2295.28 | 6 | 9.16 | 11.98 | 47.6197
90 | 2295.28 | 7 | 10.19 | 11.98 | 52.9507
90 | 2295.28 | 8 | 11.22 | 11.98 | 58.2769
90 | 2295.28 | 9 | 12.24 | 11.98 | 63.5467
90 | 2295.28 | 10 | 13.26 | 11.98 | 68.8118
90 | 2295.28 | 11 | 14.29 | 11.98 | 74.1238
90 | 2295.28 | 12 | 15.31 | 11.98 | 79.3796
90 | 2295.28 | 13 | 16.33 | 11.98 | 84.6308
90 | 2295.28 | 14 | 17.35 | 11.98 | 89.8773
90 | 2295.28 | 15 | 18.37 | 11.98 | 95.1192
90 | 2295.28 | 16 | 19.39 | 11.98 | 100.3565
90 | 2295.28 | 17 | 20.41 | 11.98 | 105.5892
90 | 2295.28 | 18 | 21.42 | 11.98 | 110.766
90 | 2295.28 | 19 | 22.44 | 11.98 | 115.9895
90 | 2295.28 | 20 | 23.46 | 11.98 | 121.2084
90 | 2295.28 | 21 | 24.47 | 11.98 | 126.3716
90 | 2295.28 | 22 | 25.49 | 11.98 | 131.5814
90 | 2295.28 | 23 | 26.5 | 11.98 | 136.7356
90 | 2295.28 | 24 | 27.52 | 11.98 | 141.9363
90 | 2295.28 | 25 | 28.53 | 11.98 | 147.0815
90 | 2295.28 | 26 | 29.55 | 11.98 | 152.2731
90 | 2295.28 | 27 | 30.56 | 11.98 | 157.4093
90 | 2295.28 | 28 | 31.57 | 11.98 | 162.541
90 | 2295.28 | 29 | 32.59 | 11.98 | 167.7191
90 | 2295.28 | 30 | 33.6 | 11.98 | 172.8419
90 | 2295.28 | 31 | 34.61 | 11.98 | 177.9602
90 | 2295.28 | 32 | 35.63 | 11.98 | 183.1248
90 | 2295.28 | 33 | 36.64 | 11.98 | 188.2342
90 | 2295.28 | 34 | 37.65 | 11.98 | 193.3393
90 | 2295.28 | 35 | 38.66 | 11.98 | 198.4399
90 | 2295.28 | 36 | 39.67 | 11.98 | 203.5361
90 | 2295.28 | 37 | 40.69 | 11.98 | 208.6783
90 | 2295.28 | 38 | 41.7 | 11.98 | 213.7656
90 | 2295.28 | 39 | 42.71 | 11.98 | 218.8486
90 | 2295.28 | 40 | 43.72 | 11.98 | 223.9271
90 | 2295.28 | 41 | 44.74 | 11.98 | 229.0515
90 | 2295.28 | 42 | 45.75 | 11.98 | 234.1213
90 | 2295.28 | 43 | 46.76 | 11.98 | 239.1867
90 | 2295.28 | 44 | 47.77 | 11.98 | 244.2477
90 | 2295.28 | 45 | 48.79 | 11.98 | 249.3544
90 | 2295.28 | 46 | 49.8 | 11.98 | 254.4067
90 | 2295.28 | 47 | 50.81 | 11.98 | 259.4546
90 | 2295.28 | 48 | 51.83 | 11.98 | 264.5481
90 | 2295.28 | 49 | 52.84 | 11.98 | 269.5872
90 | 2295.28 | 50 | 53.86 | 11.98 | 274.6719
90 | 2295.28 | 51 | 54.87 | 11.98 | 279.7024
90 | 2295.28 | 52 | 55.89 | 11.98 | 284.7783
90 | 2295.28 | 53 | 56.9 | 11.98 | 289.8001
90 | 2295.28 | 54 | 57.92 | 11.98 | 294.8672
90 | 2295.28 | 55 | 58.94 | 11.98 | 299.93
90 | 2295.28 | 56 | 59.96 | 11.98 | 304.9884
90 | 2295.28 | 57 | 60.97 | 11.98 | 309.9928
90 | 2295.28 | 58 | 61.99 | 11.98 | 315.0425
90 | 2295.28 | 59 | 63.01 | 11.98 | 320.0878
90 | 2295.28 | 60 | 64.03 | 11.98 | 325.1287
90 | 2295.28 | 61 | 65.05 | 11.98 | 330.1653
90 | 2295.28 | 62 | 66.08 | 11.98 | 335.2468
90 | 2295.28 | 63 | 67.1 | 11.98 | 340.2746
90 | 2295.28 | 64 | 68.12 | 11.98 | 345.2981
90 | 2295.28 | 65 | 69.15 | 11.98 | 350.3665
90 | 2295.28 | 66 | 70.17 | 11.98 | 355.3813
90 | 2295.28 | 67 | 71.2 | 11.98 | 360.4408
90 | 2295.28 | 68 | 72.22 | 11.98 | 365.4469
90 | 2295.28 | 69 | 73.25 | 11.98 | 370.4977
90 | 2295.28 | 70 | 74.28 | 11.98 | 375.5442
90 | 2295.28 | 71 | 75.31 | 11.98 | 380.5862
90 | 2295.28 | 72 | 76.34 | 11.98 | 385.6238
90 | 2295.28 | 73 | 77.37 | 11.98 | 390.6571
90 | 2295.28 | 74 | 78.41 | 11.98 | 395.7348
90 | 2295.28 | 75 | 79.44 | 11.98 | 400.7593
90 | 2295.28 | 76 | 80.48 | 11.98 | 405.8282
90 | 2295.28 | 77 | 81.51 | 11.98 | 410.844
90 | 2295.28 | 78 | 82.55 | 11.98 | 415.904
90 | 2295.28 | 79 | 83.59 | 11.98 | 420.9596
90 | 2295.28 | 80 | 84.63 | 11.98 | 426.0108
90 | 2295.28 | 81 | 85.67 | 11.98 | 431.0576
90 | 2295.28 | 82 | 86.71 | 11.98 | 436.1
90 | 2295.28 | 83 | 87.76 | 11.98 | 441.1864
90 | 2295.28 | 84 | 88.81 | 11.98 | 446.2683
90 | 2295.28 | 85 | 89.85 | 11.98 | 451.2974
90 | 2295.28 | 86 | 90.9 | 11.98 | 456.3704
90 | 2295.28 | 87 | 91.95 | 11.98 | 461.439
90 | 2295.28 | 88 | 93 | 11.98 | 466.5031
90 | 2295.28 | 89 | 94.06 | 11.98 | 471.6109
90 | 2295.28 | 90 | 95.11 | 11.98 | 476.6661
90 | 2295.28 | 91 | 96.17 | 11.98 | 481.7649
90 | 2295.28 | 92 | 97.23 | 11.98 | 486.8592
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 160831
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 160830
Dette skema anvendes fra og med 13/09-2016
SO2 refgas 7521120000583 14,3 ppb skiftet d. 140528.

## Fort.SO2_65% (160913)
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb | Inds v skift af ref
65 | 1679.91 | 4 | 7.11 | 14.3 | 60.2678
65 | 1679.91 | 5 | 8.14 | 14.3 | 68.9565
65 | 1679.91 | 6 | 9.16 | 14.3 | 77.5504
65 | 1679.91 | 7 | 10.19 | 14.3 | 86.218
65 | 1679.91 | 8 | 11.22 | 14.3 | 94.875
65 | 1679.91 | 9 | 12.24 | 14.3 | 103.4376
65 | 1679.91 | 10 | 13.26 | 14.3 | 111.9899
65 | 1679.91 | 11 | 14.29 | 14.3 | 120.6156
65 | 1679.91 | 12 | 15.31 | 14.3 | 129.1472
65 | 1679.91 | 13 | 16.33 | 14.3 | 137.6686
65 | 1679.91 | 14 | 17.35 | 14.3 | 146.1797
65 | 1679.91 | 15 | 18.37 | 14.3 | 154.6806
65 | 1679.91 | 16 | 19.39 | 14.3 | 163.1713
65 | 1679.91 | 17 | 20.41 | 14.3 | 171.6518
65 | 1679.91 | 18 | 21.42 | 14.3 | 180.0391
65 | 1679.91 | 19 | 22.44 | 14.3 | 188.4994
65 | 1679.91 | 20 | 23.46 | 14.3 | 196.9496
65 | 1679.91 | 21 | 24.47 | 14.3 | 205.3069
65 | 1679.91 | 22 | 25.49 | 14.3 | 213.737
65 | 1679.91 | 23 | 26.5 | 14.3 | 222.0744
65 | 1679.91 | 24 | 27.52 | 14.3 | 230.4844
65 | 1679.91 | 25 | 28.53 | 14.3 | 238.8021
65 | 1679.91 | 26 | 29.55 | 14.3 | 247.1921
65 | 1679.91 | 27 | 30.56 | 14.3 | 255.49
65 | 1679.91 | 28 | 31.57 | 14.3 | 263.7781
65 | 1679.91 | 29 | 32.59 | 14.3 | 272.1384
65 | 1679.91 | 30 | 33.6 | 14.3 | 280.4069
65 | 1679.91 | 31 | 34.61 | 14.3 | 288.6656
65 | 1679.91 | 32 | 35.63 | 14.3 | 296.9963
65 | 1679.91 | 33 | 36.64 | 14.3 | 305.2355
65 | 1679.91 | 34 | 37.65 | 14.3 | 313.465
65 | 1679.91 | 35 | 38.66 | 14.3 | 321.6849
65 | 1679.91 | 36 | 39.67 | 14.3 | 329.8951
65 | 1679.91 | 37 | 40.69 | 14.3 | 338.1768
65 | 1679.91 | 38 | 41.7 | 14.3 | 346.3676
65 | 1679.91 | 39 | 42.71 | 14.3 | 354.5489
65 | 1679.91 | 40 | 43.72 | 14.3 | 362.7205
65 | 1679.91 | 41 | 44.74 | 14.3 | 370.9634
65 | 1679.91 | 42 | 45.75 | 14.3 | 379.1158
65 | 1679.91 | 43 | 46.76 | 14.3 | 387.2587
65 | 1679.91 | 44 | 47.77 | 14.3 | 395.3921
65 | 1679.91 | 45 | 48.79 | 14.3 | 403.5963
65 | 1679.91 | 46 | 49.8 | 14.3 | 411.7106
65 | 1679.91 | 47 | 50.81 | 14.3 | 419.8155
65 | 1679.91 | 48 | 51.83 | 14.3 | 427.9909
65 | 1679.91 | 49 | 52.84 | 14.3 | 436.0768
65 | 1679.91 | 50 | 53.86 | 14.3 | 444.2331
65 | 1679.91 | 51 | 54.87 | 14.3 | 452.3
65 | 1679.91 | 52 | 55.89 | 14.3 | 460.4373
65 | 1679.91 | 53 | 56.9 | 14.3 | 468.4853
65 | 1679.91 | 54 | 57.92 | 14.3 | 476.6036
65 | 1679.91 | 55 | 58.94 | 14.3 | 484.7123
65 | 1679.91 | 56 | 59.96 | 14.3 | 492.8115
65 | 1679.91 | 57 | 60.97 | 14.3 | 500.822
65 | 1679.91 | 58 | 61.99 | 14.3 | 508.9023
65 | 1679.91 | 59 | 63.01 | 14.3 | 516.9732
65 | 1679.91 | 60 | 64.03 | 14.3 | 525.0347
65 | 1679.91 | 61 | 65.05 | 14.3 | 533.0867
65 | 1679.91 | 62 | 66.08 | 14.3 | 541.2081
65 | 1679.91 | 63 | 67.1 | 14.3 | 549.2413
65 | 1679.91 | 64 | 68.12 | 14.3 | 557.265
65 | 1679.91 | 65 | 69.15 | 14.3 | 565.358
65 | 1679.91 | 66 | 70.17 | 14.3 | 573.3629
65 | 1679.91 | 67 | 71.2 | 14.3 | 581.4369
65 | 1679.91 | 68 | 72.22 | 14.3 | 589.4232
65 | 1679.91 | 69 | 73.25 | 14.3 | 597.4783
65 | 1679.91 | 70 | 74.28 | 14.3 | 605.5239
65 | 1679.91 | 71 | 75.31 | 14.3 | 613.5601
65 | 1679.91 | 72 | 76.34 | 14.3 | 621.5869
65 | 1679.91 | 73 | 77.37 | 14.3 | 629.6043
65 | 1679.91 | 74 | 78.41 | 14.3 | 637.69
65 | 1679.91 | 75 | 79.44 | 14.3 | 645.6885
65 | 1679.91 | 76 | 80.48 | 14.3 | 653.7551
65 | 1679.91 | 77 | 81.51 | 14.3 | 661.7349
65 | 1679.91 | 78 | 82.55 | 14.3 | 669.7826
65 | 1679.91 | 79 | 83.59 | 14.3 | 677.8208
65 | 1679.91 | 80 | 84.63 | 14.3 | 685.8496
65 | 1679.91 | 81 | 85.67 | 14.3 | 693.8689
65 | 1679.91 | 82 | 86.71 | 14.3 | 701.8787
65 | 1679.91 | 83 | 87.76 | 14.3 | 709.956
65 | 1679.91 | 84 | 88.81 | 14.3 | 718.0238
65 | 1679.91 | 85 | 89.85 | 14.3 | 726.0052
65 | 1679.91 | 86 | 90.9 | 14.3 | 734.0539
65 | 1679.91 | 87 | 91.95 | 14.3 | 742.0931
65 | 1679.91 | 88 | 93 | 14.3 | 750.1227
65 | 1679.91 | 89 | 94.06 | 14.3 | 758.2191
65 | 1679.91 | 90 | 95.11 | 14.3 | 766.2297
65 | 1679.91 | 91 | 96.17 | 14.3 | 774.3069
65 | 1679.91 | 92 | 97.23 | 14.3 | 782.3745
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 160831
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 160830
Dette skema anvendes fra og med 05/03-2015
SO2 refgas 7521120000583 14,3 ppb skiftet d. 140528.

## Fort.SO2_90% (160929)
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb | Inds v skift af ref
90 | 2295.28 | 4 | 7.11 | 11.98 | 36.9954
90 | 2295.28 | 5 | 8.14 | 11.98 | 42.3358
90 | 2295.28 | 6 | 9.16 | 11.98 | 47.6197
90 | 2295.28 | 7 | 10.19 | 11.98 | 52.9507
90 | 2295.28 | 8 | 11.22 | 11.98 | 58.2769
90 | 2295.28 | 9 | 12.24 | 11.98 | 63.5467
90 | 2295.28 | 10 | 13.26 | 11.98 | 68.8118
90 | 2295.28 | 11 | 14.29 | 11.98 | 74.1238
90 | 2295.28 | 12 | 15.31 | 11.98 | 79.3796
90 | 2295.28 | 13 | 16.33 | 11.98 | 84.6308
90 | 2295.28 | 14 | 17.35 | 11.98 | 89.8773
90 | 2295.28 | 15 | 18.37 | 11.98 | 95.1192
90 | 2295.28 | 16 | 19.39 | 11.98 | 100.3565
90 | 2295.28 | 17 | 20.41 | 11.98 | 105.5892
90 | 2295.28 | 18 | 21.42 | 11.98 | 110.766
90 | 2295.28 | 19 | 22.44 | 11.98 | 115.9895
90 | 2295.28 | 20 | 23.46 | 11.98 | 121.2084
90 | 2295.28 | 21 | 24.47 | 11.98 | 126.3716
90 | 2295.28 | 22 | 25.49 | 11.98 | 131.5814
90 | 2295.28 | 23 | 26.5 | 11.98 | 136.7356
90 | 2295.28 | 24 | 27.52 | 11.98 | 141.9363
90 | 2295.28 | 25 | 28.53 | 11.98 | 147.0815
90 | 2295.28 | 26 | 29.55 | 11.98 | 152.2731
90 | 2295.28 | 27 | 30.56 | 11.98 | 157.4093
90 | 2295.28 | 28 | 31.57 | 11.98 | 162.541
90 | 2295.28 | 29 | 32.59 | 11.98 | 167.7191
90 | 2295.28 | 30 | 33.6 | 11.98 | 172.8419
90 | 2295.28 | 31 | 34.61 | 11.98 | 177.9602
90 | 2295.28 | 32 | 35.63 | 11.98 | 183.1248
90 | 2295.28 | 33 | 36.64 | 11.98 | 188.2342
90 | 2295.28 | 34 | 37.65 | 11.98 | 193.3393
90 | 2295.28 | 35 | 38.66 | 11.98 | 198.4399
90 | 2295.28 | 36 | 39.67 | 11.98 | 203.5361
90 | 2295.28 | 37 | 40.69 | 11.98 | 208.6783
90 | 2295.28 | 38 | 41.7 | 11.98 | 213.7656
90 | 2295.28 | 39 | 42.71 | 11.98 | 218.8486
90 | 2295.28 | 40 | 43.72 | 11.98 | 223.9271
90 | 2295.28 | 41 | 44.74 | 11.98 | 229.0515
90 | 2295.28 | 42 | 45.75 | 11.98 | 234.1213
90 | 2295.28 | 43 | 46.76 | 11.98 | 239.1867
90 | 2295.28 | 44 | 47.77 | 11.98 | 244.2477
90 | 2295.28 | 45 | 48.79 | 11.98 | 249.3544
90 | 2295.28 | 46 | 49.8 | 11.98 | 254.4067
90 | 2295.28 | 47 | 50.81 | 11.98 | 259.4546
90 | 2295.28 | 48 | 51.83 | 11.98 | 264.5481
90 | 2295.28 | 49 | 52.84 | 11.98 | 269.5872
90 | 2295.28 | 50 | 53.86 | 11.98 | 274.6719
90 | 2295.28 | 51 | 54.87 | 11.98 | 279.7024
90 | 2295.28 | 52 | 55.89 | 11.98 | 284.7783
90 | 2295.28 | 53 | 56.9 | 11.98 | 289.8001
90 | 2295.28 | 54 | 57.92 | 11.98 | 294.8672
90 | 2295.28 | 55 | 58.94 | 0 | 0
90 | 2295.28 | 56 | 59.96 | 11.98 | 304.9884
90 | 2295.28 | 57 | 60.97 | 11.98 | 309.9928
90 | 2295.28 | 58 | 61.99 | 11.98 | 315.0425
90 | 2295.28 | 59 | 63.01 | 11.98 | 320.0878
90 | 2295.28 | 60 | 64.03 | 11.98 | 325.1287
90 | 2295.28 | 61 | 65.05 | 11.98 | 330.1653
90 | 2295.28 | 62 | 66.08 | 11.98 | 335.2468
90 | 2295.28 | 63 | 67.1 | 11.98 | 340.2746
90 | 2295.28 | 64 | 68.12 | 11.98 | 345.2981
90 | 2295.28 | 65 | 69.15 | 11.98 | 350.3665
90 | 2295.28 | 66 | 70.17 | 11.98 | 355.3813
90 | 2295.28 | 67 | 71.2 | 11.98 | 360.4408
90 | 2295.28 | 68 | 72.22 | 11.98 | 365.4469
90 | 2295.28 | 69 | 73.25 | 11.98 | 370.4977
90 | 2295.28 | 70 | 74.28 | 11.98 | 375.5442
90 | 2295.28 | 71 | 75.31 | 11.98 | 380.5862
90 | 2295.28 | 72 | 76.34 | 11.98 | 385.6238
90 | 2295.28 | 73 | 77.37 | 11.98 | 390.6571
90 | 2295.28 | 74 | 78.41 | 11.98 | 395.7348
90 | 2295.28 | 75 | 79.44 | 11.98 | 400.7593
90 | 2295.28 | 76 | 80.48 | 11.98 | 405.8282
90 | 2295.28 | 77 | 81.51 | 11.98 | 410.844
90 | 2295.28 | 78 | 82.55 | 11.98 | 415.904
90 | 2295.28 | 79 | 83.59 | 11.98 | 420.9596
90 | 2295.28 | 80 | 84.63 | 11.98 | 426.0108
90 | 2295.28 | 81 | 85.67 | 11.98 | 431.0576
90 | 2295.28 | 82 | 86.71 | 11.98 | 436.1
90 | 2295.28 | 83 | 87.76 | 11.98 | 441.1864
90 | 2295.28 | 84 | 88.81 | 11.98 | 446.2683
90 | 2295.28 | 85 | 89.85 | 11.98 | 451.2974
90 | 2295.28 | 86 | 90.9 | 11.98 | 456.3704
90 | 2295.28 | 87 | 91.95 | 11.98 | 461.439
90 | 2295.28 | 88 | 93 | 11.98 | 466.5031
90 | 2295.28 | 89 | 94.06 | 11.98 | 471.6109
90 | 2295.28 | 90 | 95.11 | 11.98 | 476.6661
90 | 2295.28 | 91 | 96.17 | 11.98 | 481.7649
90 | 2295.28 | 92 | 97.23 | 11.98 | 486.8592
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 160831
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 160830
Dette skema anvendes fra og med 29/09-2016
SO2 refgas D151149, 11,98 ppm Skiftet d. 160929.

## Fort.SO2_65% (160928)
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb | Inds v skift af ref
65 | 1679.91 | 4 | 7.11 | 11.98 | 50.4901
65 | 1679.91 | 5 | 8.14 | 11.98 | 57.7691
65 | 1679.91 | 6 | 9.16 | 11.98 | 64.9688
65 | 1679.91 | 7 | 10.19 | 11.98 | 72.2302
65 | 1679.91 | 8 | 11.22 | 11.98 | 79.4827
65 | 1679.91 | 9 | 12.24 | 11.98 | 86.6561
65 | 1679.91 | 10 | 13.26 | 11.98 | 93.8209
65 | 1679.91 | 11 | 14.29 | 11.98 | 101.0472
65 | 1679.91 | 12 | 15.31 | 11.98 | 108.1947
65 | 1679.91 | 13 | 16.33 | 11.98 | 115.3336
65 | 1679.91 | 14 | 17.35 | 11.98 | 122.4639
65 | 1679.91 | 15 | 18.37 | 11.98 | 129.5856
65 | 1679.91 | 16 | 19.39 | 11.98 | 136.6988
65 | 1679.91 | 17 | 20.41 | 11.98 | 143.8034
65 | 1679.91 | 18 | 21.42 | 11.98 | 150.83
65 | 1679.91 | 19 | 22.44 | 11.98 | 157.9177
65 | 1679.91 | 20 | 23.46 | 11.98 | 164.9969
65 | 1679.91 | 21 | 24.47 | 11.98 | 171.9984
65 | 1679.91 | 22 | 25.49 | 11.98 | 179.0607
65 | 1679.91 | 23 | 26.5 | 11.98 | 186.0456
65 | 1679.91 | 24 | 27.52 | 11.98 | 193.0911
65 | 1679.91 | 25 | 28.53 | 11.98 | 200.0594
65 | 1679.91 | 26 | 29.55 | 11.98 | 207.0882
65 | 1679.91 | 27 | 30.56 | 11.98 | 214.0399
65 | 1679.91 | 28 | 31.57 | 11.98 | 220.9834
65 | 1679.91 | 29 | 32.59 | 11.98 | 227.9873
65 | 1679.91 | 30 | 33.6 | 11.98 | 234.9143
65 | 1679.91 | 31 | 34.61 | 11.98 | 241.8332
65 | 1679.91 | 32 | 35.63 | 11.98 | 248.8123
65 | 1679.91 | 33 | 36.64 | 11.98 | 255.7148
65 | 1679.91 | 34 | 37.65 | 11.98 | 262.6092
65 | 1679.91 | 35 | 38.66 | 11.98 | 269.4955
65 | 1679.91 | 36 | 39.67 | 11.98 | 276.3736
65 | 1679.91 | 37 | 40.69 | 11.98 | 283.3118
65 | 1679.91 | 38 | 41.7 | 11.98 | 290.1737
65 | 1679.91 | 39 | 42.71 | 11.98 | 297.0277
65 | 1679.91 | 40 | 43.72 | 11.98 | 303.8736
65 | 1679.91 | 41 | 44.74 | 11.98 | 310.7791
65 | 1679.91 | 42 | 45.75 | 11.98 | 317.6089
65 | 1679.91 | 43 | 46.76 | 11.98 | 324.4307
65 | 1679.91 | 44 | 47.77 | 11.98 | 331.2446
65 | 1679.91 | 45 | 48.79 | 11.98 | 338.1178
65 | 1679.91 | 46 | 49.8 | 11.98 | 344.9156
65 | 1679.91 | 47 | 50.81 | 11.98 | 351.7055
65 | 1679.91 | 48 | 51.83 | 11.98 | 358.5546
65 | 1679.91 | 49 | 52.84 | 11.98 | 365.3286
65 | 1679.91 | 50 | 53.86 | 11.98 | 372.1617
65 | 1679.91 | 51 | 54.87 | 11.98 | 378.9199
65 | 1679.91 | 52 | 55.89 | 11.98 | 385.737
65 | 1679.91 | 53 | 56.9 | 11.98 | 392.4793
65 | 1679.91 | 54 | 57.92 | 11.98 | 399.2805
65 | 1679.91 | 55 | 58.94 | 11.98 | 406.0737
65 | 1679.91 | 56 | 59.96 | 11.98 | 412.8589
65 | 1679.91 | 57 | 60.97 | 11.98 | 419.5698
65 | 1679.91 | 58 | 61.99 | 11.98 | 426.3392
65 | 1679.91 | 59 | 63.01 | 11.98 | 433.1007
65 | 1679.91 | 60 | 64.03 | 11.98 | 439.8542
65 | 1679.91 | 61 | 65.05 | 11.98 | 446.5999
65 | 1679.91 | 62 | 66.08 | 11.98 | 453.4037
65 | 1679.91 | 63 | 67.1 | 11.98 | 460.1336
65 | 1679.91 | 64 | 68.12 | 11.98 | 466.8556
65 | 1679.91 | 65 | 69.15 | 11.98 | 473.6356
65 | 1679.91 | 66 | 70.17 | 11.98 | 480.3418
65 | 1679.91 | 67 | 71.2 | 11.98 | 487.1059
65 | 1679.91 | 68 | 72.22 | 11.98 | 493.7965
65 | 1679.91 | 69 | 73.25 | 11.98 | 500.5447
65 | 1679.91 | 70 | 74.28 | 11.98 | 507.2851
65 | 1679.91 | 71 | 75.31 | 11.98 | 514.0175
65 | 1679.91 | 72 | 76.34 | 11.98 | 520.742
65 | 1679.91 | 73 | 77.37 | 11.98 | 527.4587
65 | 1679.91 | 74 | 78.41 | 11.98 | 534.2326
65 | 1679.91 | 75 | 79.44 | 11.98 | 540.9334
65 | 1679.91 | 76 | 80.48 | 11.98 | 547.6914
65 | 1679.91 | 77 | 81.51 | 11.98 | 554.3765
65 | 1679.91 | 78 | 82.55 | 11.98 | 561.1186
65 | 1679.91 | 79 | 83.59 | 11.98 | 567.8527
65 | 1679.91 | 80 | 84.63 | 11.98 | 574.5789
65 | 1679.91 | 81 | 85.67 | 11.98 | 581.2971
65 | 1679.91 | 82 | 86.71 | 11.98 | 588.0075
65 | 1679.91 | 83 | 87.76 | 11.98 | 594.7744
65 | 1679.91 | 84 | 88.81 | 11.98 | 601.5332
65 | 1679.91 | 85 | 89.85 | 11.98 | 608.2198
65 | 1679.91 | 86 | 90.9 | 11.98 | 614.9626
65 | 1679.91 | 87 | 91.95 | 11.98 | 621.6975
65 | 1679.91 | 88 | 93 | 11.98 | 628.4245
65 | 1679.91 | 89 | 94.06 | 11.98 | 635.2074
65 | 1679.91 | 90 | 95.11 | 11.98 | 641.9183
65 | 1679.91 | 91 | 96.17 | 11.98 | 648.6851
65 | 1679.91 | 92 | 97.23 | 11.98 | 655.4438
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 160831
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 160830
Dette skema anvendes fra og med 29/9-2016
SO2 refgas D151149. 11,98 ppm skiftet d. 160929.

## Fort.SO2 180809
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb | Span | Inds v skift af ref
80 | 2041.62 | 7 | 10.25 | 12.05 | 60.1951
80 | 2041.62 | 8 | 11.25 | 12.05 | 66.0356
80 | 2041.62 | 9 | 12.25 | 12.05 | 71.8704
80 | 2041.62 | 10 | 13.26 | 12.05 | 77.7578
80 | 2041.62 | 11 | 14.27 | 12.05 | 83.6394
50 | 1313.26 | 8 | 11.25 | 12.05 | 102.3492
50 | 1313.26 | 8 | 14.27 | 12.05 | 129.5289
50 | 1313.26 | 8 | 15.28 | 12.05 | 138.5912
50 | 1313.26 | 8 | 16.3 | 12.05 | 147.7293
50 | 1313.26 | 8 | 17.45 | 12.05 | 158.0153
50 | 1313.26 | 8 | 18.47 | 12.05 | 167.1236
50 | 1313.26 | 8 | 19.49 | 12.05 | 176.218
50 | 1313.26 | 8 | 20.52 | 12.05 | 185.3874
50 | 1313.26 | 8 | 21.54 | 12.05 | 194.4539
50 | 1313.26 | 8 | 22.56 | 12.05 | 203.5065
50 | 1313.26 | 8 | 23.58 | 12.05 | 212.5453
50 | 1313.26 | 8 | 24.6 | 12.05 | 221.5703
50 | 1313.26 | 8 | 25.62 | 12.05 | 230.5815
50 | 1313.26 | 8 | 26.63 | 12.05 | 239.4909
50 | 1313.26 | 8 | 27.65 | 12.05 | 248.4749
50 | 1313.26 | 8 | 28.67 | 12.05 | 257.4452
50 | 1313.26 | 8 | 29.68 | 12.05 | 266.3142
50 | 1313.26 | 8 | 30.7 | 12.05 | 275.2574
50 | 1313.26 | 8 | 31.71 | 12.05 | 284.0996
50 | 1313.26 | 8 | 32.73 | 12.05 | 293.0159
50 | 1313.26 | 8 | 33.74 | 12.05 | 301.8315
50 | 1313.26 | 8 | 34.76 | 12.05 | 310.7209
50 | 1313.26 | 8 | 35.77 | 12.05 | 319.5099
50 | 1313.26 | 8 | 36.78 | 12.05 | 328.2858
50 | 1313.26 | 8 | 37.8 | 12.05 | 337.1353
50 | 1313.26 | 8 | 38.81 | 12.05 | 345.8848
50 | 1313.26 | 8 | 39.82 | 12.05 | 354.6213
50 | 1313.26 | 8 | 40.83 | 12.05 | 363.3448
50 | 1313.26 | 8 | 41.84 | 12.05 | 372.0552
50 | 1313.26 | 8 | 42.86 | 12.05 | 380.8387
50 | 1313.26 | 8 | 43.87 | 12.05 | 389.5231
50 | 1313.26 | 8 | 44.88 | 12.05 | 398.1946
50 | 1313.26 | 8 | 45.89 | 12.05 | 406.8532
50 | 1313.26 | 8 | 46.9 | 12.05 | 415.4989
50 | 1313.26 | 8 | 47.91 | 12.05 | 424.1318
50 | 1313.26 | 8 | 48.92 | 12.05 | 432.7519
50 | 1313.26 | 8 | 49.94 | 12.05 | 441.4444
50 | 1313.26 | 8 | 50.95 | 12.05 | 450.0389
50 | 1313.26 | 8 | 51.96 | 12.05 | 458.6206
50 | 1313.26 | 8 | 52.97 | 12.05 | 467.1896
50 | 1313.26 | 8 | 53.98 | 12.05 | 475.746
50 | 1313.26 | 8 | 54.99 | 12.05 | 484.2898
50 | 1313.26 | 8 | 56 | 12.05 | 492.8209
50 | 1313.26 | 8 | 57.01 | 12.05 | 501.3395
50 | 1313.26 | 8 | 58.02 | 12.05 | 509.8455
50 | 1313.26 | 8 | 59.04 | 12.05 | 518.4231
50 | 1313.26 | 8 | 60.06 | 12.05 | 526.9879
50 | 1313.26 | 8 | 61.07 | 12.05 | 535.4562
50 | 1313.26 | 8 | 62.09 | 12.05 | 543.9957
50 | 1313.26 | 8 | 63.11 | 12.05 | 552.5226
50 | 1313.26 | 8 | 64.13 | 12.05 | 561.0368
50 | 1313.26 | 8 | 65.15 | 12.05 | 569.5385
50 | 1313.26 | 8 | 66.17 | 12.05 | 578.0275
50 | 1313.26 | 8 | 67.19 | 12.05 | 586.504
50 | 1313.26 | 8 | 68.21 | 12.05 | 594.968
50 | 1313.26 | 8 | 69.23 | 12.05 | 603.4196
50 | 1313.26 | 8 | 70.25 | 12.05 | 611.8586
50 | 1313.26 | 8 | 71.27 | 12.05 | 620.2852
50 | 1313.26 | 8 | 72.29 | 12.05 | 628.6994
50 | 1313.26 | 8 | 73.31 | 12.05 | 637.1013
50 | 1313.26 | 8 | 74.33 | 12.05 | 645.4907
50 | 1313.26 | 8 | 75.35 | 12.05 | 653.8679
50 | 1313.26 | 8 | 76.37 | 12.05 | 662.2328
50 | 1313.26 | 8 | 77.39 | 12.05 | 670.5853
50 | 1313.26 | 8 | 78.41 | 12.05 | 678.9257
50 | 1313.26 | 8 | 79.43 | 12.05 | 687.2538
50 | 1313.26 | 8 | 80.45 | 12.05 | 695.5697
50 | 1313.26 | 8 | 81.47 | 12.05 | 703.8735
50 | 1313.26 | 8 | 82.49 | 12.05 | 712.1651
50 | 1313.26 | 8 | 83.51 | 12.05 | 720.4447
50 | 1313.26 | 8 | 84.53 | 12.05 | 728.7121
50 | 1313.26 | 8 | 85.55 | 12.05 | 736.9675
50 | 1313.26 | 8 | 86.57 | 12.05 | 745.2108
50 | 1313.26 | 8 | 87.59 | 12.05 | 753.4422
50 | 1313.26 | 8 | 88.61 | 12.05 | 761.6616
50 | 1313.26 | 8 | 89.63 | 12.05 | 769.869
50 | 1313.26 | 8 | 90.65 | 12.05 | 778.0645
50 | 1313.26 | 8 | 91.67 | 12.05 | 786.2481
50 | 1313.26 | 8 | 92.69 | 12.05 | 794.4198
50 | 1313.26 | 8 | 93.71 | 12.05 | 802.5797
50 | 1313.26 | 8 | 94.73 | 12.05 | 810.7277
50 | 1313.26 | 8 | 95.75 | 12.05 | 818.864
50 | 1313.26 | 8 | 96.77 | 12.05 | 826.9884
50 | 1313.26 | 8 | 97.79 | 12.05 | 835.1012
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 171121
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 171121
Dette skema anvendes fra og med 29/9-2016
SO2 refgas D151376. 12,05 ppm skiftet d. 180810.

## Fort.SO2 190228
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb | Span | Inds v skift af ref
80 | 2041.62 | 7 | 10.25 | 12.05 | 60.1951
80 | 2041.62 | 8 | 11.25 | 12.05 | 66.0356
80 | 2041.62 | 9 | 12.25 | 12.05 | 71.8704
80 | 2041.62 | 10 | 13.26 | 12.05 | 77.7578
80 | 2041.62 | 11 | 14.27 | 12.05 | 83.6394
50 | 1313.26 | 8 | 11.25 | 12.05 | 102.3492
50 | 1313.26 | 9 | 12.25 | 12.05 | 111.3628
50 | 1313.26 | 10 | 13.26 | 12.05 | 120.4528
50 | 1313.26 | 11 | 14.27 | 12.05 | 129.5289
50 | 1313.26 | 12 | 15.28 | 12.05 | 138.5912
50 | 1313.26 | 13 | 16.3 | 12.05 | 147.7293
50 | 1313.26 | 14 | 17.31 | 12.05 | 156.764
50 | 1313.26 | 15 | 18.33 | 12.05 | 165.8743
50 | 1313.26 | 16 | 19.36 | 12.05 | 175.0597
50 | 1313.26 | 17 | 20.38 | 12.05 | 184.1419
50 | 1313.26 | 18 | 21.41 | 12.05 | 193.2991
50 | 1313.26 | 19 | 22.44 | 12.05 | 202.4422
50 | 1313.26 | 20 | 23.48 | 12.05 | 211.6597
50 | 1313.26 | 21 | 24.51 | 12.05 | 220.7745
50 | 1313.26 | 22 | 25.55 | 12.05 | 229.9635
50 | 1313.26 | 23 | 26.59 | 12.05 | 239.1383
50 | 1313.26 | 24 | 27.64 | 12.05 | 248.3869
50 | 1313.26 | 25 | 28.68 | 12.05 | 257.5331
50 | 1313.26 | 26 | 29.73 | 12.05 | 266.7529
50 | 1313.26 | 27 | 30.78 | 12.05 | 275.9583
50 | 1313.26 | 28 | 31.83 | 12.05 | 285.1493
50 | 1313.26 | 29 | 32.89 | 12.05 | 294.4133
50 | 1313.26 | 30 | 33.94 | 12.05 | 303.5756
50 | 1313.26 | 31 | 35 | 12.05 | 312.8106
50 | 1313.26 | 32 | 36.06 | 12.05 | 322.0311
50 | 1313.26 | 33 | 37.12 | 12.05 | 331.2371
50 | 1313.26 | 34 | 38.18 | 12.05 | 340.4287
50 | 1313.26 | 35 | 39.25 | 12.05 | 349.6924
50 | 1313.26 | 36 | 40.31 | 12.05 | 358.8551
50 | 1313.26 | 37 | 41.38 | 12.05 | 368.0897
50 | 1313.26 | 38 | 42.45 | 12.05 | 377.3097
50 | 1313.26 | 39 | 43.52 | 12.05 | 386.5151
50 | 1313.26 | 40 | 44.6 | 12.05 | 395.7919
50 | 1313.26 | 41 | 45.67 | 12.05 | 404.9682
50 | 1313.26 | 42 | 46.75 | 12.05 | 414.2157
50 | 1313.26 | 43 | 47.82 | 12.05 | 423.3631
50 | 1313.26 | 44 | 48.9 | 12.05 | 432.5813
50 | 1313.26 | 45 | 49.98 | 12.05 | 441.785
50 | 1313.26 | 46 | 51.06 | 12.05 | 450.9741
50 | 1313.26 | 47 | 52.14 | 12.05 | 460.1487
50 | 1313.26 | 48 | 53.22 | 12.05 | 469.3087
50 | 1313.26 | 49 | 54.31 | 12.05 | 478.5389
50 | 1313.26 | 50 | 55.39 | 12.05 | 487.67
50 | 1313.26 | 51 | 56.48 | 12.05 | 496.8709
50 | 1313.26 | 52 | 57.57 | 12.05 | 506.0573
50 | 1313.26 | 53 | 58.65 | 12.05 | 515.1449
50 | 1313.26 | 54 | 59.74 | 12.05 | 524.3023
50 | 1313.26 | 55 | 60.83 | 12.05 | 533.445
50 | 1313.26 | 56 | 61.92 | 12.05 | 542.5733
50 | 1313.26 | 57 | 63.01 | 12.05 | 551.6872
50 | 1313.26 | 58 | 64.1 | 12.05 | 560.7866
50 | 1313.26 | 59 | 65.19 | 12.05 | 569.8716
50 | 1313.26 | 60 | 66.28 | 12.05 | 578.9423
50 | 1313.26 | 61 | 67.37 | 12.05 | 587.9986
50 | 1313.26 | 62 | 68.47 | 12.05 | 597.1235
50 | 1313.26 | 63 | 69.56 | 12.05 | 606.1512
50 | 1313.26 | 64 | 70.65 | 12.05 | 615.1646
50 | 1313.26 | 65 | 71.74 | 12.05 | 624.1639
50 | 1313.26 | 66 | 72.84 | 12.05 | 633.2314
50 | 1313.26 | 67 | 73.93 | 12.05 | 642.2022
50 | 1313.26 | 68 | 75.02 | 12.05 | 651.159
50 | 1313.26 | 69 | 76.12 | 12.05 | 660.1837
50 | 1313.26 | 70 | 77.21 | 12.05 | 669.1122
50 | 1313.26 | 71 | 78.3 | 12.05 | 678.0268
50 | 1313.26 | 72 | 79.4 | 12.05 | 687.009
50 | 1313.26 | 73 | 80.49 | 12.05 | 695.8956
50 | 1313.26 | 74 | 81.58 | 12.05 | 704.7683
50 | 1313.26 | 75 | 82.67 | 12.05 | 713.6271
50 | 1313.26 | 76 | 83.77 | 12.05 | 722.5532
50 | 1313.26 | 77 | 84.86 | 12.05 | 731.3843
50 | 1313.26 | 78 | 85.95 | 12.05 | 740.2016
50 | 1313.26 | 79 | 87.04 | 12.05 | 749.0052
50 | 1313.26 | 80 | 88.13 | 12.05 | 757.7951
50 | 1313.26 | 81 | 89.22 | 12.05 | 766.5714
50 | 1313.26 | 82 | 90.31 | 12.05 | 775.334
50 | 1313.26 | 83 | 91.4 | 12.05 | 784.083
50 | 1313.26 | 84 | 92.48 | 12.05 | 792.7383
50 | 1313.26 | 85 | 93.57 | 12.05 | 801.4604
50 | 1313.26 | 86 | 94.66 | 12.05 | 810.1689
50 | 1313.26 | 87 | 95.74 | 12.05 | 818.7842
50 | 1313.26 | 88 | 96.82 | 12.05 | 827.3864
50 | 1313.26 | 89 | 97.91 | 12.05 | 836.0548
50 | 1313.26 | 90 | 98.99 | 12.05 | 844.6306
50 | 1313.26 | 91 | 100.07 | 12.05 | 853.1932
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 181220
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 181218
Dette skema anvendes fra og med 28/2-2019
SO2 refgas D151376. 12,05 ppm skiftet d. 180810.

## Fort.SO2 191121
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb | Span | Inds v skift af ref
80 | 2042.38 | 7 | 10.14 | 12.05 | 59.5302
80 | 2042.38 | 8 | 11.14 | 12.05 | 65.3692
80 | 2042.38 | 9 | 12.14 | 12.05 | 71.2025
80 | 2042.38 | 10 | 13.13 | 12.05 | 76.9719
80 | 2042.38 | 11 | 14.13 | 12.05 | 82.7939
50 | 1313.75 | 8 | 11.14 | 12.05 | 101.3194
50 | 1313.75 | 9 | 12.14 | 12.05 | 110.3312
50 | 1313.75 | 10 | 13.13 | 12.05 | 119.2395
50 | 1313.75 | 11 | 14.13 | 12.05 | 128.2243
50 | 1313.75 | 12 | 15.13 | 12.05 | 137.1956
50 | 1313.75 | 13 | 16.14 | 12.05 | 146.2429
50 | 1313.75 | 14 | 17.17 | 12.05 | 155.4552
50 | 1313.75 | 15 | 18.14 | 12.05 | 164.1179
50 | 1313.75 | 16 | 19.15 | 12.05 | 173.1244
50 | 1313.75 | 17 | 20.16 | 12.05 | 182.1172
50 | 1313.75 | 18 | 21.16 | 12.05 | 191.0076
50 | 1313.75 | 19 | 22.17 | 12.05 | 199.9734
50 | 1313.75 | 20 | 23.18 | 12.05 | 208.9257
50 | 1313.75 | 21 | 24.2 | 12.05 | 217.9528
50 | 1313.75 | 22 | 25.21 | 12.05 | 226.878
50 | 1313.75 | 23 | 26.22 | 12.05 | 235.7896
50 | 1313.75 | 24 | 27.24 | 12.05 | 244.7759
50 | 1313.75 | 25 | 28.26 | 12.05 | 253.7485
50 | 1313.75 | 26 | 29.28 | 12.05 | 262.7075
50 | 1313.75 | 27 | 30.29 | 12.05 | 271.5652
50 | 1313.75 | 28 | 32.32 | 12.05 | 289.3282
50 | 1313.75 | 29 | 32.34 | 12.05 | 289.5029
50 | 1313.75 | 30 | 33.36 | 12.05 | 298.4077
50 | 1313.75 | 31 | 34.39 | 12.05 | 307.3861
50 | 1313.75 | 32 | 35.41 | 12.05 | 316.2638
50 | 1313.75 | 33 | 36.44 | 12.05 | 325.215
50 | 1313.75 | 34 | 37.47 | 12.05 | 334.1525
50 | 1313.75 | 35 | 38.5 | 12.05 | 343.0764
50 | 1313.75 | 36 | 39.53 | 12.05 | 351.9867
50 | 1313.75 | 37 | 40.57 | 12.05 | 360.9697
50 | 1313.75 | 38 | 41.6 | 12.05 | 369.8528
50 | 1313.75 | 39 | 42.64 | 12.05 | 378.8085
50 | 1313.75 | 40 | 43.68 | 12.05 | 387.7504
50 | 1313.75 | 41 | 44.71 | 12.05 | 396.5928
50 | 1313.75 | 42 | 45.75 | 12.05 | 405.5075
50 | 1313.75 | 43 | 46.8 | 12.05 | 414.4941
50 | 1313.75 | 44 | 47.84 | 12.05 | 423.3815
50 | 1313.75 | 45 | 48.88 | 12.05 | 432.2553
50 | 1313.75 | 46 | 49.93 | 12.05 | 441.2006
50 | 1313.75 | 47 | 50.98 | 12.05 | 450.1323
50 | 1313.75 | 48 | 52.03 | 12.05 | 459.0501
50 | 1313.75 | 49 | 53.08 | 12.05 | 467.9543
50 | 1313.75 | 50 | 54.13 | 12.05 | 476.8448
50 | 1313.75 | 51 | 55.18 | 12.05 | 485.7217
50 | 1313.75 | 52 | 56.24 | 12.05 | 494.6693
50 | 1313.75 | 53 | 57.29 | 12.05 | 503.5189
50 | 1313.75 | 54 | 58.35 | 12.05 | 512.439
50 | 1313.75 | 55 | 59.41 | 12.05 | 521.3453
50 | 1313.75 | 56 | 60.47 | 12.05 | 530.2379
50 | 1313.75 | 57 | 61.53 | 12.05 | 539.1168
50 | 1313.75 | 58 | 62.6 | 12.05 | 548.0655
50 | 1313.75 | 59 | 63.66 | 12.05 | 556.917
50 | 1313.75 | 60 | 64.73 | 12.05 | 565.8381
50 | 1313.75 | 61 | 65.8 | 12.05 | 574.7454
50 | 1313.75 | 62 | 66.87 | 12.05 | 583.6389
50 | 1313.75 | 63 | 67.94 | 12.05 | 592.5186
50 | 1313.75 | 64 | 69.01 | 12.05 | 601.3845
50 | 1313.75 | 65 | 70.08 | 12.05 | 610.2368
50 | 1313.75 | 66 | 71.16 | 12.05 | 619.1579
50 | 1313.75 | 67 | 72.24 | 12.05 | 628.0651
50 | 1313.75 | 68 | 73.32 | 12.05 | 636.9585
50 | 1313.75 | 69 | 74.4 | 12.05 | 645.838
50 | 1313.75 | 70 | 75.48 | 12.05 | 654.7037
50 | 1313.75 | 71 | 76.56 | 12.05 | 663.5556
50 | 1313.75 | 72 | 77.65 | 12.05 | 672.4756
50 | 1313.75 | 73 | 78.73 | 12.05 | 681.2999
50 | 1313.75 | 74 | 79.82 | 12.05 | 690.1921
50 | 1313.75 | 75 | 80.91 | 12.05 | 699.0704
50 | 1313.75 | 76 | 82.01 | 12.05 | 708.0161
50 | 1313.75 | 77 | 83.1 | 12.05 | 716.8665
50 | 1313.75 | 78 | 84.19 | 12.05 | 725.7032
50 | 1313.75 | 79 | 85.29 | 12.05 | 734.6069
50 | 1313.75 | 80 | 86.39 | 12.05 | 743.4967
50 | 1313.75 | 81 | 87.49 | 12.05 | 752.3725
50 | 1313.75 | 82 | 88.59 | 12.05 | 761.2344
50 | 1313.75 | 83 | 89.69 | 12.05 | 770.0824
50 | 1313.75 | 84 | 90.8 | 12.05 | 778.9968
50 | 1313.75 | 85 | 91.9 | 12.05 | 787.817
50 | 1313.75 | 86 | 93.01 | 12.05 | 796.7034
50 | 1313.75 | 87 | 94.12 | 12.05 | 805.5758
50 | 1313.75 | 88 | 95.23 | 12.05 | 814.4342
50 | 1313.75 | 89 | 96.35 | 12.05 | 823.3583
50 | 1313.75 | 90 | 97.46 | 12.05 | 832.1887
50 | 1313.75 | 91 | 98.58 | 12.05 | 841.0846
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 191119
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 191112
Dette skema anvendes fra og med 21/11-2019
SO2 refgas D151376. 12,05 ppm skiftet d. 180810.

## Fort.SO2 NY refgas 200917
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb | Span | Inds v skift af ref
80 | 2042.38 | 7 | 10.14 | 14.6 | 72.1279
80 | 2042.38 | 8 | 11.14 | 14.6 | 79.2025
80 | 2042.38 | 9 | 12.14 | 14.6 | 86.2703
80 | 2042.38 | 10 | 13.13 | 14.6 | 93.2606
80 | 2042.38 | 11 | 14.13 | 14.6 | 100.3146
50 | 1313.75 | 8 | 11.14 | 14.6 | 122.7604
50 | 1313.75 | 9 | 12.14 | 14.6 | 133.6793
50 | 1313.75 | 10 | 13.13 | 14.6 | 144.4727
50 | 1313.75 | 11 | 14.13 | 14.6 | 155.3589
50 | 1313.75 | 12 | 15.13 | 14.6 | 166.2287
50 | 1313.75 | 13 | 16.14 | 14.6 | 177.1906
50 | 1313.75 | 14 | 17.17 | 14.6 | 188.3524
50 | 1313.75 | 15 | 18.14 | 14.6 | 198.8483
50 | 1313.75 | 16 | 19.15 | 14.6 | 209.7607
50 | 1313.75 | 17 | 20.16 | 14.6 | 220.6566
50 | 1313.75 | 18 | 21.16 | 14.6 | 231.4283
50 | 1313.75 | 19 | 22.17 | 14.6 | 242.2915
50 | 1313.75 | 20 | 23.18 | 14.6 | 253.1382
50 | 1313.75 | 21 | 24.2 | 14.6 | 264.0756
50 | 1313.75 | 22 | 25.21 | 14.6 | 274.8895
50 | 1313.75 | 23 | 26.22 | 14.6 | 285.687
50 | 1313.75 | 24 | 27.24 | 14.6 | 296.5749
50 | 1313.75 | 25 | 28.26 | 14.6 | 307.4463
50 | 1313.75 | 26 | 29.28 | 14.6 | 318.3012
50 | 1313.75 | 27 | 30.29 | 14.6 | 329.0334
50 | 1313.75 | 28 | 31.32 | 14.6 | 339.9615
50 | 1313.75 | 29 | 32.34 | 14.6 | 350.767
50 | 1313.75 | 30 | 33.36 | 14.6 | 361.5562
50 | 1313.75 | 31 | 34.39 | 14.6 | 372.4346
50 | 1313.75 | 32 | 35.41 | 14.6 | 383.191
50 | 1313.75 | 33 | 36.44 | 14.6 | 394.0364
50 | 1313.75 | 34 | 37.47 | 14.6 | 404.8652
50 | 1313.75 | 35 | 38.5 | 14.6 | 415.6776
50 | 1313.75 | 36 | 39.53 | 14.6 | 426.4735
50 | 1313.75 | 37 | 40.57 | 14.6 | 437.3575
50 | 1313.75 | 38 | 41.6 | 14.6 | 448.1204
50 | 1313.75 | 39 | 42.64 | 14.6 | 458.9712
50 | 1313.75 | 40 | 43.68 | 14.6 | 469.8054
50 | 1313.75 | 41 | 44.71 | 14.6 | 480.5191
50 | 1313.75 | 42 | 45.75 | 14.6 | 491.3203
50 | 1313.75 | 43 | 46.8 | 14.6 | 502.2087
50 | 1313.75 | 44 | 47.84 | 14.6 | 512.9767
50 | 1313.75 | 45 | 48.88 | 14.6 | 523.7284
50 | 1313.75 | 46 | 49.93 | 14.6 | 534.5668
50 | 1313.75 | 47 | 50.98 | 14.6 | 545.3885
50 | 1313.75 | 48 | 52.03 | 14.6 | 556.1935
50 | 1313.75 | 49 | 53.08 | 14.6 | 566.982
50 | 1313.75 | 50 | 54.13 | 14.6 | 577.7539
50 | 1313.75 | 51 | 55.18 | 14.6 | 588.5093
50 | 1313.75 | 52 | 56.24 | 14.6 | 599.3504
50 | 1313.75 | 53 | 57.29 | 14.6 | 610.0726
50 | 1313.75 | 54 | 58.35 | 14.6 | 620.8804
50 | 1313.75 | 55 | 59.41 | 14.6 | 631.6715
50 | 1313.75 | 56 | 60.47 | 14.6 | 642.4459
50 | 1313.75 | 57 | 61.53 | 14.6 | 653.2037
50 | 1313.75 | 58 | 62.6 | 14.6 | 664.0462
50 | 1313.75 | 59 | 63.66 | 14.6 | 674.7708
50 | 1313.75 | 60 | 64.73 | 14.6 | 685.5798
50 | 1313.75 | 61 | 65.8 | 14.6 | 696.372
50 | 1313.75 | 62 | 66.87 | 14.6 | 707.1475
50 | 1313.75 | 63 | 67.94 | 14.6 | 717.9063
50 | 1313.75 | 64 | 69.01 | 14.6 | 728.6485
50 | 1313.75 | 65 | 70.08 | 14.6 | 739.3741
50 | 1313.75 | 66 | 71.16 | 14.6 | 750.183
50 | 1313.75 | 67 | 72.24 | 14.6 | 760.9752
50 | 1313.75 | 68 | 73.32 | 14.6 | 771.7505
50 | 1313.75 | 69 | 74.4 | 14.6 | 782.5091
50 | 1313.75 | 70 | 75.48 | 14.6 | 793.2509
50 | 1313.75 | 71 | 76.56 | 14.6 | 803.9761
50 | 1313.75 | 72 | 77.65 | 14.6 | 814.7837
50 | 1313.75 | 73 | 78.73 | 14.6 | 825.4754
50 | 1313.75 | 74 | 79.82 | 14.6 | 836.2493
50 | 1313.75 | 75 | 80.91 | 14.6 | 847.0064
50 | 1313.75 | 76 | 82.01 | 14.6 | 857.8452
50 | 1313.75 | 77 | 83.1 | 14.6 | 868.5686
50 | 1313.75 | 78 | 84.19 | 14.6 | 879.2752
50 | 1313.75 | 79 | 85.29 | 14.6 | 890.0632
50 | 1313.75 | 80 | 86.39 | 14.6 | 900.8342
50 | 1313.75 | 81 | 87.49 | 14.6 | 911.5883
50 | 1313.75 | 82 | 88.59 | 14.6 | 922.3255
50 | 1313.75 | 83 | 89.69 | 14.6 | 933.0459
50 | 1313.75 | 84 | 90.8 | 14.6 | 943.8468
50 | 1313.75 | 85 | 91.9 | 14.6 | 954.5335
50 | 1313.75 | 86 | 93.01 | 14.6 | 965.3004
50 | 1313.75 | 87 | 94.12 | 14.6 | 976.0503
50 | 1313.75 | 88 | 95.23 | 14.6 | 986.7833
50 | 1313.75 | 89 | 96.35 | 14.6 | 997.5959
50 | 1313.75 | 90 | 97.46 | 14.6 | 1008.295
50 | 1313.75 | 91 | 98.58 | 14.6 | 1019.0734
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 191119
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 191112
Dette skema anvendes fra og med 21/11-2019
SO2 refgas 7523112552612 14,6 ppm

## Fort.SO2 201030
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb | Span | Inds v skift af ref
80 | 2039.3 | 7 | 10.14 | 14.6 | 72.2363
80 | 2039.3 | 8 | 11.17 | 14.6 | 79.534
80 | 2039.3 | 9 | 12.21 | 14.6 | 86.895
80 | 2039.3 | 10 | 13.24 | 14.6 | 94.1779
80 | 2039.3 | 11 | 14.27 | 14.6 | 101.4536
50 | 1310.57 | 8 | 11.17 | 14.6 | 123.3843
50 | 1310.57 | 9 | 12.21 | 14.6 | 134.7662
50 | 1310.57 | 10 | 13.24 | 14.6 | 146.021
50 | 1310.57 | 11 | 14.27 | 14.6 | 157.2582
50 | 1310.57 | 12 | 15.3 | 14.6 | 168.4781
50 | 1310.57 | 13 | 16.32 | 14.6 | 179.5718
50 | 1310.57 | 14 | 17.35 | 14.6 | 190.757
50 | 1310.57 | 15 | 18.37 | 14.6 | 201.8165
50 | 1310.57 | 16 | 19.4 | 14.6 | 212.9672
50 | 1310.57 | 17 | 20.42 | 14.6 | 223.9927
50 | 1310.57 | 18 | 21.44 | 14.6 | 235.0012
50 | 1310.57 | 19 | 22.46 | 14.6 | 245.993
50 | 1310.57 | 20 | 23.48 | 14.6 | 256.9679
50 | 1310.57 | 21 | 24.5 | 14.6 | 267.926
50 | 1310.57 | 22 | 25.51 | 14.6 | 278.7603
50 | 1310.57 | 23 | 26.53 | 14.6 | 289.6851
50 | 1310.57 | 24 | 27.54 | 14.6 | 300.4865
50 | 1310.57 | 25 | 28.56 | 14.6 | 311.3783
50 | 1310.57 | 26 | 29.57 | 14.6 | 322.1469
50 | 1310.57 | 27 | 30.58 | 14.6 | 332.8994
50 | 1310.57 | 28 | 31.6 | 14.6 | 343.7419
50 | 1310.57 | 29 | 32.61 | 14.6 | 354.4618
50 | 1310.57 | 30 | 33.62 | 14.6 | 365.1656
50 | 1310.57 | 31 | 34.63 | 14.6 | 375.8534
50 | 1310.57 | 32 | 35.63 | 14.6 | 386.4196
50 | 1310.57 | 33 | 36.64 | 14.6 | 397.0754
50 | 1310.57 | 34 | 37.65 | 14.6 | 407.7154
50 | 1310.57 | 35 | 38.66 | 14.6 | 418.3393
50 | 1310.57 | 36 | 39.67 | 14.6 | 428.9474
50 | 1310.57 | 37 | 40.67 | 14.6 | 439.4349
50 | 1310.57 | 38 | 41.68 | 14.6 | 450.0115
50 | 1310.57 | 39 | 42.68 | 14.6 | 460.4678
50 | 1310.57 | 40 | 43.69 | 14.6 | 471.013
50 | 1310.57 | 41 | 44.69 | 14.6 | 481.4382
50 | 1310.57 | 42 | 45.7 | 14.6 | 491.9522
50 | 1310.57 | 43 | 46.7 | 14.6 | 502.3466
50 | 1310.57 | 44 | 47.71 | 14.6 | 512.8295
50 | 1310.57 | 45 | 48.71 | 14.6 | 523.1932
50 | 1310.57 | 46 | 49.72 | 14.6 | 533.645
50 | 1310.57 | 47 | 50.72 | 14.6 | 543.9781
50 | 1310.57 | 48 | 51.73 | 14.6 | 554.3992
50 | 1310.57 | 49 | 52.73 | 14.6 | 564.7018
50 | 1310.57 | 50 | 53.74 | 14.6 | 575.0922
50 | 1310.57 | 51 | 54.74 | 14.6 | 585.3645
50 | 1310.57 | 52 | 55.75 | 14.6 | 595.7243
50 | 1310.57 | 53 | 56.76 | 14.6 | 606.0688
50 | 1310.57 | 54 | 57.76 | 14.6 | 616.2958
50 | 1310.57 | 55 | 58.77 | 14.6 | 626.6099
50 | 1310.57 | 56 | 59.77 | 14.6 | 636.8069
50 | 1310.57 | 57 | 60.78 | 14.6 | 647.0908
50 | 1310.57 | 58 | 61.79 | 14.6 | 657.3596
50 | 1310.57 | 59 | 62.8 | 14.6 | 667.6132
50 | 1310.57 | 60 | 63.81 | 14.6 | 677.8518
50 | 1310.57 | 61 | 64.82 | 14.6 | 688.0754
50 | 1310.57 | 62 | 65.83 | 14.6 | 698.2839
50 | 1310.57 | 63 | 66.84 | 14.6 | 708.4775
50 | 1310.57 | 64 | 67.85 | 14.6 | 718.6561
50 | 1310.57 | 65 | 68.86 | 14.6 | 728.8199
50 | 1310.57 | 66 | 59.87 | 14.6 | 637.8258
50 | 1310.57 | 67 | 70.89 | 14.6 | 749.203
50 | 1310.57 | 68 | 71.9 | 14.6 | 759.3221
50 | 1310.57 | 69 | 72.92 | 14.6 | 769.5263
50 | 1310.57 | 70 | 73.93 | 14.6 | 779.6157
50 | 1310.57 | 71 | 74.95 | 14.6 | 789.7901
50 | 1310.57 | 72 | 75.97 | 14.6 | 799.9495
50 | 1310.57 | 73 | 76.99 | 14.6 | 810.094
50 | 1310.57 | 74 | 78.01 | 14.6 | 820.2235
50 | 1310.57 | 75 | 79.03 | 14.6 | 830.3382
50 | 1310.57 | 76 | 80.05 | 14.6 | 840.4381
50 | 1310.57 | 77 | 81.08 | 14.6 | 850.6219
50 | 1310.57 | 78 | 82.1 | 14.6 | 860.6921
50 | 1310.57 | 79 | 83.13 | 14.6 | 870.8459
50 | 1310.57 | 80 | 84.16 | 14.6 | 880.9849
50 | 1310.57 | 81 | 85.19 | 14.6 | 891.1088
50 | 1310.57 | 82 | 86.22 | 14.6 | 901.2178
50 | 1310.57 | 83 | 87.25 | 14.6 | 911.3119
50 | 1310.57 | 84 | 88.28 | 14.6 | 921.3911
50 | 1310.57 | 85 | 89.32 | 14.6 | 931.5532
50 | 1310.57 | 86 | 90.36 | 14.6 | 941.7002
50 | 1310.57 | 87 | 91.39 | 14.6 | 951.7347
50 | 1310.57 | 88 | 92.43 | 14.6 | 961.8517
50 | 1310.57 | 89 | 93.48 | 14.6 | 972.0509
50 | 1310.57 | 90 | 94.52 | 14.6 | 982.1378
50 | 1310.57 | 91 | 95.57 | 14.6 | 992.3066
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 201022
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 201023
Dette skema anvendes fra og med 30/10-2020
SO2 refgas 7523112552612 14,6 ppm

## Fort.SO2 211123 (50%)
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb | Span | Inds v skift af ref
80 | 2031.53 | 7 | 10.31 | 14.6 | 73.7208
80 | 2031.53 | 8 | 11.33 | 14.6 | 80.9737
80 | 2031.53 | 9 | 12.34 | 14.6 | 88.1485
80 | 2031.53 | 10 | 13.36 | 14.6 | 95.387
80 | 2031.53 | 11 | 14.37 | 14.6 | 102.5475
50 | 1306.47 | 8 | 11.33 | 14.6 | 125.5259
50 | 1306.47 | 9 | 12.34 | 14.6 | 136.611
50 | 1306.47 | 10 | 13.36 | 14.6 | 147.7887
50 | 1306.47 | 11 | 14.37 | 14.6 | 158.8398
50 | 1306.47 | 12 | 15.38 | 14.6 | 169.874
50 | 1306.47 | 13 | 16.39 | 14.6 | 180.8914
50 | 1306.47 | 14 | 17.4 | 14.6 | 191.892
50 | 1306.47 | 15 | 18.41 | 14.6 | 202.8757
50 | 1306.47 | 16 | 19.42 | 14.6 | 213.8428
50 | 1306.47 | 17 | 20.42 | 14.6 | 224.6848
50 | 1306.47 | 18 | 21.43 | 14.6 | 235.6186
50 | 1306.47 | 19 | 22.44 | 14.6 | 246.5359
50 | 1306.47 | 20 | 23.44 | 14.6 | 257.3287
50 | 1306.47 | 21 | 24.45 | 14.6 | 268.213
50 | 1306.47 | 22 | 25.46 | 14.6 | 279.0807
50 | 1306.47 | 23 | 26.46 | 14.6 | 289.8247
50 | 1306.47 | 24 | 27.47 | 14.6 | 300.6597
50 | 1306.47 | 25 | 28.47 | 14.6 | 311.3713
50 | 1306.47 | 26 | 29.48 | 14.6 | 322.1737
50 | 1306.47 | 27 | 30.48 | 14.6 | 332.8531
50 | 1306.47 | 28 | 31.49 | 14.6 | 343.6231
50 | 1306.47 | 29 | 32.49 | 14.6 | 354.2705
50 | 1306.47 | 30 | 33.5 | 14.6 | 365.0082
50 | 1306.47 | 31 | 34.5 | 14.6 | 375.6236
50 | 1306.47 | 32 | 35.51 | 14.6 | 386.3292
50 | 1306.47 | 33 | 36.52 | 14.6 | 397.0186
50 | 1306.47 | 34 | 37.52 | 14.6 | 407.5864
50 | 1306.47 | 35 | 38.53 | 14.6 | 418.2439
50 | 1306.47 | 36 | 39.54 | 14.6 | 428.8854
50 | 1306.47 | 37 | 40.55 | 14.6 | 439.5109
50 | 1306.47 | 38 | 41.55 | 14.6 | 450.0156
50 | 1306.47 | 39 | 42.56 | 14.6 | 460.6095
50 | 1306.47 | 40 | 43.57 | 14.6 | 471.1875
50 | 1306.47 | 41 | 44.58 | 14.6 | 481.7498
50 | 1306.47 | 42 | 45.6 | 14.6 | 492.4005
50 | 1306.47 | 43 | 46.61 | 14.6 | 502.9311
50 | 1306.47 | 44 | 47.62 | 14.6 | 513.4459
50 | 1306.47 | 45 | 48.64 | 14.6 | 524.049
50 | 1306.47 | 46 | 49.65 | 14.6 | 534.5323
50 | 1306.47 | 47 | 50.67 | 14.6 | 545.1037
50 | 1306.47 | 48 | 51.69 | 14.6 | 555.6591
50 | 1306.47 | 49 | 52.71 | 14.6 | 566.1987
50 | 1306.47 | 50 | 53.73 | 14.6 | 576.7225
50 | 1306.47 | 51 | 54.75 | 14.6 | 587.2306
50 | 1306.47 | 52 | 55.77 | 14.6 | 597.7229
50 | 1306.47 | 53 | 56.8 | 14.6 | 608.3021
50 | 1306.47 | 54 | 57.82 | 14.6 | 618.7629
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 211123
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 211123
Dette skema anvendes fra og med 23/11-21
SO2 refgas 7523112552612 14,6 ppm

## Fort.SO2 211123 (60)
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb | Span | Inds v skift af ref
90 | 2275.31 | 8 | 11.33 | 14.6 | 72.3411
90 | 2275.31 | 9 | 12.34 | 14.6 | 78.7551
90 | 2275.31 | 10 | 13.36 | 14.6 | 85.2268
90 | 2275.31 | 11 | 14.37 | 14.6 | 91.6294
90 | 2275.31 | 12 | 15.38 | 14.6 | 98.0264
60 | 1547.94 | 8 | 11.33 | 14.6 | 106.0868
60 | 1547.94 | 9 | 12.34 | 14.6 | 115.469
60 | 1547.94 | 10 | 13.36 | 14.6 | 124.9318
60 | 1547.94 | 11 | 14.37 | 14.6 | 134.2896
60 | 1547.94 | 12 | 15.38 | 14.6 | 143.6353
60 | 1547.94 | 13 | 16.39 | 14.6 | 152.969
60 | 1547.94 | 14 | 17.4 | 14.6 | 162.2906
60 | 1547.94 | 15 | 18.41 | 14.6 | 171.6002
60 | 1547.94 | 16 | 19.42 | 14.6 | 180.8978
60 | 1547.94 | 17 | 20.42 | 14.6 | 190.0916
60 | 1547.94 | 18 | 21.43 | 14.6 | 199.3654
60 | 1547.94 | 19 | 22.44 | 14.6 | 208.6272
60 | 1547.94 | 20 | 23.44 | 14.6 | 217.7856
60 | 1547.94 | 21 | 24.45 | 14.6 | 227.0238
60 | 1547.94 | 22 | 25.46 | 14.6 | 236.2502
60 | 1547.94 | 23 | 26.46 | 14.6 | 245.3735
60 | 1547.94 | 24 | 27.47 | 14.6 | 254.5763
60 | 1547.94 | 25 | 28.47 | 14.6 | 263.6763
60 | 1547.94 | 26 | 29.48 | 14.6 | 272.8557
60 | 1547.94 | 27 | 30.48 | 14.6 | 281.9326
60 | 1547.94 | 28 | 31.49 | 14.6 | 291.0886
60 | 1547.94 | 29 | 32.49 | 14.6 | 300.1424
60 | 1547.94 | 30 | 33.5 | 14.6 | 309.2751
60 | 1547.94 | 31 | 34.5 | 14.6 | 318.3059
60 | 1547.94 | 32 | 35.51 | 14.6 | 327.4155
60 | 1547.94 | 33 | 36.52 | 14.6 | 336.5134
60 | 1547.94 | 34 | 37.52 | 14.6 | 345.5098
60 | 1547.94 | 35 | 38.53 | 14.6 | 354.5847
60 | 1547.94 | 36 | 39.54 | 14.6 | 363.648
60 | 1547.94 | 37 | 40.55 | 14.6 | 372.6999
60 | 1547.94 | 38 | 41.55 | 14.6 | 381.6507
60 | 1547.94 | 39 | 42.56 | 14.6 | 390.6797
60 | 1547.94 | 40 | 43.57 | 14.6 | 399.6971
60 | 1547.94 | 41 | 44.58 | 14.6 | 408.7032
60 | 1547.94 | 42 | 45.6 | 14.6 | 417.7868
60 | 1547.94 | 43 | 46.61 | 14.6 | 426.7699
60 | 1547.94 | 44 | 47.62 | 14.6 | 435.7417
60 | 1547.94 | 45 | 48.64 | 14.6 | 444.7907
60 | 1547.94 | 46 | 49.65 | 14.6 | 453.7397
60 | 1547.94 | 47 | 50.67 | 14.6 | 462.7658
60 | 1547.94 | 48 | 51.69 | 14.6 | 471.7803
60 | 1547.94 | 49 | 52.71 | 14.6 | 480.7834
60 | 1547.94 | 50 | 53.73 | 14.6 | 489.775
60 | 1547.94 | 51 | 54.75 | 14.6 | 498.7552
60 | 1547.94 | 52 | 55.77 | 14.6 | 507.724
60 | 1547.94 | 53 | 56.8 | 14.6 | 516.7691
60 | 1547.94 | 54 | 57.82 | 14.6 | 525.7149
Fd % | ml/min | Fso2 | ml/min | SO2 ppm | SO2 ppb
SO2 ref massflowkntr No 2019703e kalibreret 211123
fort.luft massflowkntr No 2019702E kalibreret 211123
Dette skema anvendes fra og med 23/11-21
SO2 refgas 7523112552612 14,6 ppm